## Sheet2
琼侨初中物理实验室仪器清单
仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 每套数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 税后单价 | 税后总价 | 品牌 | 制造商 | 产品编码 | 报价2单价 | 报价2制造商 | 报价3单价 | 报价3制造商
抽气筒 |  | 个 | 2 | 15 | 30 | 2 | 16.5 | 33 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 02014
放大镜 |  | 个 | 50 | 2 | 100 | 50 | 2.2 | 110 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 02051 | 2.2 |  | 2
酒精喷灯 |  | 个 | 5 | 48 | 240 | 5 | 52.8 | 264 | 智博 | 宜丰县智博科教仪器有限公司 | 02075
电加热器 |  | 个 | 1 | 65 | 65 | 1 | 71.5 | 71.5 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 02077
注射器 | 2102 | 个 | 2 | 9 | 18 | 2 | 9.9 | 19.8 | 锋利 | 江阴市医疗器械有限公司
透明水槽（圆形或方形） |  | 个 | 3 | 16 | 48 | 3 | 17.6 | 52.8 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 02116 | 13.2
实验用品提篮 |  | 个 | 8 | 45 | 360 | 8 | 49.5 | 396
塑料水槽 |  | 个 | 25 | 13.2 | 330 | 25 | 14.52 | 363 |  |  |  | 13 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 11
演示直尺 |  | 只 | 5 | 6 | 30 | 5 | 6.6 | 33
钢卷尺 |  | 盒 | 25 | 3 | 75 | 25 | 3.3 | 82.5 |  |  |  | 3
金属钩码 |  | 套 | 13 | 15 | 195 | 13 | 16.5 | 214.5 |  |  |  | 16 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 16.5
金属槽码 |  | 套 | 13 | 19.8 | 257.4 | 13 | 21.78 | 283.14 |  |  |  | 35 | 宁波凯迪科教仪器有限公司
电子天平 |  | 个 | 6 | 220 | 1320 | 6 | 242 | 1452 |  |  |  | 185
电子停表 |  | 块 | 26 | 14 | 364 | 26 | 15.4 | 400.4 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 12003
温度计 |  | 支 | 25 | 2.2 | 55 | 25 | 2.42 | 60.5 |  |  |  | 2 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 3.3
温度计 |  | 支 | 7 | 3.3 | 23.1 | 7 | 3.63 | 25.41 |  |  |  | 3 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 2.2
寒暑表 |  | 只 | 14 | 4 | 56 | 14 | 4.4 | 61.6 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 13020
干湿球温度计 |  | 付 | 14 | 7.7 | 107.8 | 14 | 8.47 | 118.58 |  |  |  | 7.7
圆筒测力计 |  | 个 | 2 | 6.6 | 13.2 | 2 | 7.26 | 14.52
圆筒测力计 |  | 个 | 2 | 6.6 | 13.2 | 2 | 7.26 | 14.52
密度计 |  | 支 | 4 | 2.5 | 10 | 4 | 2.75 | 11 |  |  |  | 2.5 | 宁波凯迪科教仪器有限公司
密度计 |  | 支 | 4 | 2.5 | 10 | 4 | 2.75 | 11 |  |  |  | 2.5 | 宁波凯迪科教仪器有限公司
湿度计 |  | 个 | 2 | 13.2 | 26.4 | 2 | 14.52 | 29.04
指南针 |  | 个 | 5 | 2.2 | 11 | 5 | 2.42 | 12.1
惯性演示器 |  | 个 | 4 | 10 | 40 | 4 | 11 | 44 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 21004
惯性演示器 |  | 套 | 3 | 10 | 30 | 3 | 11 | 33
摩擦计 |  | 套 | 40 | 8 | 320 | 40 | 8.8 | 352 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 21005
摩擦力演示器 |  | 套 | 40 | 220 | 8800 | 40 | 242 | 9680 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 21024
连通器 |  | 个 | 3 | 12 | 36 | 3 | 13.2 | 39.6
浮力原理演示器 |  | 套 | 3 | 42 | 126 | 3 | 46.2 | 138.6
流体流速与压强关系演示器 |  | 套 | 6 | 95 | 570 | 6 | 104.5 | 627 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 21022
压力作用效果演示器 |  |  | 6 | 48 | 288 | 6 | 52.8 | 316.8
测定大气压压强实验装置 |  | 个 | 3 | 16 | 48 | 3 | 17.6 | 52.8
演示滑轮组 |  | 组 | 10 | 35.2 | 352 | 10 | 38.72 | 387.2
滑轮组 |  | 组 | 10 | 22 | 220 | 10 | 24.2 | 242
滚摆 |  | 个 | 2 | 45 | 90 | 2 | 49.5 | 99 |  |  |  | 45 | 宁波凯迪科教仪器有限公司
气体做功内能减少演示器 |  | 套 | 2 | 45 | 90 | 2 | 49.5 | 99 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 22210
纸盘扬声器 |  | 台 | 3 | 24.2 | 72.6 | 3 | 26.62 | 79.86 |  |  |  | 22 | 宁波凯迪科教仪器有限公司
玻璃棒 |  | 对 | 5 | 12 | 60 | 5 | 13.2 | 66
橡胶棒 |  | 对 | 5 | 7.15 | 35.75 | 5 | 7.87 | 39.35
箔片验电器 |  | 对 | 5 | 16.5 | 82.5 | 5 | 18.15 | 90.75
指针验电器 |  | 对 | 2 | 75 | 150 | 2 | 82.5 | 165
感应起电机 |  | 台 | 2 | 95 | 190 | 2 | 104.5 | 209 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 23008 | 95 |  | 90
小灯座 |  | 个 | 50 | 1.65 | 82.5 | 50 | 1.81 | 90.5
单刀开关 |  | 个 | 50 | 2.5 | 125 | 50 | 2.75 | 137.5 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 23011
滑动变阻器 |  | 个 | 10 | 15 | 150 | 10 | 16.5 | 165 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 23013
滑动变阻器 |  | 个 | 5 | 20 | 100 | 5 | 22 | 110 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 23013
滑动变阻器 |  | 个 | 5 | 14 | 70 | 5 | 15.4 | 77 |  |  |  | 15 |  | 20
电阻圈 |  | 组 | 5 | 9.9 | 49.5 | 5 | 10.89 | 54.45
单刀双掷开关 |  | 个 | 10 | 3.5 | 35 | 10 | 3.85 | 38.5 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 23033
双刀双掷开关 |  | 个 | 10 | 5.5 | 55 | 10 | 6.05 | 60.5 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 23034
焦耳定律演示器 |  | 套 | 10 | 38 | 380 | 10 | 41.8 | 418 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 23035
焦耳定律实验器 |  | 组 | 40 | 20 | 800 | 40 | 22 | 880
保险丝作用演示器 |  | 套 | 3 | 150 | 450 | 3 | 165 | 495
条形磁铁 |  | 对 | 60 | 16 | 960 | 60 | 17.6 | 1056 |  |  |  | 17.6 |  | 26 | 宁波凯迪科教仪器有限公司
蹄形磁铁 |  | 个 | 30 | 14 | 420 | 30 | 15.4 | 462 |  |  |  | 24 | 宁波凯迪科教仪器有限公司
磁感线演示器 |  | 套 | 5 | 32 | 160 | 5 | 35.2 | 176
立体磁感线演示器 |  | 套 | 20 | 82.5 | 1650 | 20 | 90.75 | 1815 |  |  |  | 75
磁感线演示板 |  | 套 | 5 | 38 | 190 | 5 | 41.8 | 209
电流磁场演示器 |  | 套 | 2 | 45 | 90 | 2 | 49.5 | 99
菱形小磁针 |  | 套 | 8 | 6 | 48 | 8 | 6.6 | 52.8 |  |  |  | 6.6
演示原副线圈 |  | 套 | 4 | 25 | 100 | 4 | 27.5 | 110
蹄形电磁铁 |  | 组 | 3 | 25 | 75 | 3 | 27.5 | 82.5
磁场对电流作用演示器 |  | 套 | 25 | 21 | 525 | 25 | 23.1 | 577.5
左右手定则演示器 |  | 个 | 40 | 21.5 | 860 | 40 | 23.65 | 946 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 24017
小型电动机实验器 |  | 套 | 15 | 11 | 165 | 15 | 12.1 | 181.5
手摇交直流发电机 |  | 个 | 3 | 90 | 270 | 3 | 99 | 297
内能转化为机械能实验装置 |  | 套 | 5 | 22.5 | 112.5 | 5 | 24.75 | 123.75
能的转化演示器 |  | 套 | 2 | 93.5 | 187 | 2 | 102.85 | 205.7
玻璃砖 |  | 块 | 25 | 7 | 175 | 25 | 7.7 | 192.5
白光的色散与合成演示器 |  | 套 | 5 | 35 | 175 | 5 | 38.5 | 192.5 |  |  |  | 35 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 38.5
平面镜成像实验器 |  | 套 | 25 | 14 | 350 | 25 | 15.4 | 385
光的传播、反射、折射实验器 |  | 套 | 25 | 24.2 | 605 | 25 | 26.62 | 665.5
F光源大号光具座 |  | 套 | 25 | 58 | 1450 | 25 | 63.8 | 1595
光的三原色合成实验器 |  | 套 | 13 | 22 | 286 | 13 | 24.2 | 314.6
初中物理教学挂图 |  | 套 | 3 | 66 | 198 | 3 | 72.6 | 217.8
低压变压器 |  | 台 | 1 | 240 | 240 | 1 | 264 | 264 | CQDY | 浙江诚强电气有限公司 | 04008
低压电源 |  | 台 | 1 | 180 | 180 | 1 | 198 | 198
学生电源 |  | 台 | 8 | 68 | 544 | 8 | 74.8 | 598.4 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 04001
小灯座 |  | 个 | 25 | 1.65 | 41.25 | 25 | 1.81 | 45.25
单刀开关 |  | 个 | 24 | 2.5 | 60 | 24 | 2.75 | 66 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 23011
滑动变阻器 |  | 个 | 8 | 16.5 | 132 | 8 | 18.15 | 145.2
滑动变阻器 |  | 个 | 1 | 20 | 20 | 1 | 22 | 22 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 23013
电阻圈 |  | 组 | 1 | 9.9 | 9.9 | 1 | 10.89 | 10.89
电阻定律演示器 |  | 台 | 5 | 45 | 225 | 5 | 49.5 | 247.5 |  |  |  | 45 | 宁波凯迪科教仪器有限公司
演示电阻箱 |  | 个 | 3 | 15 | 45 | 3 | 16.5 | 49.5
电流化学效应演示器 | 3001 | 台 | 2 | 340 | 680 | 2 | 374 | 748 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司
实验室常用工具箱 |  | 套 | 1 | 120 | 120 | 1 | 132 | 132
单相电度表 |  | 台 | 3 | 180 | 540 | 3 | 198 | 594 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 02082
学生万用电表 |  | 台 | 8 | 65 | 520 | 8 | 71.5 | 572 | 南京科华 | 南京科华仪器仪表有限公司 | 15011
初中演示线路实验板 |  | 套 | 5 | 130 | 650 | 5 | 143 | 715
家庭电路模型板 |  | 套 | 6 | 350 | 2100 | 6 | 385 | 2310
物理演示实验材料 |  | 套 | 5 | 58 | 290 | 5 | 63.8 | 319 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 80117
演示原副线圈 |  | 付 | 1 | 25 | 25 | 1 | 27.5 | 27.5
蹄形电磁铁 |  | 组 | 2 | 25 | 50 | 2 | 27.5 | 55
电铃 |  | 个 | 2 | 16 | 32 | 2 | 17.6 | 35.2 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 24013
演示电磁继电器 |  | 台 | 1 | 40 | 40 | 1 | 44 | 44 |  |  |  | 45 | 宁波凯迪科教仪器有限公司
电磁继电器 |  | 台 | 8 | 6.5 | 52 | 8 | 7.15 | 57.2 |  |  |  | 6.5 | 宁波凯迪科教仪器有限公司
电机原理说明器 |  | 台 | 2 | 150 | 300 | 2 | 165 | 330 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 24020
量热器 |  | 台 | 8 | 20 | 160 | 8 | 22 | 176
空气压缩引火仪 |  | 台 | 3 | 16 | 48 | 3 | 17.6 | 52.8
机械能互变演示器 |  | 台 | 2 | 22.5 | 45 | 2 | 24.75 | 49.5
汽油机模型 |  | 台 | 2 | 48 | 96 | 2 | 52.8 | 105.6
柴油机模型 |  | 台 | 2 | 48 | 96 | 2 | 52.8 | 105.6
双金属片 |  | 套 | 1 | 12 | 12 | 1 | 13.2 | 13.2
光具盘 |  | 套 | 5 | 225 | 1125 | 5 | 247.5 | 1237.5 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 25001
凹面镜 |  | 个 | 5 | 10 | 50 | 5 | 11 | 55
凸面镜 |  | 个 | 5 | 10 | 50 | 5 | 11 | 55
光具座 |  | 套 | 5 | 58 | 290 | 5 | 63.8 | 319
三棱镜 |  | 个 | 3 | 13 | 39 | 3 | 14.3 | 42.9
机械秒表 |  | 个 | 10 | 220 | 2200 | 10 | 242 | 2420
演示米尺 |  | 个 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.75 | 2.75 | 苏创 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 60052
杠杆 |  | 套 | 8 | 8 | 64 | 8 | 8.8 | 70.4
直尺 |  | 只 | 8 | 18 | 144 | 8 | 19.8 | 158.4
演示螺旋测微器 |  | 个 | 1 | 660 | 660 | 1 | 726 | 726
摩擦计 |  | 套 | 8 | 8 | 64 | 8 | 8.8 | 70.4 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 21005
惯性演示器 |  | 台 | 1 | 10 | 10 | 1 | 11 | 11
空盒气压计 |  | 台 | 2 | 165 | 330 | 2 | 181.5 | 363
测力计 |  | 个 | 8 | 6 | 48 | 8 | 6.6 | 52.8
钩码 |  | 组 | 8 | 14 | 112 | 8 | 15.4 | 123.2
圆柱体组 |  | 组 | 8 | 12 | 96 | 8 | 13.2 | 105.6 |  |  |  | 12 | 宁波凯迪科教仪器有限公司
螺旋弹簧 |  | 组 | 8 | 13.2 | 105.6 | 8 | 14.52 | 116.16
演示测力计 |  | 个 | 1 | 15 | 15 | 1 | 16.5 | 16.5 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 14011
液体内部压强演示器 |  | 套 | 2 | 6 | 12 | 2 | 6.6 | 13.2 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 21015
翼形磁针 |  | 对 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4.4 | 4.4
小型电动机实验器 |  | 套 | 8 | 11 | 88 | 8 | 12.1 | 96.8
演示斜面小车 |  | 组 | 10 | 70 | 700 | 10 | 77 | 770 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 21053
两用气筒 |  | 个 | 2 | 16 | 32 | 2 | 17.6 | 35.2 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 02013
帕斯卡球 |  | 个 | 5 | 45 | 225 | 5 | 49.5 | 247.5 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 21011 | 52.8
液压机模型 |  | 台 | 1 | 165 | 165 | 1 | 181.5 | 181.5 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 31005
液体对器壁压强演示器 |  | 个 | 1 | 9.9 | 9.9 | 1 | 10.89 | 10.89
马德保半球 |  | 套 | 3 | 45 | 135 | 3 | 49.5 | 148.5
离心式水泵模型 |  | 个 | 2 | 96.8 | 193.6 | 2 | 106.48 | 212.96
阿基米德原理演示器 |  | 套 | 10 | 12 | 120 | 10 | 13.2 | 132
潜水艇沉浮原理演示器模型 |  | 套 | 7 | 16 | 112 | 7 | 17.6 | 123.2
托盘天平 |  | 台 | 10 | 33 | 330 | 10 | 36.3 | 363 |  |  |  | 30
托盘天平 |  | 台 | 10 | 55 | 550 | 10 | 60.5 | 605 |  |  |  | 55
机械停表 |  | 块 | 5 | 220 | 1100 | 5 | 242 | 1210 | 钻石牌 | 上海星钻秒表有限公司 | 12001
演示温度计 |  | 只 | 1 | 21 | 21 | 1 | 23.1 | 23.1 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 13004
手摇抽气机 |  | 台 | 1 | 165 | 165 | 1 | 181.5 | 181.5
透明盛液筒 |  | 个 | 1 | 15 | 15 | 1 | 16.5 | 16.5
多功能实验支架 |  | 套 | 1 | 135 | 135 | 1 | 148.5 | 148.5
升降台 |  | 台 | 2 | 71.5 | 143 | 2 | 78.65 | 157.3
学生电源 |  | 台 | 8 | 68 | 544 | 8 | 74.8 | 598.4 |  |  |  | 68 | 宁波凯迪科教仪器有限公司
蓄电池 |  | 台 | 2 | 28.6 | 57.2 | 2 | 31.46 | 62.92 |  |  |  | 26 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 26
圆柱体组 |  | 组 | 8 | 13.2 | 105.6 | 8 | 14.52 | 116.16
液压机模型 |  | 台 | 2 | 165 | 330 | 2 | 181.5 | 363 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 31005
液体内部压强演示器 |  | 套 | 8 | 6 | 48 | 8 | 6.6 | 52.8 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 21015
微小压强计 |  | 个 | 8 | 6 | 48 | 8 | 6.6 | 52.8
轮轴模型 |  | 个 | 2 | 20 | 40 | 2 | 22 | 44 |  |  |  | 22
演示滑轮组 |  | 组 | 2 | 35.2 | 70.4 | 2 | 38.72 | 77.44
滑轮组 |  | 组 | 8 | 22 | 176 | 8 | 24.2 | 193.6
液体对器壁压强演示器 |  | 个 | 2 | 9.9 | 19.8 | 2 | 10.89 | 21.78
演示斜面小车 |  | 组 | 2 | 70 | 140 | 2 | 77 | 154 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 21053
惯性演示器 |  | 台 | 2 | 10 | 20 | 2 | 11 | 22
浮力原理演示器 |  | 套 | 2 | 42 | 84 | 2 | 46.2 | 92.4
浮力产生原因演示器 |  | 套 | 4 | 65 | 260 | 4 | 71.5 | 286 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 21018
水轮机模型 |  | 套 | 2 | 24.2 | 48.4 | 2 | 26.62 | 53.24
压力和压强演示器 |  | 盒 | 2 | 22 | 44 | 2 | 24.2 | 48.4
潜水艇浮沉演示器 |  | 套 | 3 | 16 | 48 | 3 | 17.6 | 52.8
摩擦力演示器 |  | 套 | 1 | 220 | 220 | 1 | 242 | 242 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 21024
力学演示板 |  | 套 | 2 | 190 | 380 | 2 | 209 | 418 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 21036
力的合成演示器 |  | 套 | 2 | 45 | 90 | 2 | 49.5 | 99 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 21026
新型船闸模型 |  | 个 | 5 | 230 | 1150 | 5 | 253 | 1265
物体浮沉条件演示器 |  | 套 | 2 | 32 | 64 | 2 | 35.2 | 70.4 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 21013 | 32
发音齿轮 |  | 个 | 2 | 14 | 28 | 2 | 15.4 | 30.8 |  |  |  | 14 | 宁波凯迪科教仪器有限公司
声传播演示器 |  | 套 | 2 | 130 | 260 | 2 | 143 | 286
单摆组 |  | 组 | 8 | 6 | 48 | 8 | 6.6 | 52.8 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 22023
机械能互变演示器 |  | 台 | 2 | 22.5 | 45 | 2 | 24.75 | 49.5
萘熔化凝固演示器 |  | 套 | 2 | 150 | 300 | 2 | 165 | 330 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 22013
保险丝作用演示器 |  | 套 | 2 | 150 | 300 | 2 | 165 | 330
磁感线演示器 |  | 套 | 2 | 32 | 64 | 2 | 35.2 | 70.4
电流磁场演示器 |  | 套 | 2 | 45 | 90 | 2 | 49.5 | 99
蹄形电磁铁 |  | 组 | 2 | 25 | 50 | 2 | 27.5 | 55
5号电池 |  | 盒 | 3 | 4.5 | 13.5 | 3 | 4.95 | 14.85 | 双鹿 | 中银（宁波）电池有限公司 | 80109
2.5v灯泡 |  | 个 | 60 | 0.5 | 30 | 60 | 0.55 | 33
3.8v灯泡 |  | 个 | 60 | 0.5 | 30 | 60 | 0.55 | 33
学生实验导线（铜导线） |  | 条 | 250 | 11 | 2750 | 250 | 12.1 | 3025
电铃 |  | 个 | 3 | 16 | 48 | 3 | 17.6 | 52.8 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 24013
酒精喷灯 |  | 个 | 2 | 48 | 96 | 2 | 52.8 | 105.6 | 智博 | 宜丰县智博科教仪器有限公司 | 02075
照明电路 |  | 套 | 8 | 105 | 840 | 8 | 115.5 | 924 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 80104
液体对流演示器 |  | 套 | 3 | 150 | 450 | 3 | 165 | 495 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 22013
大气压系列演示器 |  | 套 | 8 | 16 | 128 | 8 | 17.6 | 140.8
气体做功内能减少演示器 |  | 套 | 5 | 45 | 225 | 5 | 49.5 | 247.5 | 群信 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 22210
碘的升华凝华演示器 |  | 个 | 4 | 4.5 | 18 | 4 | 4.95 | 19.8
指针验电器 |  | 对 | 5 | 75 | 375 | 5 | 82.5 | 412.5
固体压强演示仪（小方凳带铁钉） |  | 套 | 10 | 22 | 220 | 10 | 24.2 | 242
水槽 |  | 个 | 8 | 24 | 192 | 8 | 26.4 | 211.2
|  |  |  | 合计 | 0

## 多方案报价明细
原表页 | 原表行 | 产品名称 | 方案 | 制造商 | 品牌 | 型号 | 产品编码 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价 | 税后单价 | 小计 | 税后总价 | 报价日期
Sheet2 | 3 | 抽气筒 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 02014 | 手持式，气筒外径Φ32mm±5mm，长约260mm±20mm，气筒外管用铝合金、工程塑料或其他同等强度的材质制成 | 个 | 2 | 15 | 16.5 | 30 | 33
Sheet2 | 4 | 放大镜 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 02051 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 50 | 2 | 2.2 | 100 | 110
Sheet2 | 4 | 放大镜 | 2 | 未记录制造商 |  |  |  | 手持式,有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 50 | 2.2 | 2.42 | 110 | 121
Sheet2 | 4 | 放大镜 | 3 | 未记录制造商 |  |  |  | 手持式，有效光孔径不小于20mm,5倍 | 个 | 50 | 2 | 2.2 | 100 | 110
Sheet2 | 5 | 酒精喷灯 | 1 | 宜丰县智博科教仪器有限公司 | 智博 |  | 02075 | 座式 1.用黄铜制成。 2.密闭无渗漏。 3.仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。 4.空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置，能自如地调节空气进量而调节火焰大小。 5.壸体装酒精容积250mL。喷管与各管焊接牢固，喷火燃烧而熔化焊接，无漏气。火苗调节杆柄在调节火苗时不变形。调节手轮不得因工作时焦熔。 | 个 | 5 | 48 | 52.8 | 240 | 264
Sheet2 | 6 | 电加热器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 02077 | 1. 密封式,功率1000W；2.适用电源：220V，50HZ；3.外形尺寸≥190*190*60mm | 个 | 1 | 65 | 71.5 | 65 | 71.5
Sheet2 | 7 | 注射器 | 1 | 江阴市医疗器械有限公司 | 锋利 | 2102 |  | 规格：100ml。塑料制成。密封性好，滑动灵活。刻度标线规整、清晰。 | 个 | 2 | 9 | 9.9 | 18 | 19.8
Sheet2 | 8 | 透明水槽（圆形或方形） | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 02116 | φ270mm×高140mm,或300mm×300mm×高150mm | 个 | 3 | 16 | 17.6 | 48 | 52.8
Sheet2 | 8 | 透明水槽（圆形或方形） | 2 | 未记录制造商 |  |  |  | φ270mm×高140mm，或300mm×300mm×高150mm | 个 | 3 | 13.2 | 14.52 | 39.6 | 43.56
Sheet2 | 9 | 实验用品提篮 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 木制，配有提手，490 mm×360 mm×290 mm |  | 8 | 45 | 49.5 | 360 | 396
Sheet2 | 10 | 塑料水槽 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 250mm×180mm×100mm | 个 | 25 | 13.2 | 14.52 | 330 | 363
Sheet2 | 10 | 塑料水槽 | 2 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 02124 | 尺寸大于等于250mm×180mm×100mm | 个 | 25 | 13 | 14.3 | 325 | 357.5
Sheet2 | 10 | 塑料水槽 | 3 | 未记录制造商 |  |  |  | 250 mm×180 mm×100 mm |  | 25 | 11 | 12.1 | 275 | 302.5
Sheet2 | 11 | 演示直尺 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由尺身和指示线框 2 部分组成，可采用木材、塑料或铝合金材料，木直尺两端应加金属包头；长度应为 1000 mm±2 mm，宽度为 45 mm±1 mm，塑料及木直尺厚度为 8 mm±0.2 mm；分度值 1 cm，分度线在任意 10 cm 内的累计误差不应超过 1 mm，全长累计误差不应超过2 mm |  | 5 | 6 | 6.6 | 30 | 33
Sheet2 | 12 | 钢卷尺 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 量程0mm～2000mm，分度值1mm。B型（自卷制动式），尺带宽≥12mm，厚≥0.15mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端 | 盒 | 25 | 3 | 3.3 | 75 | 82.5
Sheet2 | 12 | 钢卷尺 | 2 | 未记录制造商 |  |  |  | 量程 0 mm～2000 mm，分度值 1 mm。B 型（自卷制动式），尺带宽不小于 12 mm，厚不低于 0.15 mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端 |  | 25 | 3 | 3.3 | 75 | 82.5
Sheet2 | 13 | 金属钩码 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 10 g（ Φ 22 mm）×l，20 g（ Φ 26 mm）×2，50 g（ Φ 30 mm）×2，200 g（ Φ 48 mm）×1，允许误差：10 g±0.1 g，20 g±0.2 g，50 g±0.5 g，200 g±2.0 g |  | 13 | 15 | 16.5 | 195 | 214.5
Sheet2 | 13 | 金属钩码 | 2 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 11021 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2。塑料盒包装。 | 套 | 13 | 16 | 17.6 | 208 | 228.8
Sheet2 | 13 | 金属钩码 | 3 | 未记录制造商 |  |  |  | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×2 | 套 | 13 | 16.5 | 18.15 | 214.5 | 235.95
Sheet2 | 14 | 金属槽码 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 10g×1，20g×2，50g×2，200g×1，另附10g金属槽码盘 | 套 | 13 | 19.8 | 21.78 | 257.4 | 283.14
Sheet2 | 14 | 金属槽码 | 2 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 11022 | lOg×1,20g×2,50g×2,200g×1，另附10g金属槽码盘，塑料盒定位包装。 | 套 | 13 | 35 | 38.5 | 455 | 500.5
Sheet2 | 15 | 电子天平 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 500 g, 0.01 g |  | 6 | 220 | 242 | 1320 | 1452
Sheet2 | 15 | 电子天平 | 2 | 未记录制造商 |  |  |  | 200 g， 0.01 g |  | 6 | 185 | 203.5 | 1110 | 1221
Sheet2 | 16 | 电子停表 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 12003 | 1.有石英谐振器，分辨率为0.01S，以标称电压为DC1.5V或DC3.0V的扣式电池为能源，液晶显示。 2.具有计时（含累加计时）等功能、附挂绳。 3.表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖配合紧密，无明显的缝隙。 4.使用可靠，各功能显示及相互转换正常。零部、组件不得自行脱落，字段显示清晰、无误。 | 块 | 26 | 14 | 15.4 | 364 | 400.4
Sheet2 | 17 | 温度计 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 红液，0℃～100℃ | 支 | 25 | 2.2 | 2.42 | 55 | 60.5
Sheet2 | 17 | 温度计 | 2 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 13001 | 玻璃制。红液，0℃～100℃ | 支 | 25 | 2 | 2.2 | 50 | 55
Sheet2 | 17 | 温度计 | 3 | 未记录制造商 |  |  |  | 水银，0℃～200℃ | 支 | 25 | 3.3 | 3.63 | 82.5 | 90.75
Sheet2 | 18 | 温度计 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 水银，0℃～200℃ | 支 | 7 | 3.3 | 3.63 | 23.1 | 25.41
Sheet2 | 18 | 温度计 | 2 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 13001 | 玻璃制。水银，0℃～200℃ | 支 | 7 | 3 | 3.3 | 21 | 23.1
Sheet2 | 18 | 温度计 | 3 | 未记录制造商 |  |  |  | 红液，0℃～100℃ | 支 | 7 | 2.2 | 2.42 | 15.4 | 16.94
Sheet2 | 19 | 寒暑表 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 13020 | 一、适用范围：初中物理演示仪器。二、技术参数：1、由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。2、采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏-30℃～50℃；华氏-20℃120℃的标志。3、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。4、温度准确度：±1℃（0℃～30℃）5、最小分度值：1℃6、储藏条件：-30℃～60℃7、性能、结构、外观符合JY0001第4、6、7的有关要求。三、标志、说明书、包装、运输、贮存：符合JY0001-2003的有关规定。 | 只 | 14 | 4 | 4.4 | 56 | 61.6
Sheet2 | 20 | 干湿球温度计 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | ,-36℃～+46℃ | 付 | 14 | 7.7 | 8.47 | 107.8 | 118.58
Sheet2 | 20 | 干湿球温度计 | 2 | 未记录制造商 |  |  |  | -36℃~46℃ | 付 | 14 | 7.7 | 8.47 | 107.8 | 118.58
Sheet2 | 21 | 圆筒测力计 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 5N | 个 | 2 | 6.6 | 7.26 | 13.2 | 14.52
Sheet2 | 22 | 圆筒测力计 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 1N，分度值0.02N | 个 | 2 | 6.6 | 7.26 | 13.2 | 14.52
Sheet2 | 23 | 密度计 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | ＞1 g/cm3 ，在液体中倾斜度≤0.2 分度值 |  | 4 | 2.5 | 2.75 | 10 | 11
Sheet2 | 23 | 密度计 | 2 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 16001 | 密度＞1g/cm3 | 支 | 4 | 2.5 | 2.75 | 10 | 11
Sheet2 | 24 | 密度计 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | ＞1 g/cm3 ，在液体中倾斜度≤0.2 分度值 |  | 4 | 2.5 | 2.75 | 10 | 11
Sheet2 | 24 | 密度计 | 2 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 16001 | 密度＞1g/cm3 | 支 | 4 | 2.5 | 2.75 | 10 | 11
Sheet2 | 25 | 湿度计 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 指针式 | 个 | 2 | 13.2 | 14.52 | 26.4 | 29.04
Sheet2 | 26 | 指南针 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 常规 | 个 | 5 | 2.2 | 2.42 | 11 | 12.1
Sheet2 | 27 | 惯性演示器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 21004 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、绳线、金属挡片、金属球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸≥158mm*76mm*75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为10mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、金属球直径不小于20mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。 | 套 | 4 | 10 | 11 | 40 | 44
Sheet2 | 28 | 惯性演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 观察的物体应能收回，成功率不小于 98% |  | 3 | 10 | 11 | 30 | 33
Sheet2 | 29 | 摩擦计 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 21005 | 由磨擦板和磨擦块组成。磨擦板外形尺寸≥500mm×50mm×10mm。磨擦块外形尺寸100mm×40mm×30mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 套 | 40 | 8 | 8.8 | 320 | 352
Sheet2 | 30 | 摩擦力演示器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 21024 | 产品由底座，抽板，木块，摩擦力显示器等组成，摩擦力显示器分别为最大摩擦力和摩擦力瞬时值两部分，数字不少于3位，电源供电为4节5号干电池，摩擦块为长方形金属材料制作，外形尺寸≥73mm*45mm*25mm,正面为摩擦块粗糙面，中间有一凹孔，供放置配重块来使用，摩擦块具有弹性拉伸杆，其它三面为光滑面，皮带宽度≥75mm,仪器传动方式为手摇式。 | 台 | 40 | 220 | 242 | 8800 | 9680
Sheet2 | 31 | 连通器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸 210 mm×210 mm×120 mm，底座应平稳；粗管外径 30 mm，细管外径 12 mm，无色透明材料透光率≥90％ |  | 3 | 12 | 13.2 | 36 | 39.6
Sheet2 | 32 | 浮力原理演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮 |  | 3 | 42 | 46.2 | 126 | 138.6
Sheet2 | 33 | 流体流速与压强关系演示器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 21022 | 一、规格要求： 1．产品由演示屏、底座、快慢流速管玻璃制品、两只U形管玻璃制品、乳胶管等组成。 | 套 | 6 | 95 | 104.5 | 570 | 627
Sheet2 | 34 | 压力作用效果演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 |  | 6 | 48 | 52.8 | 288 | 316.8
Sheet2 | 35 | 测定大气压压强实验装置 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 可完成覆杯实验、负压吹气球、喷泉、拔火罐、粗测大气压、证明大气压存在、虹吸等趣味实验 |  | 3 | 16 | 17.6 | 48 | 52.8
Sheet2 | 36 | 演示滑轮组 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 单2，三并2，三串2，可卡2 | 组 | 10 | 35.2 | 38.72 | 352 | 387.2
Sheet2 | 37 | 滑轮组 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 单4，二并2，二串2，可卡2 | 组 | 10 | 22 | 24.2 | 220 | 242
Sheet2 | 38 | 滚摆 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径 125 mm；摆轴采用钢材制作，直径 8 mm，长 160 mm；支架高460 mm，横梁长 300 mm；摆体质量为 0.6 kg～0.8 kg。摆体前 10 次的回升累计递减量应≤65 mm |  | 2 | 45 | 49.5 | 90 | 99
Sheet2 | 38 | 滚摆 | 2 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 21033 | 1． 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2． 摆轮直径Φ125mm。摆轴直径Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高400mm，横梁长240mm。3． 摆体（摆轮和摆轴）重0.65Kg。4． 摆轴对摆轮的垂直度公差为0.25mm。5． 摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差为0.5mm。6． 摆体重心偏移轴线公差为0.45mm。7． 摆轴镀铬。底座应稳固、表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。8． 产品应符合JY110-82《滚摆》的要求。 | 个 | 2 | 45 | 49.5 | 90 | 99
Sheet2 | 39 | 气体做功内能减少演示器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 22210 | 1、产品由气室、进气管、胶塞、防护套、底座及背景衬板凳组成。2、气室：（1）气室为圆筒形，有进气口和出气口，进气咀与进气管配合紧密；出气口为喇叭状，与胶塞配合紧密。（2）仪器放置应平稳可靠。4、进气管内径与气室进气嘴配合牢固。 | 套 | 2 | 45 | 49.5 | 90 | 99
Sheet2 | 40 | 纸盘扬声器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 直径不小于200mm，8Ω | 台 | 3 | 24.2 | 26.62 | 72.6 | 79.86
Sheet2 | 40 | 纸盘扬声器 | 2 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 22213 | 直径≥ 200mm，8Ω，动圈式扬声器的主要性能在指向性、频响(5-5KHZ)、失真度、音质等方面应符合技术要求。 | 台 | 3 | 22 | 24.2 | 66 | 72.6
Sheet2 | 41 | 玻璃棒 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | Φ 5 mm ～6 mm 粗细均匀，两端烧结使其光滑 |  | 5 | 12 | 13.2 | 60 | 66
Sheet2 | 42 | 橡胶棒 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用 | 对 | 5 | 7.15 | 7.87 | 35.75 | 39.35
Sheet2 | 43 | 箔片验电器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 教师用 | 对 | 5 | 16.5 | 18.15 | 82.5 | 90.75
Sheet2 | 44 | 指针验电器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | D－YDQ－Z－100 型指针验电器，由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%），指针用非磁性材料，长度≥100 mm，带法拉第圆筒。性能要求：相对湿度≤65%的环境，圆球加 9 kV 直流高压，指针张开角度在 45º～50º，移去高压后，指针保持 30°以上的时间≥20 min，提供具有第三方质量检测机构检测报告复印件 | 对 | 2 | 75 | 82.5 | 150 | 165
Sheet2 | 45 | 感应起电机 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 23008 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30pF击穿电压应≥42kV；集电杆采用直径不低于4mm的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6mm；放电杆采用直径为3mm的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80mm，体积电阻率≥1016Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N。性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min火花放电距离应≥55mm；在温度为5℃～ 30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下， 仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm | 台 | 2 | 95 | 104.5 | 190 | 209
Sheet2 | 45 | 感应起电机 | 2 | 未记录制造商 |  |  |  | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布；莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30 pF，击穿电压应≥42 kV；集电杆采用直径不低于4 mm 的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6 mm；放电杆采用直径为 3 mm 的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80 mm，体积电阻率≥1016Ω·m；电刷应采用束状磷铜线；导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥8 N。性能要求：在温度为 20 ℃、相对湿度为 65%±5%的环境中，摇柄转速 120 r/min，火花放电距离应≥55 mm；在温度为 5 ℃～30 ℃范围，相对湿度为 85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30 mm |  | 2 | 95 | 104.5 | 190 | 209
Sheet2 | 45 | 感应起电机 | 3 | 未记录制造商 |  |  |  | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布，电刷应采用束状磷铜线，导电膜与起电盘的 90°剥离强度应≥8 N，使用硅橡胶带。性能要求：在温度为20 ℃、相对湿度为 65%±5% 的环境中，摇柄转速 120 r/min，火花放电距离应≥55 mm，在温度为 5 ℃～30 ℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作， 提供具有第三方质量检测机构检测报告复印件 | 台 | 2 | 90 | 99 | 180 | 198
Sheet2 | 46 | 小灯座 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成,接线柱为金属螺丝。底板用优质PVC工程塑料制作，规格尺寸75mm×35mm×10mm，冷冲件共4件，表面镀镍，接线柱为M4。 | 个 | 50 | 1.65 | 1.81 | 82.5 | 90.5
Sheet2 | 47 | 单刀开关 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 23011 | 1.由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。 2.底座：黑色塑料，75mm×39mm×10mm 3.闸刀刀座采用铜片,长50mm、宽8mm，厚0.6mm。工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 | 个 | 50 | 2.5 | 2.75 | 125 | 137.5
Sheet2 | 48 | 滑动变阻器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 23013 | 1、20Ω，2A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 个 | 10 | 15 | 16.5 | 150 | 165
Sheet2 | 49 | 滑动变阻器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 23013 | 1、50Ω，1.5A。2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 个 | 5 | 20 | 22 | 100 | 110
Sheet2 | 50 | 滑动变阻器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 5 Ω，3 A误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ |  | 5 | 14 | 15.4 | 70 | 77
Sheet2 | 50 | 滑动变阻器 | 2 | 未记录制造商 |  |  |  | 20 Ω，2 A 误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ |  | 5 | 15 | 16.5 | 75 | 82.5
Sheet2 | 50 | 滑动变阻器 | 3 | 未记录制造商 |  |  |  | 50 Ω，1.5 A 误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ |  | 5 | 20 | 22 | 100 | 110
Sheet2 | 51 | 电阻圈 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 5Ω，10Ω，15Ω | 组 | 5 | 9.9 | 10.89 | 49.5 | 54.45
Sheet2 | 52 | 单刀双掷开关 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 23033 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸:77mm×35mm×9mm。 | 个 | 10 | 3.5 | 3.85 | 35 | 38.5
Sheet2 | 53 | 双刀双掷开关 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 23034 | 底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸:75mm×53mm×10mm。 | 个 | 10 | 5.5 | 6.05 | 55 | 60.5
Sheet2 | 54 | 焦耳定律演示器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 23035 | 产品由面板、贮气盒、电阻、液面玻璃管、乳胶管、止水夹、底脚等组成。产品主要性能指标：电压范围：DC6～10V或AC6～10V50Hz；电阻阻值：R1=10Ω，R2=10Ω，R3=10Ω，R4=5Ω，阻值误差≤+5%。仪器面板采用工程塑料制作，尺寸为270×250×6mm，面板上印制液面高度标尺，标尺总长140mm，分度值1cm，每1cm标注刻度数字，数字标注在中间，两面印制液面刻度线；贮气盒由透明塑料制作，采用橡胶垫盖密封，尺寸约60×30×85mm，电阻分别焊接于贮气盒内；液面玻璃管直径φ5.5mm，高约180mm。仪器组装后总高度290mm。 | 套 | 10 | 38 | 41.8 | 380 | 418
Sheet2 | 55 | 焦耳定律实验器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 包括温度计、塑料容器、电热丝及并联电阻等；温度计测量范围不小于 0 ℃～100 ℃，分度值为 1 ℃，误差≤±1 ℃ |  | 40 | 20 | 22 | 800 | 880
Sheet2 | 56 | 保险丝作用演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线Φ ≥0.5 mm，长度≥80 mm，10 根以上；绝缘实验导线 3 A，长度≥290 mm，30 根以上；单芯裸实验导线 Φ ≥0.7 mm，长度≥285 mm，10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于 4 个，12 V、10 W 不少于 2 个；指示电表：交流，2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电 5 min，然后将负载短路，保持 5 min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度 1500 V，一次绕组与二次绕组间抗电强度 3000 V，二次绕组与保护接地线不连通 |  | 3 | 150 | 165 | 450 | 495
Sheet2 | 57 | 条形磁铁 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T |  | 60 | 16 | 17.6 | 960 | 1056
Sheet2 | 57 | 条形磁铁 | 2 | 未记录制造商 |  |  |  | D-CG-LT-180 | 对 | 60 | 17.6 | 19.36 | 1056 | 1161.6
Sheet2 | 57 | 条形磁铁 | 3 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 24001 | D-CG-LT-180D-CG-LT-180尺寸≥180×20×10mm。磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值≥60mT。 | 对 | 60 | 26 | 28.6 | 1560 | 1716
Sheet2 | 58 | 蹄形磁铁 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T |  | 30 | 14 | 15.4 | 420 | 462
Sheet2 | 58 | 蹄形磁铁 | 2 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 24002 | D-CG-LU-80D-CG-LU-80主参数（高度）≥80mm，磁极横截面积200平方毫米、磁感应强度应≥0.055T。 | 个 | 30 | 24 | 26.4 | 720 | 792
Sheet2 | 59 | 磁感线演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃时，摇匀铁粉时间每次≤20 s |  | 5 | 32 | 35.2 | 160 | 176
Sheet2 | 60 | 立体磁感线演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 永磁、电磁场 | 套 | 20 | 82.5 | 90.75 | 1650 | 1815
Sheet2 | 60 | 立体磁感线演示器 | 2 | 未记录制造商 |  |  |  | 永磁、电磁场 |  | 20 | 75 | 82.5 | 1500 | 1650
Sheet2 | 61 | 磁感线演示板 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 每块板上有 130 以上个空穴，内含自由活动小铁棒 |  | 5 | 38 | 41.8 | 190 | 209
Sheet2 | 62 | 电流磁场演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 |  | 2 | 45 | 49.5 | 90 | 99
Sheet2 | 63 | 菱形小磁针 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 16 支，磁针 28 mm×8 mm，座 Φ 25 mm×25 mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5 mT |  | 8 | 6 | 6.6 | 48 | 52.8
Sheet2 | 63 | 菱形小磁针 | 2 | 未记录制造商 |  |  |  | 1． 每组包含菱形小磁针16支，磁针体尺寸28mm×8mm；支座底径25mm，总高25mm。 2． 磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。 3． 磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于5mT。 4． 磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 5． 支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针。 6． 磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5º。 7． 磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针应无明显倾斜。 8． 产品应符合JY0012－90《磁针》的要求。 | 套 | 8 | 6.6 | 7.26 | 52.8 | 58.08
Sheet2 | 64 | 演示原副线圈 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 350～370 匝，线圈架内径 13 mm，绕线宽度 65 mm；副线圈：0.25 mmQZ 型漆包线 2100～2200 匝，线圈架内径 35 mm，绕线宽度 69 mm |  | 4 | 25 | 27.5 | 100 | 110
Sheet2 | 65 | 蹄形电磁铁 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V，连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃，吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N |  | 3 | 25 | 27.5 | 75 | 82.5
Sheet2 | 66 | 磁场对电流作用演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 包括 Φ 2 mm 铜棒 1 根、接线柱、导轨、U 形磁铁、底板等，底板有固定磁铁装置，磁铁磁极方向可互换，与滑动变阻器配合使用，动作电流≤2 A |  | 25 | 21 | 23.1 | 525 | 577.5
Sheet2 | 67 | 左右手定则演示器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 24017 | 1.左右手定则演示器由塑料底座、电镀撑杆、接线板、方形线圈组成。 2.底座采用优质塑料，规格：168mm×108mm×14mm 3.撑杆长253mm。 4.方形线圈边长80mm 5.接线板长148mm | 个 | 40 | 21.5 | 23.65 | 860 | 946
Sheet2 | 68 | 小型电动机实验器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由定子、转子、电刷、转子支架和底座等组成。直流工作电压 1.5 V～8 V，工作电流 0.5A～1 A；启动性能：永磁≤3 V，励磁并励≤3 V，励磁串励≤6 V；电枢线圈在任何位置时换向器都不应将两电刷短路 |  | 15 | 11 | 12.1 | 165 | 181.5
Sheet2 | 69 | 手摇交直流发电机 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V；接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A |  | 3 | 90 | 99 | 270 | 297
Sheet2 | 70 | 内能转化为机械能实验装置 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；导热管用紫铜管制成， Φ 16 mm，厚 1 mm，长 65 mm；摩擦绳为约 Φ 4.5 mm 腊旗绳，长度不小于 1 m；弓形夹有效夹持厚度为 5 mm～55 mm，夹持深度≥30 mm，夹紧压力≥1960 N |  | 5 | 22.5 | 24.75 | 112.5 | 123.75
Sheet2 | 71 | 能的转化演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 机械能、化学能、电能、热能、光能的转化 | 套 | 2 | 93.5 | 102.85 | 187 | 205.7
Sheet2 | 72 | 玻璃砖 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 无色光学玻璃，上底边长 35 mm，高度 35 mm，厚度 15 mm；一梯形面为粗加工面，其余为精加工面；上下底面平行度为 0.10 mm |  | 25 | 7 | 7.7 | 175 | 192.5
Sheet2 | 73 | 白光的色散与合成演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制，其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 |  | 5 | 35 | 38.5 | 175 | 192.5
Sheet2 | 73 | 白光的色散与合成演示器 | 2 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 25008 | 1．产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。2．两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。3．三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长≥25mm，高度≥25mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。4．产品应符合的要求JY0310-91《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。 | 套 | 5 | 35 | 38.5 | 175 | 192.5
Sheet2 | 73 | 白光的色散与合成演示器 | 3 | 未记录制造商 |  |  |  | 1． 产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。 2． 两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。 3． 三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长不小于40mm，高度不小于40mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。 4． 棱镜固定可靠，装卸方便。 5． 产品应符合的要求JY0310-91《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。 | 套 | 5 | 38.5 | 42.35 | 192.5 | 211.75
Sheet2 | 74 | 平面镜成像实验器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5 mm，尺寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架 2 个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影 |  | 25 | 14 | 15.4 | 350 | 385
Sheet2 | 75 | 光的传播、反射、折射实验器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 1、产品为组装式，主要由Z型玻璃棒，平面镜、水槽、圆形角度盘、激光笔、磁吸、激光笔套筒、支架组成； | 套 | 25 | 24.2 | 26.62 | 605 | 665.5
Sheet2 | 76 | F光源大号光具座 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm。光源出口处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x。附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。各器件易于装配、固定及拆卸 |  | 25 | 58 | 63.8 | 1450 | 1595
Sheet2 | 77 | 光的三原色合成实验器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 |  | 13 | 22 | 24.2 | 286 | 314.6
Sheet2 | 78 | 初中物理教学挂图 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 幅数13幅，对开开本,纸张规格不低于105g铜版纸，履膜，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 | 套 | 3 | 66 | 72.6 | 198 | 217.8
Sheet2 | 79 | 低压变压器 | 1 | 浙江诚强电气有限公司 | CQDY |  | 04008 | 单相，干式自冷，（环形）接触式，额定输容量：2千伏安，输入电压：220V；输出电压：0～250V，最大电流输出：8A。结构：1、调压器的线圈用罗杆紧固在底板上；2、调压器的刷架上装有一个或若干个并列电刷；3、调压器装有刻度盘，调节手轮，指针示出空载输出电压的数值，在器身上装有停档；4、调压器的接线板上标有输入及输出的符号，并装置有接线柱。 | 台 | 1 | 240 | 264 | 240 | 264
Sheet2 | 80 | 低压电源 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 交流 2 V～12 V， 5 A，每 2 V 一档；直流 1.5 V～12 V， 2 A，分为 1.5 V、 3 V、 4.5 V、 6 V、 9 V、12 V，共 6 档 |  | 1 | 180 | 198 | 180 | 198
Sheet2 | 81 | 学生电源 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 04001 | 1.初中学生电源，有过载保护功能。a.输出电压：直流稳压输出，1.5V～12V，每1.5V一档，共六档；b.额定电流：1.5A；c.交流输出2V～12V，每2V一档。2.过载保护。 | 台 | 8 | 68 | 74.8 | 544 | 598.4
Sheet2 | 82 | 小灯座 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成,接线柱为金属螺丝。底板用优质PVC工程塑料制作，规格尺寸75mm×35mm×10mm，冷冲件共4件，表面镀镍，接线柱为M4。 | 个 | 25 | 1.65 | 1.81 | 41.25 | 45.25
Sheet2 | 83 | 单刀开关 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 23011 | 1.由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。 2.底座：黑色塑料，75mm×39mm×10mm 3.闸刀刀座采用铜片,长50mm、宽8mm，厚0.6mm。工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 | 个 | 24 | 2.5 | 2.75 | 60 | 66
Sheet2 | 84 | 滑动变阻器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 20Ω，2A或10Ω，2A | 个 | 8 | 16.5 | 18.15 | 132 | 145.2
Sheet2 | 85 | 滑动变阻器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 23013 | 1、50Ω，1.5A。2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于85%的条件下连续工作。 | 个 | 1 | 20 | 22 | 20 | 22
Sheet2 | 86 | 电阻圈 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 5Ω，10Ω，15Ω | 组 | 1 | 9.9 | 10.89 | 9.9 | 10.89
Sheet2 | 87 | 电阻定律演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm、500 mm，直径均为 0.3 mm） |  | 5 | 45 | 49.5 | 225 | 247.5
Sheet2 | 87 | 电阻定律演示器 | 2 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 23019 | 1.由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。2.外形尺寸：≥1050mm×150mm×40mm。3.产品应符合JY217－87《电阻定律演示器》的有关规定。 | 台 | 5 | 45 | 49.5 | 225 | 247.5
Sheet2 | 88 | 演示电阻箱 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 插头式，4 个电阻线圈串联展开在平板上，阻值分别为 1 Ω、2 Ω、2 Ω、5 Ω，允许误差±0.05 Ω。1 Ω和 2 Ω允许通过最大电流 2 A，5 Ω允许通过最大电流 1 A。残余电阻≤0.05 Ω |  | 3 | 15 | 16.5 | 45 | 49.5
Sheet2 | 89 | 电流化学效应演示器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 | 3001 |  | 用于演示中学物理的光电效应现象，仪器采用锌板及紫外线光源演示。产品由光电效应演示器（主机）、锌板及铜丝网、连接线、光源（紫外灯、目光灯）及细砂纸组成。1.主机外壳为全塑料，外形尺寸：195mm×175mm×75mm（±5%）。面板上高有电源开关、高压输出和检流计端子、调零旋扭及电源指示灯。2.锌板及铜网外形尺寸：220mm×175mm×19mm（±5%）。 | 台 | 2 | 340 | 374 | 680 | 748
Sheet2 | 90 | 实验室常用工具箱 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 含民用剪刀、平口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、钢丝钳、一字和十字螺丝刀、锥子、镊子等 |  | 1 | 120 | 132 | 120 | 132
Sheet2 | 91 | 单相电度表 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 02082 | 不锈钢，单孔，直径≥150mm，深度≥70mm，加热功率：400W，工作电压：220V，50Hz。 | 台 | 3 | 180 | 198 | 540 | 594
Sheet2 | 92 | 学生万用电表 | 1 | 南京科华仪器仪表有限公司 | 南京科华 |  | 15011 | MF-47型，内磁表头。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H；音频电平：-10～+22db。表笔1套。外型规格：165×113×52mm。重量：0.6kg。 | 个 | 8 | 65 | 71.5 | 520 | 572
Sheet2 | 93 | 初中演示线路实验板 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 初中型，包括线路底板 6 块、元器件模块、零部件等。元器件模块含电阻器（5 Ω、4 W）1 块， 电阻器（15 Ω、4 W）1 块， 电阻器（20 Ω、4 W）1 块， 电阻器（10 Ω、8 W）2 块，V 表座 3 块，A 表座 3 块，接线柱座 6块，单级开关 3 块，双极开关 2 块，灯座 3块。零部件包括灯泡（3.8 V，0.3 A）6 只，灯泡（6 V，0.3 A）6 只，导线不少于 48 根。线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整 |  | 5 | 130 | 143 | 650 | 715
Sheet2 | 94 | 家庭电路模型板 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积 0.5 mm2 ）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 |  | 6 | 350 | 385 | 2100 | 2310
Sheet2 | 95 | 物理演示实验材料 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 80117 | 云母片、电解电容器(25V，470～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00 | 套 | 5 | 58 | 63.8 | 290 | 319
Sheet2 | 96 | 演示原副线圈 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 350～370 匝，线圈架内径 13 mm，绕线宽度 65 mm；副线圈：0.25 mmQZ 型漆包线 2100～2200 匝，线圈架内径 35 mm，绕线宽度 69 mm |  | 1 | 25 | 27.5 | 25 | 27.5
Sheet2 | 97 | 蹄形电磁铁 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V，连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃，吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N |  | 2 | 25 | 27.5 | 50 | 55
Sheet2 | 98 | 电铃 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 24013 | 1. 产品为立式结构，由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。2. 工作电压：直流3～6V。外形尺寸：约85mm×85mm×190mm。3．影响效果在15米范围内铃声清晰。电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω。衔铁的触点为铜质。电路导线的走向应醒目整齐。铁铃采用Φ55mm国产自行车铃盖。底板应放置平稳。 | 个 | 2 | 16 | 17.6 | 32 | 35.2
Sheet2 | 99 | 演示电磁继电器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流 9 V，工作电流 100 mA±15 mA，吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA。触点常闭电阻≤1 Ω，常开电阻≤0.5 Ω，开距≥2 mm |  | 1 | 40 | 44 | 40 | 44
Sheet2 | 99 | 演示电磁继电器 | 2 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 24014 | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流9V，工作电流100mA±15mA吸合电流≤70mA，释放电流20mA～40mA触点常闭电阻≤1Ω，常开电阻≤0.5Ω，开距≥2mm | 个 | 1 | 45 | 49.5 | 45 | 49.5
Sheet2 | 100 | 电磁继电器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 电磁铁额定工作电压 6 V，工作电流 80 mA±10 mA，吸合电流≤50 mA，释放电流 15 mA～20 mA。触点最高电压 16 V，额定电流 1 A，常闭电阻≤0.2 Ω，常开电阻≤0.2 Ω，开距≥0.3 mm。动合触点闭合后应无抖动现象 |  | 8 | 6.5 | 7.15 | 52 | 57.2
Sheet2 | 100 | 电磁继电器 | 2 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 24015 | 电磁铁额定工作电压6V，工作电流80mA ±10mA，吸合电流≤50mA，释放电流15mA～ 20mA。触点最高电压16V，额定电流1A常闭电阻≤0.2Ω，常开电阻≤0.2Ω，开距≥0.3mm。动合触点闭合后应无抖动现象 | 个 | 8 | 6.5 | 7.15 | 52 | 57.2
Sheet2 | 101 | 电机原理说明器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 24020 | 1.演示直流电动机定子与转子并激加10V-6V电压，转速可变；2.演示直流发电机，定子加6V电压，转子转速180转/分，电机输出大于80цA；3.演示交流发电机，定子加6V电压，电机输出电流使电流计指针左右偏转满刻度。 | 个 | 2 | 150 | 165 | 300 | 330
Sheet2 | 102 | 量热器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 包括内筒、外筒、C 型盖、D 型盖、橡胶塞、搅拌器、保温绝热材料或隔热定位支承架等。C 型盖具有温度计插入孔和搅拌器操作孔，D型盖上有电加热器组件 |  | 8 | 20 | 22 | 160 | 176
Sheet2 | 103 | 空气压缩引火仪 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径 Φ 10 mm，外径Φ 25 mm，长 130 mm，底座 Φ 65 mm，手柄 Φ40 mm，活塞杆 Φ 8 mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 |  | 3 | 16 | 17.6 | 48 | 52.8
Sheet2 | 104 | 机械能互变演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；导热管用紫铜管制成， Φ 16 mm，厚 1 mm，长 65 mm；摩擦绳为约 Φ 4.5 mm 腊旗绳，长度不小于 1 m；弓形夹有效夹持厚度为 5 mm～55 mm，夹持深度≥30 mm，夹紧压力≥1960 N |  | 2 | 22.5 | 24.75 | 45 | 49.5
Sheet2 | 105 | 汽油机模型 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～8:1，整体高不小于 300 mm |  | 2 | 48 | 52.8 | 96 | 105.6
Sheet2 | 106 | 柴油机模型 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动，活塞运动压缩比 14∶1～16∶1，整体高不小于 300 mm |  | 2 | 48 | 52.8 | 96 | 105.6
Sheet2 | 107 | 双金属片 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 双金属片的膨胀系数差异大，加热使其升温时弯曲程度明显 |  | 1 | 12 | 13.2 | 12 | 13.2
Sheet2 | 108 | 光具盘 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 25001 | 1．产品由矩形光盘、圆形光盘、光源、狭缝、光学零件等组成的磁吸附式光具盘。2．矩形光盘尺寸为：650mm×240mm，平面度误差不大于2mm。3．圆形光盘直径为250mm，平面度误差不大于1mm。装在矩形光盘上应转动灵活，并能停止在任意位置上。4．光源电压不大于24V，电流不大于6A。光源出口处照度不小于6Klx。开启光源后，外壳最大温升不大于60°。5．狭缝数不小于7条，缝宽为3±0.2mm，相邻两条缝的中心距为13±0.5mm。6．光学零件：梯形玻璃砖1个，等腰直角三棱镜1个，半圆柱透镜1个，凹凸柱面镜1个，大双凸柱透镜1个，小双凸柱透镜1个，小双凹柱透镜1个，平面反射镜1个，正三棱镜2个，双凸透镜1个。 | 套 | 5 | 225 | 247.5 | 1125 | 1237.5
Sheet2 | 109 | 凹面镜 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 直径 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 |  | 5 | 10 | 11 | 50 | 55
Sheet2 | 110 | 凸面镜 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 直径 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 |  | 5 | 10 | 11 | 50 | 55
Sheet2 | 111 | 光具座 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm。光源出口处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x。附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。各器件易于装配、固定及拆卸 |  | 5 | 58 | 63.8 | 290 | 319
Sheet2 | 112 | 三棱镜 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 重火石玻璃制 |  | 3 | 13 | 14.3 | 39 | 42.9
Sheet2 | 113 | 机械秒表 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 分度值 0.1 s，一等 |  | 10 | 220 | 242 | 2200 | 2420
Sheet2 | 114 | 演示米尺 | 1 | 江苏省苏创教学设备有限公司 | 苏创 |  | 60052 | 1mL | 支 | 1 | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 2.75
Sheet2 | 115 | 杠杆 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由杠杆、轴、调平装置和6个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500mm，木杠杆尺端需包头加固 | 套 | 8 | 8 | 8.8 | 64 | 70.4
Sheet2 | 116 | 直尺 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 演示用；1 m，最小分度值 1 mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度清晰，宜采用工程塑料制 | 个 | 8 | 18 | 19.8 | 144 | 158.4
Sheet2 | 117 | 演示螺旋测微器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 木质 | 台 | 1 | 660 | 726 | 660 | 726
Sheet2 | 118 | 摩擦计 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 21005 | 由磨擦板和磨擦块组成。磨擦板外形尺寸≥500mm×50mm×10mm。磨擦块外形尺寸100mm×40mm×30mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 套 | 8 | 8 | 8.8 | 64 | 70.4
Sheet2 | 119 | 惯性演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 观察的物体应能收回，成功率不小于 98% |  | 1 | 10 | 11 | 10 | 11
Sheet2 | 120 | 空盒气压计 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | DYM3 型，量程 870 hPa～1050 hPa，整 10 hPa点示值误差不应超过±0.7 hPa |  | 2 | 165 | 181.5 | 330 | 363
Sheet2 | 121 | 测力计 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 量程 0 N〜1 N，分度值 0.02 N；示值误差≤1/2 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 |  | 8 | 6 | 6.6 | 48 | 52.8
Sheet2 | 122 | 钩码 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 50 g±0.5 g，每盒 10 个，可叠放 |  | 8 | 14 | 15.4 | 112 | 123.2
Sheet2 | 123 | 圆柱体组 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3种材质圆柱体 |  | 8 | 12 | 13.2 | 96 | 105.6
Sheet2 | 123 | 圆柱体组 | 2 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 21001 | 1.包括纯铜、铝(或铝合金)和铁(钢)等3种材质圆柱体； 2.每个圆柱体配网兜。 | 套 | 8 | 12 | 13.2 | 96 | 105.6
Sheet2 | 124 | 螺旋弹簧 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 0.5N，1N，2N，3N，5N | 组 | 8 | 13.2 | 14.52 | 105.6 | 116.16
Sheet2 | 125 | 演示测力计 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 14011 | 由弹簧、指针、刻度板、拉杆、悬挂装置、夹持柄等组成，刻度板为塑料制品，刻度值为 0N～2N，最小分度值为0.1N、最大分度值为0.5N。右左侧刻度线一致。 | 个 | 1 | 15 | 16.5 | 15 | 16.5
Sheet2 | 126 | 液体内部压强演示器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 21015 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36mm～Φ38mm硅橡胶膜厚0.5mm，支杆长度不小于300mm有手动转动机构，有标尺 | 套 | 2 | 6 | 6.6 | 12 | 13.2
Sheet2 | 127 | 翼形磁针 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 2 支，针体 140 mm×8 mm，座 Φ 71 mm×112 mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9 mT |  | 1 | 4 | 4.4 | 4 | 4.4
Sheet2 | 128 | 小型电动机实验器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由定子、转子、电刷、转子支架和底座等组成。直流工作电压 1.5 V～8 V，工作电流 0.5A～1 A；启动性能：永磁≤3 V，励磁并励≤3 V，励磁串励≤6 V；电枢线圈在任何位置时换向器都不应将两电刷短路 |  | 8 | 11 | 12.1 | 88 | 96.8
Sheet2 | 129 | 演示斜面小车 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 21053 | 1、整体是由斜面板、底板、小车砝码、支撑杆摩擦块各滑轮支架组成。 2、斜面板：木质材料，全长1.2米，表面光滑平直，不变形。 3、底板：长800mm，边上装有调节螺杆。 4、支架滑轮：滑轮φ45mm，支架高度43mm，都是塑料注塑而成。 5、小车：塑料外壳，基本尺寸约101mm*62mm*40mm,内部带两块长34mm铁块，车轮用螺丝铁杆固定，是自由滑动。6、摩擦块：木质材料，尺寸为约99mm*80mm*37mm,顶部打有4个φ27.5*13mm孔，右侧打有2个φ27*6mm孔 | 套 | 10 | 70 | 77 | 700 | 770
Sheet2 | 130 | 两用气筒 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 02013 | 一、适用范围： 1.适用于中学物理教学实验用。 二、技术参数： 1.两用气筒由抽气接头、打气接头、阀体接头、抽气活塞、打气活塞、筒体、拉杆、手柄等组成。 2.极限抽气压力≤6.7×103Pa，最低打气压力≥2.9×105Pa。 | 个 | 2 | 16 | 17.6 | 32 | 35.2
Sheet2 | 131 | 帕斯卡球 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 21011 | 1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。2、圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,一端应有连接空球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。3、空心球用不锈钢制作，直径约80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。4、活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装塑料手柄。5、组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。 | 个 | 5 | 45 | 49.5 | 225 | 247.5
Sheet2 | 131 | 帕斯卡球 | 2 | 未记录制造商 |  |  |  | 1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。 2、圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,端应有连接，空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。 3、空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。 4、活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装木手柄。 5、组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。采用优质钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。 | 个 | 5 | 52.8 | 58.08 | 264 | 290.4
Sheet2 | 132 | 液压机模型 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 31005 | 产品由大缸体、小缸体、角式截气阀、底座、压力表和压力弹簧等构成。1.大小活塞为透明材料，外径分别为57mm、22mm。2.底座为塑料注塑成型，外形尺寸约：230mm*130mm*50mm，中心部位为油箱。3.压力表示值：最大值为2.5Mpa。4.整体高度：280mm。 | 个 | 1 | 165 | 181.5 | 165 | 181.5
Sheet2 | 133 | 液体对器壁压强演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 1． 产品由透明的圆管和圆缸组成。圆缸侧壁上，在不同深度固定有三个喷嘴。还有一个带螺纹的侧管，附件有螺塞、鼓膜塞、圆底板各2件；橡胶膜10片。 2． 规格尺寸： 圆管内径φ25mm；管长210mm；壁厚不大于2.5mm； 圆缸内径φ80mm；缸深200mm；壁厚不大于2.5mm。 3． 圆管、圆缸外形匀称，光洁透明，无龟裂破损，外壁标有指示深度的红色刻度线，分度为0.5cm，线的长度和宽度应均匀一致。 4． 圆缸上的侧管和喷嘴在缸壁的凸出长度为6mm，喷嘴孔径为2mm。 5． 产品应符合JY229-87《液体对器壁压强演示器》的要求。 | 台 | 1 | 9.9 | 10.89 | 9.9 | 10.89
Sheet2 | 134 | 马德保半球 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以及底座等组成；球体外径应≥80 mm，气嘴外径 8 mm |  | 3 | 45 | 49.5 | 135 | 148.5
Sheet2 | 135 | 离心式水泵模型 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 1 产品由泵体总成（泵体、叶轮、透明窗、进水出水口）、驱动机构、底座和进（含底阀）、出水管等组成。泵体叶轮直径不小于100mm，厚度不小于2.5mm；进水口口径φ10mm，出水口口径φ8mm；驱动机构采用齿轮传动；底座采用铸铁制作，外形尺寸约240×110×15mm。 2． 水泵模型结构为齿轮传动式，叶轮额定转速为600转/分。 3． 在额定转速下，扬水高度不小于0.6米，吸水高度不小于0.6米。 4． 水泵正常抽水停止后，60分钟内不经补充注水，仍可再行正常抽水。 5． 产品应符合JY222-87《离心水泵模型》的要求。 | 个 | 2 | 96.8 | 106.48 | 193.6 | 212.96
Sheet2 | 136 | 阿基米德原理演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等 |  | 10 | 12 | 13.2 | 120 | 132
Sheet2 | 137 | 潜水艇沉浮原理演示器模型 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于 2 次，悬浮时倾斜不超过 10° |  | 7 | 16 | 17.6 | 112 | 123.2
Sheet2 | 138 | 托盘天平 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 200g，0.2g | 台 | 10 | 33 | 36.3 | 330 | 363
Sheet2 | 138 | 托盘天平 | 2 | 未记录制造商 |  |  |  | 200 g， 0.2 g |  | 10 | 30 | 33 | 300 | 330
Sheet2 | 139 | 托盘天平 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 500g，0.5g | 台 | 10 | 55 | 60.5 | 550 | 605
Sheet2 | 139 | 托盘天平 | 2 | 未记录制造商 |  |  |  | 演示用，500 g，0.5 g | 台 | 10 | 55 | 60.5 | 550 | 605
Sheet2 | 140 | 机械停表 | 1 | 上海星钻秒表有限公司 | 钻石牌 |  | 12001 | 一、适用范围、规格：1.用于中学物理学生实验测量时间使用。2.最小刻度值（秒）：0.1；有暂停机构。 二、技术要求：1．秒表在环境温度为-10℃～40℃工作时不应停摆。2．秒表在任何位置工作时不应停摆。3．秒表质量等级和平均分走时差、分走时偏差、最大秒走时差应符合QB/T1534第4.3条要求。4．延时走时应符合QB/T1534第4.4条要求。5．上条机构、启动、停止、回零按钮、秒针、分针和秒针示值、刻度盘刻度等项应符合QB/T1534第4.5～4.19条要求。6.金属外壳。塑料盒定位包装。 | 块 | 5 | 220 | 242 | 1100 | 1210
Sheet2 | 141 | 演示温度计 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 13004 | 1. 由玻璃温度计、标度牌、保护套组成。2. 感温液：红色，装在感温泡和毛细管中。3.其标度线有两种温度指示，摄氏温度（符号℃）和热力学温度（符号K）。4. 刻度范围：摄氏温标0～100℃，热力学温标273～373K。每1℃刻线的长度为4mm。 | 只 | 1 | 21 | 23.1 | 21 | 23.1
Sheet2 | 142 | 手摇抽气机 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 双缸式 | 台 | 1 | 165 | 181.5 | 165 | 181.5
Sheet2 | 143 | 透明盛液筒 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚≥1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250 mm，分度值 1 mm，透光率应≥90％ |  | 1 | 15 | 16.5 | 15 | 16.5
Sheet2 | 144 | 多功能实验支架 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 组合座架 1 个，最小组合支承面积应不小于560 mm×10 mm；滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个 |  | 1 | 135 | 148.5 | 135 | 148.5
Sheet2 | 145 | 升降台 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 1.仪器采用全金属材质，由两个工作台面、角形铝条、扁铁和螺杆等构成。台面用厚度1.5mm的不锈钢板制成。升降范围不小于150mm，载重量10kg 2.工作台面：上面板为150×150mm，下面板为180×180mm 3.上基板升降平稳，无摇晃现象。升降杆转动灵活，滑动部件滑动平稳，无跳动。金属部件表面镀铬，镀层光洁，无脱皮，砂眼等缺陷 | 台 | 2 | 71.5 | 78.65 | 143 | 157.3
Sheet2 | 146 | 学生电源 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 直流 1.5 V～9 V， 1.5 A，每 1.5 V 一档 |  | 8 | 68 | 74.8 | 544 | 598.4
Sheet2 | 146 | 学生电源 | 2 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 04001 | 1.初中学生电源，有过载保护功能。a.输出电压：直流稳压输出，1.5V～12V，每1.5V一档，共六档；b.额定电流：1.5A；c.交流输出2V～12V，每2V一档。2.过载保护。 | 台 | 8 | 68 | 74.8 | 544 | 598.4
Sheet2 | 147 | 蓄电池 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 6V，15Ah，封闭免维护式 | 台 | 2 | 28.6 | 31.46 | 57.2 | 62.92
Sheet2 | 147 | 蓄电池 | 2 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 04007 | 蓄电池额定电压：6V，电池容量：15Ah。产品由电池槽、电池盖、隔板、极板、连接板、电极接片等组成，总体尺寸约115×62×106mm。 | 台 | 2 | 26 | 28.6 | 52 | 57.2
Sheet2 | 147 | 蓄电池 | 3 | 未记录制造商 |  |  |  | 6 V，12 Ah，阀控式 | 台 | 2 | 26 | 28.6 | 52 | 57.2
Sheet2 | 148 | 圆柱体组 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 铜，铁，铝 | 套 | 8 | 13.2 | 14.52 | 105.6 | 116.16
Sheet2 | 149 | 液压机模型 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 31005 | 产品由大缸体、小缸体、角式截气阀、底座、压力表和压力弹簧等构成。1.大小活塞为透明材料，外径分别为57mm、22mm。2.底座为塑料注塑成型，外形尺寸约：230mm*130mm*50mm，中心部位为油箱。3.压力表示值：最大值为2.5Mpa。4.整体高度：280mm。 | 个 | 2 | 165 | 181.5 | 330 | 363
Sheet2 | 150 | 液体内部压强演示器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 21015 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36mm～Φ38mm硅橡胶膜厚0.5mm，支杆长度不小于300mm有手动转动机构，有标尺 | 套 | 8 | 6 | 6.6 | 48 | 52.8
Sheet2 | 151 | 微小压强计 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径 6 mm，高不小于 380 mm，能沿标度方向移动不小于 10 mm，能固定；标尺长 300mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好 |  | 8 | 6 | 6.6 | 48 | 52.8
Sheet2 | 152 | 轮轴模型 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由大小台阶轮、平衡杆、平衡块、主轴和支架组成；台阶轮两种颜色，大轮 Φ 120 mm，小轮 Φ 60 mm；支架为 2 mm 钢板冲压，主轴直径 6 mm；台阶轮相对轴的静起动力矩应≤2.5×10－4N·m |  | 2 | 20 | 22 | 40 | 44
Sheet2 | 152 | 轮轴模型 | 2 | 未记录制造商 |  |  |  | 由大小台阶轮、平衡杆、平衡块、主轴和支架组成；台阶轮两种颜色，大轮Φ120mm，小轮Φ60mm；支架为2mm钢板冲压，主轴直径6mm；台阶轮相对轴的静起动力矩应≤2.5×10－4N·m | 套 | 2 | 22 | 24.2 | 44 | 48.4
Sheet2 | 153 | 演示滑轮组 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 单2，三并2，三串2，可卡2 | 组 | 2 | 35.2 | 38.72 | 70.4 | 77.44
Sheet2 | 154 | 滑轮组 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 单4，二并2，二串2，可卡2 | 组 | 8 | 22 | 24.2 | 176 | 193.6
Sheet2 | 155 | 液体对器壁压强演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 1． 产品由透明的圆管和圆缸组成。圆缸侧壁上，在不同深度固定有三个喷嘴。还有一个带螺纹的侧管，附件有螺塞、鼓膜塞、圆底板各2件；橡胶膜10片。 2． 规格尺寸： 圆管内径φ25mm；管长210mm；壁厚不大于2.5mm； 圆缸内径φ80mm；缸深200mm；壁厚不大于2.5mm。 3． 圆管、圆缸外形匀称，光洁透明，无龟裂破损，外壁标有指示深度的红色刻度线，分度为0.5cm，线的长度和宽度应均匀一致。 4． 圆缸上的侧管和喷嘴在缸壁的凸出长度为6mm，喷嘴孔径为2mm。 5． 产品应符合JY229-87《液体对器壁压强演示器》的要求。 | 台 | 2 | 9.9 | 10.89 | 19.8 | 21.78
Sheet2 | 156 | 演示斜面小车 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 21053 | 1、整体是由斜面板、底板、小车砝码、支撑杆摩擦块各滑轮支架组成。 2、斜面板：木质材料，全长1.2米，表面光滑平直，不变形。 3、底板：长800mm，边上装有调节螺杆。 4、支架滑轮：滑轮φ45mm，支架高度43mm，都是塑料注塑而成。 5、小车：塑料外壳，基本尺寸约101mm*62mm*40mm,内部带两块长34mm铁块，车轮用螺丝铁杆固定，是自由滑动。6、摩擦块：木质材料，尺寸为约99mm*80mm*37mm,顶部打有4个φ27.5*13mm孔，右侧打有2个φ27*6mm孔 | 套 | 2 | 70 | 77 | 140 | 154
Sheet2 | 157 | 惯性演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 观察的物体应能收回，成功率不小于 98% |  | 2 | 10 | 11 | 20 | 22
Sheet2 | 158 | 浮力原理演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮 |  | 2 | 42 | 46.2 | 84 | 92.4
Sheet2 | 159 | 浮力产生原因演示器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 21018 | 抽气式，产品应由透明容器、圆柱形浮体、平衡块、杠杆和气阀和连接软管组成，透明容器的体积为不小于4L，圆柱形浮体浮体宜采用轻质材料制作，体积应不小于1000cm³，浮体在容器里压强达到-0.07MPa，浮体长度、直径变化不大于3%，且不可有开裂、破损及变形现象，平衡块、杠杆采用金属材料制成，平衡块中心螺纹孔贯穿，杠杆与平衡块应采用螺纹连接，表面应作防锈处理，可以通过调节平衡块位置达到平衡，气阀为台阶口，外径为8mm的，仪器平衡状态时在抽到真空时杠杆挂浮体端应向下倾斜25°±2°，打开气阀后杠杆恢复平衡状态。 | 套 | 4 | 65 | 71.5 | 260 | 286
Sheet2 | 160 | 水轮机模型 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 1． 产品为轴流式水轮机模型。 2． 产品由机壳、叶轮、轴杆、支架、底座、水槽等组成，主要部件由硬塑料制成，各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠。 | 套 | 2 | 24.2 | 26.62 | 48.4 | 53.24
Sheet2 | 161 | 压力和压强演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220 mm×120 mm×50 mm |  | 2 | 22 | 24.2 | 44 | 48.4
Sheet2 | 162 | 潜水艇浮沉演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于 2 次，悬浮时倾斜不超过 10° |  | 3 | 16 | 17.6 | 48 | 52.8
Sheet2 | 163 | 摩擦力演示器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 21024 | 产品由底座，抽板，木块，摩擦力显示器等组成，摩擦力显示器分别为最大摩擦力和摩擦力瞬时值两部分，数字不少于3位，电源供电为4节5号干电池，摩擦块为长方形金属材料制作，外形尺寸≥73mm*45mm*25mm,正面为摩擦块粗糙面，中间有一凹孔，供放置配重块来使用，摩擦块具有弹性拉伸杆，其它三面为光滑面，皮带宽度≥75mm,仪器传动方式为手摇式。 | 台 | 1 | 220 | 242 | 220 | 242
Sheet2 | 164 | 力学演示板 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 21036 | 1、为手提式组合教具，全部教具组装于塑料箱内，所有配件应有定位放置。仪器由实验底板、大三角支板、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等组成。2、完成初中物理力学“重力的方向和重锤线”、“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动画轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等22个实验。 | 套 | 2 | 190 | 209 | 380 | 418
Sheet2 | 165 | 力的合成演示器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 21026 | 仪器由分度标盘、汇力环、测力计、调节器、滑轮、滑轮夹、主杆、底座组成。仪器的结构符合力系构成的实际条件，在一个分度的直角座标盘上，借助于挂线将三个力汇集在一个园环上，构成共点力的平衡力系，以此来演示力的合成与分解。1.分度座标盘应采用塑料注塑成型，表面光滑平整、无变形，直径不小于270mm；2.主杆为金属制品，直径12mm,长不小于400mm,一端有M10的外丝，表面镀铬处理。 | 套 | 2 | 45 | 49.5 | 90 | 99
Sheet2 | 166 | 新型船闸模型 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 闸门、阀门的开闭状态，闸室水位的变化以及轮船的行驶均能够明显观察到 |  | 5 | 230 | 253 | 1150 | 1265
Sheet2 | 167 | 物体浮沉条件演示器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 21013 | 由透明盛液筒（内径≥95mm，深度≥285mm）、浮体及附件（U形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 套 | 2 | 32 | 35.2 | 64 | 70.4
Sheet2 | 167 | 物体浮沉条件演示器 | 2 | 未记录制造商 |  |  |  | 由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 |  | 2 | 32 | 35.2 | 64 | 70.4
Sheet2 | 168 | 发音齿轮 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料 |  | 2 | 14 | 15.4 | 28 | 30.8
Sheet2 | 168 | 发音齿轮 | 2 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 22003 | 由三片齿板、转动轴等组成。齿轮用钢材制成，齿数分别为80、60、40齿，三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。应符合JY224-87《发音齿轮》的要求。 | 个 | 2 | 14 | 15.4 | 28 | 30.8
Sheet2 | 169 | 声传播演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085 MPa，并在 10 s 内保持气压低于-0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验 |  | 2 | 130 | 143 | 260 | 286
Sheet2 | 170 | 单摆组 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 22023 | 5个摆球。钢球3个，直径分别约为19mm一个，Φ12mm2个；塑料球2个，直径分别为26mm一个，Φ20mm一个。全部带线，线长不小于1.2m。 | 组 | 8 | 6 | 6.6 | 48 | 52.8
Sheet2 | 171 | 机械能互变演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；导热管用紫铜管制成， Φ 16 mm，厚 1 mm，长 65 mm；摩擦绳为约 Φ 4.5 mm 腊旗绳，长度不小于 1 m；弓形夹有效夹持厚度为 5 mm～55 mm，夹持深度≥30 mm，夹紧压力≥1960 N |  | 2 | 22.5 | 24.75 | 45 | 49.5
Sheet2 | 172 | 萘熔化凝固演示器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 22013 | 电动液晶显示式，产品由振荡频率显示器、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成。使用电源：220V50Hz；2.有效刻度不小于100cm。 | 套 | 2 | 150 | 165 | 300 | 330
Sheet2 | 173 | 保险丝作用演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线Φ ≥0.5 mm，长度≥80 mm，10 根以上；绝缘实验导线 3 A，长度≥290 mm，30 根以上；单芯裸实验导线 Φ ≥0.7 mm，长度≥285 mm，10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于 4 个，12 V、10 W 不少于 2 个；指示电表：交流，2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电 5 min，然后将负载短路，保持 5 min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度 1500 V，一次绕组与二次绕组间抗电强度 3000 V，二次绕组与保护接地线不连通 |  | 2 | 150 | 165 | 300 | 330
Sheet2 | 174 | 磁感线演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于 200 mm×120 mm；环境温度大于 10 ℃时，摇匀铁粉时间每次≤20 s |  | 2 | 32 | 35.2 | 64 | 70.4
Sheet2 | 175 | 电流磁场演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 |  | 2 | 45 | 49.5 | 90 | 99
Sheet2 | 176 | 蹄形电磁铁 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 磁路总长度不小于 220 mm，两磁极面中心距离不小于 40 mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈，工作电流≤1 A，工作电压≤6 V，连续工作 20 min 后线圈温升应不大于 75℃，吸力≥49 N，剩余磁力≤5.88 N |  | 2 | 25 | 27.5 | 50 | 55
Sheet2 | 177 | 5号电池 | 1 | 中银（宁波）电池有限公司 | 双鹿 |  | 80109 | 每组2～3个 | 组 | 3 | 4.5 | 4.95 | 13.5 | 14.85
Sheet2 | 178 | 2.5v灯泡 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 2.5 V、0.3 A |  | 60 | 0.5 | 0.55 | 30 | 33
Sheet2 | 179 | 3.8v灯泡 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 3.8 V、0.3 A |  | 60 | 0.5 | 0.55 | 30 | 33
Sheet2 | 180 | 学生实验导线（铜导线） | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；一头为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 |  | 250 | 11 | 12.1 | 2750 | 3025
Sheet2 | 181 | 电铃 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 24013 | 1. 产品为立式结构，由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。2. 工作电压：直流3～6V。外形尺寸：约85mm×85mm×190mm。3．影响效果在15米范围内铃声清晰。电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω。衔铁的触点为铜质。电路导线的走向应醒目整齐。铁铃采用Φ55mm国产自行车铃盖。底板应放置平稳。 | 个 | 3 | 16 | 17.6 | 48 | 52.8
Sheet2 | 182 | 酒精喷灯 | 1 | 宜丰县智博科教仪器有限公司 | 智博 |  | 02075 | 座式 1.用黄铜制成。 2.密闭无渗漏。 3.仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。 4.空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置，能自如地调节空气进量而调节火焰大小。 5.壸体装酒精容积250mL。喷管与各管焊接牢固，喷火燃烧而熔化焊接，无漏气。火苗调节杆柄在调节火苗时不变形。调节手轮不得因工作时焦熔。 | 个 | 2 | 48 | 52.8 | 96 | 105.6
Sheet2 | 183 | 照明电路 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 80104 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等 | 套 | 8 | 105 | 115.5 | 840 | 924
Sheet2 | 184 | 液体对流演示器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 22013 | 电动液晶显示式，产品由振荡频率显示器、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成。使用电源：220V50Hz；2.有效刻度不小于100cm。 | 套 | 3 | 150 | 165 | 450 | 495
Sheet2 | 185 | 大气压系列演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 可完成覆杯实验、负压吹气球、喷泉、拔火罐、粗测大气压、证明大气压存在、虹吸等趣味实验 |  | 8 | 16 | 17.6 | 128 | 140.8
Sheet2 | 186 | 气体做功内能减少演示器 | 1 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 群信 |  | 22210 | 1、产品由气室、进气管、胶塞、防护套、底座及背景衬板凳组成。2、气室：（1）气室为圆筒形，有进气口和出气口，进气咀与进气管配合紧密；出气口为喇叭状，与胶塞配合紧密。（2）仪器放置应平稳可靠。4、进气管内径与气室进气嘴配合牢固。 | 套 | 5 | 45 | 49.5 | 225 | 247.5
Sheet2 | 187 | 碘的升华凝华演示器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管 Φ 28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于 200 ℃ |  | 4 | 4.5 | 4.95 | 18 | 19.8
Sheet2 | 188 | 指针验电器 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | D－YDQ－Z－100 型指针验电器，由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%），指针用非磁性材料，长度≥100 mm，带法拉第圆筒。性能要求：相对湿度≤65%的环境，圆球加 9 kV 直流高压，指针张开角度在 45º～50º，移去高压后，指针保持 30°以上的时间≥20 min，提供具有第三方质量检测机构检测报告复印件 | 对 | 5 | 75 | 82.5 | 375 | 412.5
Sheet2 | 189 | 固体压强演示仪（小方凳带铁钉） | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 压强小桌，尺寸≥200 mm×100 mm×100 mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥220 mm×120 mm×50 mm |  | 10 | 22 | 24.2 | 220 | 242
Sheet2 | 190 | 水槽 | 1 | 未记录制造商 |  |  |  | 透明塑料、树脂，长方形，带盖，带透气孔，长30cm×宽20cm×高15cm | 个 | 8 | 24 | 26.4 | 192 | 211.2