## 采购清单
甘肃省中学实验设备购置项目（二期）第一批（包1）采购清单
第二部分 项目需求书（共 507 项）
序号 | 货物名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量
1 | 中学物理实验室教师 演示台 | ●1、规格2400*700*850mm (±10mm）◆2、台面要求：采用≥13mm厚优抗板台面，须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检 测专用章的合法有效第三方检测报告：①化学性能要求：参照GB/T17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法 ”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸 （37%）等化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。②台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，甲醛性能需符合 GB/T39600-2021标准检验E1级。③台面符合国标GB/T43355/2023标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性 值≥1.0.抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.0.抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株 抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、 显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面 经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。6、门铰：采用锌合金铰链。 自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万 次。7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。9、脚垫：ABS注塑专用垫。 | 张 | 2
2 | 中学物理实验室示范 演示仪器 | 1.至少具有两个摄像头，一块触摸屏，整机≤5kg。2.整机一体化设计。3.整机待机电流： ≥12V/150mA；整机负载工作电流： ≥12V/450mA；4.触摸屏可以调整亮度。5.主摄像头：像素≥500W； 自动白平衡；支持多码流传输；帧率不低于25fps；支持 3D 数字降噪；支持 H.265/H.264/MJPEG视频压缩编码； 自动曝光；支持宽动态。6.辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置。7.辅助摄像头：像素≥500W； 自动白平衡；支持多码流传输；帧率不低于25fps；支持 3D 数字降噪；支持 H.265/H.264/MJPEG视频压缩编码； 自动曝光；支持宽动态。8.辅助摄像头采用活动摄像头，支持角度旋转调整。9.支持实验进行直播教学。10.支持示范画面自由组合切换成画中画等格式。11.支持视频画面接入大屏进行示范教学。12.支持录制高清示范视频，录制视频可作为实验微课资源。13.录制视频时支持同步录制教学音频。14.支持截取示范视频画面为图片。15.系统支持屏幕任意批注功能。16.支持教学软件界面录制信号和多目教学直播示范系统视频信号同步采集。17. 自动合成微课视频文件，提供文件管理维护功能，支持下载、上传、删除、重命名以及文件管理功能。 | 台 | 2
3 | ▲中学物理实验室学 生实验桌 | ●1、规格1200×600×780 mm (±10mm）◆2、台面要求：厚陶瓷台面，厚度≥20mm，须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检 测专用章的合法有效第三方检测报告：①按照GB/T 17657-2022标准对台面板进行化学试剂检测，其中硫酸(98%)、孔雀绿(5%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%) 等检验结果达到5级，无明显变化。②承载能力：台面承载100kg，检测结果为：陶瓷板未出现损坏；③理化性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，1.抗老化性：调制(23±2)℃, (50±5)%,48h,老化(45±5)℃,65%~90%,72h；无开裂。2.耐龟裂性：（70±2）℃ , （24±1）h；不低于1 级。3.耐冷热循环（80±2）℃ , （120±10）min，（-20±2）℃ , （120±10）min，；四周期；无裂纹、鼓泡、起皱 和无明显变色。4.耐水蒸气，水蒸气（60±5）min；无凸起、龟裂和明显变色。5.耐干热（180±1）℃ , 20min；不低 于3级。3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。4、桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、上拉管、 挡水条组成。5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。6、上腿（分左右脚）规格： ≥长580*宽50*高88mm。7、下腿（分左右脚）规格： ≥长500*宽50*高102mm，下脚边缘厚度≥3.5mm，下角底部贴有防滑垫≥60*40mm、底部卡 槽内镶嵌注塑升降脚，直径≥40mm，10mm内自由升降，下脚正反面设有塑料卡盖。8、立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸≥50mm*110mm，采用丝杆上下联通连接。9、上拉管：经高温粉体烤漆处理。后横梁上侧设有挡水条下横梁固定金属拉杆。材料采用铝镁合金材料，材料表面经 高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。10、书包斗:尺寸≥430*270*160mm采用ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有学生电源盒。 | 张 | 48
4 | 中学物理实验室功能 柱 | ●1.规格：宽345mm深200mm高750mm (±10mm），厚度大于1.6mm。2.采用环保型ABS工程塑料注塑成型，电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部。 | 只 | 48
5 | 中学物理实验室学生 实验凳 | ●1.凳面尺寸明确宽和长Φ300*450-500mm (±10mm）；具螺旋升降式、椭圆形钢架结构4脚凳。◆2.须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第三方检测报告：GB/T 10357.2-2013(家具力学性能试验第2部分：椅凳类稳定性），GB/T 10357.3-2025 (家具力学性能试验第3部分：椅凳类强度和耐久性），GB/T 3325-2024（金属家具通用技术条件）GB/T 35607-2024 (绿色产品评价家具），GB/T 31106-2014（家具中挥发性有机化合物的测定）。3.外观要求：管材应无裂痕、叠缝外露管口端面应封闭。焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位。焊把表面波纹 应均匀。塑料外观要求：应无裂纹、无明显变形 应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。 外表用塑料件表面应光洁，无划 痕，无污渍，无明显色差。4.主要参数要求：①凳脚材质：4个凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型，厚度大于1.6mm。 ②升降高度：螺旋升降 式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。③带有升降固定把手，防止凳面的晃动。④托盘：托盘厚度3mm，底托双 层加厚。⑤螺旋升降杆底部设有垫片。⑥凳面材质：凳面直径300厚6mm，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 。⑦ 凳面四周圆弧处理，中间凳面碟高3mm。⑨凳面底部模具一次成型加强筋连接，镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆 型托盘固定。⑩脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料。 | 个 | 96
6 | 中学物理实验室教师 电源控制台 | ◆1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流 ≥25A，总负载电流≥63A，在线路中有漏电、过流、过压的时候，会自动启动保护并切断电路。◆2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温 (≤140℃) 的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工 作电流；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载 时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不工作 。◆3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座。 | 套 | 2
7 | 中学物理实验室学生 电源 | 1.采用微电脑程控及远程通信控制，可与教师主控制台配套联网控制使用。2.采用轻触操作、数字化控制、数码显示，直流电压分辨率为0.1V；交流电压分辨率为1V。数码显示交、直流电压。通 过数字键盘可选取交流0-30V电压，分辨率为1V。电流0-3A，微电脑可智能侦测过载保护点，电流高于过载点则自动保 护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。3.通过数字键盘可选取直流1.5-30V电压，分辨率为0.1V。电流0-2A。微电脑智能侦测过载保护点，电流高于过载点则 自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值。4.被教师远程锁定时，按键无效，面板上具有锁定指示。5.实验台中间为数控电源部分，具有两个多功能数码显示表，分别显示交、直流电压和交直流电流，学生可通过举手按 键提问。6.两边分别配置：0-0.6A、0-3A电流表各1个；0-3V、0-15V直流电压测试表各1个、灵敏电流计测试表≥2个。7.具有举手功能，学生按举手功能键时，教师主控应该有语音播报学生位置功能。8.电源用铝合金框架, 安放在桌面上。 | 套 | 48
8 | 中学物理实验室综合 布线 | 1.电源主线采用2.5㎜²国标ZR-BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线铺设；每桌取电连接线2.5㎜²铜芯电线对接至主线2.5㎜²。2.地下部分选用重型PVC阻燃电工套管，管径不小于Ф20mm。所有穿管敷设的电线，其总截面积（含外皮）不应超过线 管内截面积的40%。3.地面至实验桌的电源连接线外部应套有阻燃、耐磨的PVC线槽或包塑金属软管进行保护。 | 套 | 2
9 | 中学物理实验室室内 基础改造 | 1.文化展板建设：提供实验室文化宣传展板，材质为优质亚克力，尺寸900×1200mm，数量为4块。包含设计、制作及墙 面安全安装，具体安装位置及展示内容由使用学校最终确定。2.实验室内原有旧设备的拆除、搬运及建筑垃圾的合规外运，做到工完场清；对原有墙面进行基层修补、打磨找平，并 涂刷环保耐擦洗涂料；对原有地面进行找平处理，铺设耐磨、防滑、耐酸碱腐蚀的实验室专用地胶或PVC卷材，确保地 面平整无起泡，与墙面交接处做好圆弧踢脚处理，便于日常清洁。 | 套 | 2
10 | 中学化学实验室教师 演示台 | ●1、规格2400*700*850mm (±10mm）◆2、台面要求：采用≥13mm厚优抗板台面，须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检 测专用章的合法有效第三方检测报告：①化学性能要求：参照GB/T17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法 ”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸 （37%）等化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。②台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，甲醛性能需符合 GB/T39600-2021标准检验E1级。③台面符合国标GB/T43355/2023标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性 值≥1.0.抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.0.抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株 抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、 显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面 经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。6、门铰：采用锌合金铰链。 自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万 次。7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。9、脚垫：ABS注塑专用垫。 | 张 | 2
11 | 中学化学实验室示范 演示仪器 | 1.至少具有两个摄像头，一块触摸屏，整机≤5kg。2.整机一体化设计。3.整机待机电流： ≥12V/150mA；整机负载工作电流： ≥12V/450mA；4.触摸屏可以调整亮度。5.主摄像头：像素≥500W； 自动白平衡；支持多码流传输；帧率不低于25fps；支持 3D 数字降噪；支持 H.265/H.264/MJPEG视频压缩编码； 自动曝光；支持宽动态。6.辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置。7.辅助摄像头：像素≥500W； 自动白平衡；支持多码流传输；帧率不低于25fps；支持 3D 数字降噪；支持 H.265/H.264/MJPEG视频压缩编码； 自动曝光；支持宽动态。8.辅助摄像头采用活动摄像头，支持角度旋转调整。9.支持实验进行直播教学。10.支持示范画面自由组合切换成画中画等格式。11.支持视频画面接入大屏进行示范教学。12.支持录制高清示范视频，录制视频可作为实验微课资源。13.录制视频时支持同步录制教学音频。14.支持截取示范视频画面为图片。15.系统支持屏幕任意批注功能。16.支持教学软件界面录制信号和多目教学直播示范系统视频信号同步采集。17. 自动合成微课视频文件，提供文件管理维护功能，支持下载、上传、删除、重命名以及文件管理功能。 | 台 | 2
12 | ▲中学化学实验室学 生实验桌 | ●1、规格1200×600×780 mm (±10mm）◆2、台面要求：厚陶瓷台面，厚度≥20mm，须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检 测专用章的合法有效第三方检测报告：①按照GB/T 17657-2022标准对台面板进行化学试剂检测，其中硫酸(98%)、孔雀绿(5%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%) 等检验结果达到5级，无明显变化。②承载能力：台面承载100kg，检测结果为：陶瓷板未出现损坏；③理化性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，1.抗老化性：调制(23±2)℃, (50±5)%,48h,老化(45±5)℃,65%~90%,72h；无开裂。2.耐龟裂性：（70±2）℃ , （24±1）h；不低于1 级。3.耐冷热循环（80±2）℃ , （120±10）min，（-20±2）℃ , （120±10）min，；四周期；无裂纹、鼓泡、起皱 和无明显变色。4.耐水蒸气，水蒸气（60±5）min；无凸起、龟裂和明显变色。5.耐干热（180±1）℃ , 20min；不低 于3级。3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。4、桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、上拉管、 挡水条组成。5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。6、上腿（分左右脚）规格： ≥长580*宽50*高88mm。7、下腿（分左右脚）规格： ≥长500*宽50*高102mm，下脚边缘厚度≥3.5mm，下角底部贴有防滑垫≥60*40mm、底部卡 槽内镶嵌注塑升降脚，直径≥40mm，10mm内自由升降，下脚正反面设有塑料卡盖。8、立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸≥50mm*110mm，采用丝杆上下联通连接。9、上拉管：经高温粉体烤漆处理。后横梁上侧设有挡水条下横梁固定金属拉杆。材料采用铝镁合金材料，材料表面经 高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。10、书包斗:尺寸≥430*270*160mm采用ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有学生电源盒。 | 张 | 48
13 | 中学化学实验室功能 柱 | ●1.规格：宽345mm深200mm高750mm (±10mm），厚度大于1.6mm。2.采用环保型ABS工程塑料注塑成型，电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部。 | 只 | 48
14 | 中学化学实验室独立 水槽实验台 | ●1.水槽台整体规格：长600*宽460*高820mm (±10mm）,柜体和水槽底座部分组成。水槽内规格≥400×300×240mm。2.柜体底座采用ABS注塑成型，水槽采用PP塑料一次模具成型，确保柜体结构稳固；柜体前后带有磁吸检修门，方便日 后维修，前沿带有围边挡水，带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴孔，洗眼器孔，按压洗手液孔，柜体内设有储物空间方 便放置洗涤用品，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。◆3.须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第三方检测报告：依据 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》，塑料件外观：应 无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边褶皱、疙瘩等；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划 痕、毛刺、拉毛、污渍，应无明显色差。安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口，棱角。抗化学试剂：氢 氧化钠（40％） 、四氯化碳、乙酸（99％） 、双氧水（3％） 、磷酸（85％） 、氢氟酸（48％）光泽和颜色允许有轻微 变化应符合要求。◆4.实验室专用水槽技术要求满足，须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用 章的合法有效第三方检测报告：(1)垂直冲击试验符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》：检测条件高度:300mm次数:500 次，a,零部件无 断裂、无豁裂 ;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形(2)密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件： (23+2)℃ , (50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g/cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 个 | 24
15 | 中学化学实验室学生 凳 | ●1.凳面尺寸明确宽和长Φ300*450-500mm (±10mm）；具螺旋升降式、椭圆形钢架结构4脚凳。◆2.须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第三方检测报告：GB/T 10357.2-2013(家具力学性能试验第2部分：椅凳类稳定性），GB/T 10357.3-2025 (家具力学性能试验第3部分：椅凳类强度和耐久性），GB/T 3325-2024（金属家具通用技术条件）GB/T 35607-2024 (绿色产品评价家具），GB/T 31106-2014（家具中挥发性有机化合物的测定）。3.外观要求：管材应无裂痕、叠缝外露管口端面应封闭。焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位。焊把表面波纹 应均匀。塑料外观要求：应无裂纹、无明显变形 应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。 外表用塑料件表面应光洁，无划 痕，无污渍，无明显色差。4.主要参数要求：①凳脚材质：4个凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型，厚度大于1.6mm。 ②升降高度：螺旋升降 式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。③带有升降固定把手，防止凳面的晃动。④托盘：托盘厚度3mm，底托双 层加厚。⑤螺旋升降杆底部设有垫片。⑥凳面材质：凳面直径300厚6mm，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 。⑦ 凳面四周圆弧处理，中间凳面碟高3mm。⑨凳面底部模具一次成型加强筋连接，镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆 型托盘固定。⑩脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料。 | 个 | 96
16 | 中学化学实验室教师 主控电源 | ◆1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流 ≥25A，总负载电流≥63A，在线路中有漏电、过流、过压的时候，会自动启动保护并切断电路。◆2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温 (≤140℃) 的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工 作电流；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载 时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不工作 。◆3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座。 | 套 | 2
17 | 中学化学实验室学生 电源 | 1.ABS翻转式电源盒，置于书包盒中间。2.学生交流2V到24V输出，电流≥2A， 自动过载保护， 自动恢复。电压2V每档，由教师集中供电控制。3.学生直流2V到24V输出，电流≥2A， 自动过载保护， 自动恢复。由教师集中供电控制4.配置≥1组220V国标5孔插座，工作指示。5.电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温 (≤140℃) 的面板，标识清楚。6.电源的性能应符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。 | 套 | 48
18 | 中学化学实验室化验 水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：外径≥440×340×240mm，水槽厚度≥5mm。2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，排水口应有水封装置。3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S ”型防臭。 | 个 | 2
19 | 中学化学实验室三联 水嘴 | ◆鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高 头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。须提供符合 以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第三方检测报告：QB/T 1334-2013(水嘴通用技术条件） GB/T 10125-2021（人造气氛腐蚀试验 盐雾试验）外观：喷涂件表面组织细密、光滑均 匀，不应流挂、露底及明显的划伤和磕碰等缺陷；产品内腔所附有的金山屑、杂质等应清除干净。 | 个 | 26
20 | 中学化学实验室万向 吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360 °旋转调节方向。2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便。5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。6.拱形集气罩：直径253mm (±5mm），高密度铝合金制成。7.伸缩导管：4节直径60mm ( ±5mm）的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐 划痕。8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。9.扭簧：使用专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业 实验室◆须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第三方检测报告：依 据GB/T 16758-2008《排风罩的分类及技术条件》①外观要求，表面光洁，无毛刺，飞边等缺陷；铆接应饱满，光滑， 无开裂等缺陷；塑料件成型完整，无明显色斑，缩痕、开裂等影响使用的不良现向；外形圆正，无缺角后机械损伤②风 门要求，d㎡ ，开闭灵活，无卡阻现向；风门开启后，通风有效面积应≥0.3d㎡； ③外观：调节灵活，锁固可靠；调节 脚≥180 ° ; 锁定后，漏风间隙≤0.2mm；④风罩要求：连接牢固，螺纹无滑牙，烂牙等现向；经0.5J冲击试验后，不应 开裂；承载强度：经686N拉力试验后，各关节，风罩连接应无影响使用的缺陷。 | 个 | 50
21 | 中学化学实验室室内 通风系统 | 1.采用PVC风管，具有耐酸碱性能。2.规格：主风管直径≥200mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 2
22 | 中学化学实验室室外 通风系统 | 1.采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。2.规格：主风管直径≥400mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 2
23 | 中学化学实验室通风 风机 | 1、风机：选用玻璃钢（FRP）防腐离心风机或PP（聚丙烯）防腐风机，电机功率为5.5kW，根据室内环境随意可调风量 大小，风量达≥11000立方米/小时，全压≥1000Pa，室内废气排放符合国家规定排放标准；2、风机减振器：橡胶减振器或弹簧减振器；配合柔性软接头连接风机进出口，有效降低振动和噪声传递。3、防雨帽：玻璃钢（FRP）防雨帽或不锈钢防雨帽，室外风机及排风口应配置防虫网。 | 套 | 2
24 | 中学化学实验室消音 器 | 规格φ400*1000mm,PP材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝。 | 套 | 2
25 | 中学化学实验室风机 软连接 | 规格φ600-φ400mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 套 | 2
26 | 中学化学实验室风机 控制线 | 1、规 格：3x4+2x2.5mm²2、线芯材质：高纯度铜，无氧化铜芯3、绝缘护套：耐磨、耐老化、耐腐蚀、柔软，阻燃型聚氯乙烯（ZR-KVV）或低烟无卤阻燃交联聚乙烯（WDZ-YJY）绝缘。4、标称截面：4mm²5、电压等级：低压电缆（450/750V 或 0.6/1kV） | 项 | 2
27 | 中学化学实验室全室 强电配线 | 1.电源主线采用2.5㎜²国标ZR-BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线铺设；每桌取电连接线2.5㎜²铜芯电线对接至主线2.5㎜²。2.地下部分选用重型PVC阻燃电工套管，管径不小于Ф20mm。所有穿管敷设的电线，其总截面积（含外皮）不应超过线 管内截面积的40%。3.地面至实验桌的电源连接线外部应套有阻燃、耐磨的PVC线槽或包塑金属软管进行保护。 | 室 | 2
28 | 中学化学实验室地下 给/排水全套装置 | 1.给水管道采用PPR（无规共聚聚丙烯）材质，主管/支管外径为Ф25mm，符合国家相关给水卫生及承压标准。2.PVC-U（或UPVC）耐酸碱防腐排水管，外径为Ф50mm。 | 套 | 2
29 | 中学化学实验室室内 基础改造 | 1.文化展板建设：提供实验室文化宣传展板，材质为优质亚克力，尺寸900×1200mm，数量为4块。包含设计、制作及墙 面安全安装，具体安装位置及展示内容由使用学校最终确定。2.实验室内原有旧设备的拆除、搬运及建筑垃圾的合规外运，做到工完场清；对原有墙面进行基层修补、打磨找平，并 涂刷环保耐擦洗涂料；对原有地面进行找平处理，铺设耐磨、防滑、耐酸碱腐蚀的实验室专用地胶或PVC卷材，确保地 面平整无起泡，与墙面交接处做好圆弧踢脚处理，便于日常清洁。 | 套 | 2
30 | 中学生物实验室教师 演示台 | ●1、规格2400*700*850mm (±10mm）◆2、台面要求：采用≥13mm厚优抗板台面，须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检 测专用章的合法有效第三方检测报告：①化学性能要求：参照GB/T17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法 ”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸 （37%）等化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。②台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，甲醛性能需符合 GB/T39600-2021标准检验E1级。③台面符合国标GB/T43355/2023标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性 值≥1.0.抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.0.抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株 抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、 显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面 经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。6、门铰：采用锌合金铰链。 自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万 次。7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。9、脚垫：ABS注塑专用垫。 | 张 | 2
31 | 中学生物实验室示范 演示仪器 | 1.至少具有两个摄像头，一块触摸屏，整机≤5kg。2.整机一体化设计。3.整机待机电流： ≥12V/150mA；整机负载工作电流： ≥12V/450mA；4.触摸屏可以调整亮度。5.主摄像头：像素≥500W； 自动白平衡；支持多码流传输；帧率不低于25fps；支持 3D 数字降噪；支持 H.265/H.264/MJPEG视频压缩编码； 自动曝光；支持宽动态。6.辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置。7.辅助摄像头：像素≥500W； 自动白平衡；支持多码流传输；帧率不低于25fps；支持 3D 数字降噪；支持 H.265/H.264/MJPEG视频压缩编码； 自动曝光；支持宽动态。8.辅助摄像头采用活动摄像头，支持角度旋转调整。9.支持实验进行直播教学。10.支持示范画面自由组合切换成画中画等格式。11.支持视频画面接入大屏进行示范教学。12.支持录制高清示范视频，录制视频可作为实验微课资源。13.录制视频时支持同步录制教学音频。14.支持截取示范视频画面为图片。15.系统支持屏幕任意批注功能。16.支持教学软件界面录制信号和多目教学直播示范系统视频信号同步采集。17. 自动合成微课视频文件，提供文件管理维护功能，支持下载、上传、删除、重命名以及文件管理功能。 | 台 | 2
32 | ▲中学生物实验室学 生实验桌 | ●1、规格1200×600×780 mm (±10mm）◆2、台面要求：厚陶瓷台面，厚度≥20mm，须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检 测专用章的合法有效第三方检测报告：①按照GB/T 17657-2022标准对台面板进行化学试剂检测，其中硫酸(98%)、孔雀绿(5%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%) 等检验结果达到5级，无明显变化。②承载能力：台面承载100kg，检测结果为：陶瓷板未出现损坏；③理化性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，1.抗老化性：调制(23±2)℃, (50±5)%,48h,老化(45±5)℃,65%~90%,72h；无开裂。2.耐龟裂性：（70±2）℃ , （24±1）h；不低于1 级。3.耐冷热循环（80±2）℃ , （120±10）min，（-20±2）℃ , （120±10）min，；四周期；无裂纹、鼓泡、起皱 和无明显变色。4.耐水蒸气，水蒸气（60±5）min；无凸起、龟裂和明显变色。5.耐干热（180±1）℃ , 20min；不低 于3级。3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。4、桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、上拉管、 挡水条组成。5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。6、上腿（分左右脚）规格： ≥长580*宽50*高88mm。7、下腿（分左右脚）规格： ≥长500*宽50*高102mm，下脚边缘厚度≥3.5mm，下角底部贴有防滑垫≥60*40mm、底部卡 槽内镶嵌注塑升降脚，直径≥40mm，10mm内自由升降，下脚正反面设有塑料卡盖。8、立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸≥50mm*110mm，采用丝杆上下联通连接。9、上拉管：经高温粉体烤漆处理。后横梁上侧设有挡水条下横梁固定金属拉杆。材料采用铝镁合金材料，材料表面经 高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。10、书包斗:尺寸≥430*270*160mm采用ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有学生电源盒。 | 张 | 48
33 | 中学生物实验室功能 柱 | ●1.规格：宽345mm深200mm高750mm (±10mm），厚度大于1.6mm。2.采用环保型ABS工程塑料注塑成型，电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部。 | 只 | 48
34 | 中学生物实验室独立 水槽实验台 | ●1.水槽台整体规格：长600*宽460*高820mm (±10mm）,柜体和水槽底座部分组成。水槽内规格≥400×300×240mm。2.柜体底座采用ABS注塑成型，水槽采用PP塑料一次模具成型，确保柜体结构稳固；柜体前后带有磁吸检修门，方便日 后维修，前沿带有围边挡水，带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴孔，洗眼器孔，按压洗手液孔，柜体内设有储物空间方 便放置洗涤用品，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。◆3.须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第三方检测报告：依据 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》，塑料件外观：应 无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边褶皱、疙瘩等；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划 痕、毛刺、拉毛、污渍，应无明显色差。安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口，棱角。抗化学试剂：氢 氧化钠（40％） 、四氯化碳、乙酸（99％） 、双氧水（3％） 、磷酸（85％） 、氢氟酸（48％）光泽和颜色允许有轻微 变化应符合要求。◆4.实验室专用水槽技术要求满足，须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用 章的合法有效第三方检测报告：(1)垂直冲击试验符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》：检测条件高度:300mm次数:500 次，a,零部件无 断裂、无豁裂 ;b,零部件未出现严重影响使用功能的磨损和变形(2)密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件： (23+2)℃ , (50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g/cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 个 | 24
35 | 中学生物实验室学生 凳 | ●1.凳面尺寸明确宽和长Φ300*450-500mm (±10mm）；具螺旋升降式、椭圆形钢架结构4脚凳。◆2.须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第三方检测报告：GB/T 10357.2-2013(家具力学性能试验第2部分：椅凳类稳定性），GB/T 10357.3-2025 (家具力学性能试验第3部分：椅凳类强度和耐久性），GB/T 3325-2024（金属家具通用技术条件）GB/T 35607-2024 (绿色产品评价家具），GB/T 31106-2014（家具中挥发性有机化合物的测定）。3.外观要求：管材应无裂痕、叠缝外露管口端面应封闭。焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位。焊把表面波纹 应均匀。塑料外观要求：应无裂纹、无明显变形 应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。 外表用塑料件表面应光洁，无划 痕，无污渍，无明显色差。4.主要参数要求：①凳脚材质：4个凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型，厚度大于1.6mm。 ②升降高度：螺旋升降 式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。③带有升降固定把手，防止凳面的晃动。④托盘：托盘厚度3mm，底托双 层加厚。⑤螺旋升降杆底部设有垫片。⑥凳面材质：凳面直径300厚6mm，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 。⑦ 凳面四周圆弧处理，中间凳面碟高3mm。⑨凳面底部模具一次成型加强筋连接，镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆 型托盘固定。⑩脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料。 | 个 | 96
36 | 中学生物实验室教师 主控电源 | ◆1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流 ≥25A，总负载电流≥63A，在线路中有漏电、过流、过压的时候，会自动启动保护并切断电路。◆2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温 (≤140℃) 的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工 作电流；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载 时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不工作 。◆3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座。 | 套 | 2
37 | 中学生物实验室学生 电源 | 1.ABS翻转式电源盒，置于书包盒中间。2.学生交流2V到24V输出，电流≥2A， 自动过载保护， 自动恢复。电压2V每档，由教师集中供电控制。3.学生直流2V到24V输出，电流≥2A， 自动过载保护， 自动恢复。由教师集中供电控制4.配置≥1组220V国标5孔插座，工作指示。5.电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温 (≤140℃) 的面板，标识清楚。6.电源的性能应符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。 | 套 | 48
38 | 中学生物实验室生物 桌面光源 | 台灯采用内置2835型灯珠LED灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温6000k，台灯外壳采用ABS工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴，调节次数5000次内阻尼力度 没有明显衰减。 | 套 | 50
39 | 中学生物实验室化验 水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：外径≥440×340×240mm，水槽厚度≥5mm。2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，排水口应有水封装置。3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S ”型防臭。 | 个 | 2
40 | 中学生物实验室三联 水嘴 | ◆鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高 头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。须提供符合 以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第三方检测报告：QB/T 1334-2013(水嘴通用技术条件） GB/T 10125-2021（人造气氛腐蚀试验 盐雾试验）外观：喷涂件表面组织细密、光滑均 匀，不应流挂、露底及明显的划伤和磕碰等缺陷；产品内腔所附有的金山屑、杂质等应清除干净。 | 个 | 26
41 | 中学生物实验室全室 强电配线 | 1.电源主线采用2.5㎜²国标ZR-BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线铺设；每桌取电连接线2.5㎜²铜芯电线对接至主线2.5㎜²。2.地下部分选用重型PVC阻燃电工套管，管径不小于Ф20mm。所有穿管敷设的电线，其总截面积（含外皮）不应超过线 管内截面积的40%。3.地面至实验桌的电源连接线外部应套有阻燃、耐磨的PVC线槽或包塑金属软管进行保护。 | 室 | 2
42 | 中学生物实验室地下 给/排水全套装置 | 1.给水管道采用PPR（无规共聚聚丙烯）材质，主管/支管外径为Ф25mm，符合国家相关给水卫生及承压标准。2.PVC-U（或UPVC）耐酸碱防腐排水管，外径为Ф50mm。 | 套 | 2
43 | 中学生物实验室室内 基础改造 | 1.文化展板建设：提供实验室文化宣传展板，材质为优质亚克力，尺寸900×1200mm，数量为4块。包含设计、制作及墙 面安全安装，具体安装位置及展示内容由使用学校最终确定。2.实验室内原有旧设备的拆除、搬运及建筑垃圾的合规外运，做到工完场清；对原有墙面进行基层修补、打磨找平，并 涂刷环保耐擦洗涂料；对原有地面进行找平处理，铺设耐磨、防滑、耐酸碱腐蚀的实验室专用地胶或PVC卷材，确保地 面平整无起泡，与墙面交接处做好圆弧踢脚处理，便于日常清洁。 | 套 | 2
44 | 中学物理吊装实验室 教师演示台 | ●1、规格2400*700*850mm (±10mm）◆2、台面要求：采用≥13mm厚优抗板台面，须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检 测专用章的合法有效第三方检测报告：①化学性能要求：参照GB/T17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法 ”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸 （37%）等化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。②台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，甲醛性能需符合 GB/T39600-2021标准检验E1级。③台面符合国标GB/T43355/2023标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性 值≥1.0.抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.0.抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株 抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、 显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面 经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。6、门铰：采用锌合金铰链。 自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万 次。7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。9、脚垫：ABS注塑专用垫。 | 张 | 3
45 | 中学物理吊装实验室 示范演示仪器 | 1.至少具有两个摄像头，一块触摸屏，整机≤5kg。2.整机一体化设计。3.整机待机电流： ≥12V/150mA；整机负载工作电流： ≥12V/450mA；4.触摸屏可以调整亮度。5.主摄像头：像素≥500W； 自动白平衡；支持多码流传输；帧率不低于25fps；支持 3D 数字降噪；支持 H.265/H.264/MJPEG视频压缩编码； 自动曝光；支持宽动态。6.辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置。7.辅助摄像头：像素≥500W； 自动白平衡；支持多码流传输；帧率不低于25fps；支持 3D 数字降噪；支持 H.265/H.264/MJPEG视频压缩编码； 自动曝光；支持宽动态。8.辅助摄像头采用活动摄像头，支持角度旋转调整。9.支持实验进行直播教学。10.支持示范画面自由组合切换成画中画等格式。11.支持视频画面接入大屏进行示范教学。12.支持录制高清示范视频，录制视频可作为实验微课资源。13.录制视频时支持同步录制教学音频。14.支持截取示范视频画面为图片。15.系统支持屏幕任意批注功能。16.支持教学软件界面录制信号和多目教学直播示范系统视频信号同步采集。17. 自动合成微课视频文件，提供文件管理维护功能，支持下载、上传、删除、重命名以及文件管理功能。 | 台 | 3
46 | 中学物理吊装实验室 教师总控电源 | ◆1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流 ≥25A，总负载电流≥63A，在线路中有漏电、过流、过压的时候，会自动启动保护并切断电路。◆2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温 (≤140℃) 的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工 作电流；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载 时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不工作 。◆3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座。 | 台 | 3
47 | ▲中学物理吊装实验 室实验桌 | ●1、规格1200×600×780 mm (±10mm）◆2、台面要求：厚陶瓷台面，厚度≥20mm，须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检 测专用章的合法有效第三方检测报告：①按照GB/T 17657-2022标准对台面板进行化学试剂检测，其中硫酸(98%)、孔雀绿(5%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%) 等检验结果达到5级，无明显变化。②承载能力：台面承载100kg，检测结果为：陶瓷板未出现损坏；③理化性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，1.抗老化性：调制(23±2)℃, (50±5)%,48h,老化(45±5)℃,65%~90%,72h；无开裂。2.耐龟裂性：（70±2）℃ , （24±1）h；不低于1 级。3.耐冷热循环（80±2）℃ , （120±10）min，（-20±2）℃ , （120±10）min，；四周期；无裂纹、鼓泡、起皱 和无明显变色。4.耐水蒸气，水蒸气（60±5）min；无凸起、龟裂和明显变色。5.耐干热（180±1）℃ , 20min；不低 于3级。3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。4、桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、上拉管、 挡水条组成。5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。6、上腿（分左右脚）规格： ≥长580*宽50*高88mm。7、下腿（分左右脚）规格： ≥长500*宽50*高102mm，下脚边缘厚度≥3.5mm，下角底部贴有防滑垫≥60*40mm、底部卡 槽内镶嵌注塑升降脚，直径≥40mm，10mm内自由升降，下脚正反面设有塑料卡盖。8、立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸≥50mm*110mm，采用丝杆上下联通连接。9、上拉管：经高温粉体烤漆处理。后横梁上侧设有挡水条下横梁固定金属拉杆。材料采用铝镁合金材料，材料表面经 高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。10、书包斗:尺寸≥430*270*160mm采用ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有学生电源盒。 | 张 | 72
48 | 中学物理吊装实验室 实验凳 | 1.凳面尺寸明确宽和长Φ300*450-500mm (±10mm）；具螺旋升降式、椭圆形钢架结构4脚凳。◆2.须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第三方检测报告：依据GB/T 10357.2-2013(家具力学性能试验第2部分：椅凳类稳定性），GB/T 10357.3-2025(家具力学性能试验第3部 分：椅凳类强度和耐久性），GB/T 3325-2024（金属家具通用技术条件）GB/T 35607-2024 (绿色产品评价家具），GB/T 31106-2014（家具中挥发性有机化合物的测定）。3.外观要求：管材应无裂痕、叠缝外露管口端面应封闭。焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位。焊把表面波纹 应均匀。塑料外观要求：应无裂纹、无明显变形 应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。 外表用塑料件表面应光洁，无划 痕，无污渍，无明显色差。4.主要参数要求：①凳脚材质：4个凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型，厚度大于1.6mm。 ②升降高度：螺旋升降 式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。③带有升降固定把手，防止凳面的晃动。④托盘：托盘厚度3mm，底托双 层加厚。⑤螺旋升降杆底部设有垫片。⑥凳面材质：凳面直径300厚6mm，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 。⑦ 凳面四周圆弧处理，中间凳面碟高3mm。⑨凳面底部模具一次成型加强筋连接，镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆 型托盘固定。⑩脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料。 | 个 | 144
49 | 中学物理吊装实验室 全智能系统控制箱 | 1、规格： ≥450*200*600mm。2、控制箱内置：3P总电源开关1组，3P风机开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及 功能扩展模块1套，单片机保护模块1个，急停控制系统1套，配有关键安全系统既长时间不操作， 自动切断总电源。摇 臂控制系统1套、电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套。2.1、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制。2.2、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-24V低压进行单独或分组控制。2.3、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制。 | 台 | 3
50 | 中学物理吊装实验室 智能控制屏 | 1、规格≥10寸彩色液晶触摸屏1台，2、功能：集中控制系统，可执行各选项控制。3、升降控制：对全室进行单独或分组控制。4、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制。5、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。 | 套 | 3
51 | 中学物理吊装实验室 app吊装控制系统 | 1、APP登入系统操作，可进行远程控制。2、能使用APP能控制总电源关闭。3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间。4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭。 | 项 | 3
52 | 中学物理吊装实验室 温湿度探测系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，在液晶屏上实时显示当前环境的温度和湿度，为舒 适的室内环境提供实时数据参考。 | 项 | 3
53 | 中学物理吊装实验室 火光烟雾系统 | 1.系统支持对火光及烟雾进行实时监测，火光烟雾传感器操作，可通过接收器采用传感器读取数据库内容。2.须提供符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》不少于5项内容检测，包括试验前检查、功能试验、重复性 试验、方位试验、辐射电磁场试验、火灾灵敏度试验检测结果均为合格；需提供国家认可的检测机构出具的检测报告。 | 项 | 3
54 | 中学物理吊装实验室 手机语音控制(APP控制系统） | 手机APP控制，可控制主控台发送相应的动作指令，可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定。 | 项 | 3
55 | 中学物理吊装实验室 智能升降机构系统 | 1、智能升降机构箱体：整体尺寸≥485× 175×390㎜2、箱体外壳：采用冷轧钢板，厚度为≥1㎜SPCC，经激光切割折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温 处理工艺，表面光滑，不易变形，强度高等特点，无有害物质，具有防腐性高。3、升降传动机构：绕线旋转线槽模块采用汽车轮毂式，规格≥φ370㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型或冷 轧钢材质，传动轴、底座轴承，减速电机DC24V，空载功率15W。 | 套 | 36
56 | 中学物理吊装实验室 电源储藏模块装置 | 1、电源储藏模块装置：采用内外双层结构设计，外壳规格≥400×400×178㎜ (±5㎜)，材质采用ABS工程塑料模具注塑 一次成型，有效提高光源的聚光性和产品的牢固性。2、四周氛围灯：储藏模块内四周氛围LED光源，高亮度光源和隔离驱动器，灯罩采用双面磨砂1.5㎜PC散光板。 | 个 | 36
57 | 中学物理吊装实验室 顶部电源供应装置模 块 | 1、顶部电源供应装置模块：外形整体规格≥220×220×180㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型。2、供应装置模块顶部配有固定电缆线防水接头，四周预留了高、低压电源位置，底部中间配有一个限位开关，底部有 四个软胶落地脚。 | 组 | 36
58 | 中学物理吊装实验室 学生多功能电源模块 | 1、结构参数：采用阻燃级ABS材质，模具一体成型，表面光滑无瑕疵，环保无毒，模具注塑一次性加工成型，规格： ≥ 220*200*180㎜模块内部采用双层设计，模块内部采用双舱体设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高 压、低压、网络口位置。学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘或旋钮 输入，可以随意设置电压，准确、快捷，操作界面采用模块化组合。2、双界面操作，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的≥2㎜厚PC板材触摸面板工艺制造，界面上有交直流电源切换键 、电压控制键、信息显示模块、交直流输出接线插口，不少于二组国标五孔220V市电插座，保险过载保护。◆学生电源带有信息显示屏，配合高速MCU可流畅显示GUI，不少于四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现 不同功能，具体详细参数如下：(1)交流电源：输出不小于0-24V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。(2)直流电源：输出不小于0-24V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。(3)过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查 实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。(4)锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制。当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此 时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由教师电源控制，解锁时按键功能恢复正 常。(5)外壳侧面配有：快速调节旋钮，可切换交流、直流低压输出。(6)操作端前后面各设有：两组新国标五孔多功能220V安全插座，插口带保护门，额定电流10A。交直流低压电源输出插 口各一组，两个USB接口和两个type-c接口。(9)外壳底部配有两组网络模块接口。(10)自由编号:可自行按教室划分编号,编号可独立使用，也可统一，独立使用时教师端可进行每台的单独控制而不影响 其它电源的使用。 | 套 | 36
59 | 中学物理吊装实验室 高压电源模块 | 1、高压电源模块：学生电源操作界面基材工程阻燃ABS塑料；面纸加贴PC膜加贴；界面文字清晰美观。2、高压电源由教师电源统一供给，新国标五孔多功能220V安全插座四组；插口带保护门；额定电流10A。3、高压电源保险管；USB插座四组，JR45网络接口二组。 | 套 | 36
60 | 中学物理吊装实验室 系统安装辅件 | 1、安装盘规格:采用厚度≥4mmSPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安 装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。2、升降支架规格：采用厚度3mm，SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂 、高温固化处理，耐腐蚀。 | 套 | 3
61 | 中学物理吊装实验室 系统调试 | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；系统结构调试；系统控制调试；给排水调试；供电系统调 试；照明系统调试；通风安装调试。 | 套 | 3
62 | 中学物理吊装实验室 室内基础改造 | 1.文化展板建设：提供实验室文化宣传展板，材质为优质亚克力，尺寸900×1200mm，数量为4块。包含设计、制作及墙 面安全安装，具体安装位置及展示内容由使用学校最终确定。2.天棚吊顶工程：采用轻钢龙骨结构，面层铺设600×600mm铝扣板，板材厚度≥0.7mm。要求安装平整牢固，接缝均 匀，需配合吊装实验室的顶部管线布局预留检修口或设备穿孔位。3.实验室内原有旧设备的拆除、搬运及建筑垃圾的合规外运，做到工完场清；对原有墙面进行基层修补、打磨找平，并 涂刷环保耐擦洗涂料；对原有地面进行找平处理，铺设耐磨、防滑、耐酸碱腐蚀的实验室专用地胶或PVC卷材，确保地 面平整无起泡，与墙面交接处做好圆弧踢脚处理，便于日常清洁。 | 套 | 3
63 | 中学化学吊装实验室 教师演示台 | ●1、规格2400*700*850mm (±10mm）◆2、台面要求：采用≥13mm厚优抗板台面，须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检 测专用章的合法有效第三方检测报告：①化学性能要求：参照GB/T17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法 ”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸 （37%）等化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。②台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，甲醛性能需符合 GB/T39600-2021标准检验E1级。③台面符合国标GB/T43355/2023标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性 值≥1.0.抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.0.抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株 抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、 显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面 经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。6、门铰：采用锌合金铰链。 自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万 次。7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。9、脚垫：ABS注塑专用垫。 | 张 | 3
64 | 中学化学吊装实验室 示范演示仪器 | 1.至少具有两个摄像头，一块触摸屏，整机≤5kg。2.整机一体化设计。3.整机待机电流： ≥12V/150mA；整机负载工作电流： ≥12V/450mA；4.触摸屏可以调整亮度。5.主摄像头：像素≥500W； 自动白平衡；支持多码流传输；帧率不低于25fps；支持 3D 数字降噪；支持 H.265/H.264/MJPEG视频压缩编码； 自动曝光；支持宽动态。6.辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置。7.辅助摄像头：像素≥500W； 自动白平衡；支持多码流传输；帧率不低于25fps；支持 3D 数字降噪；支持 H.265/H.264/MJPEG视频压缩编码； 自动曝光；支持宽动态。8.辅助摄像头采用活动摄像头，支持角度旋转调整。9.支持实验进行直播教学。10.支持示范画面自由组合切换成画中画等格式。11.支持视频画面接入大屏进行示范教学。12.支持录制高清示范视频，录制视频可作为实验微课资源。13.录制视频时支持同步录制教学音频。14.支持截取示范视频画面为图片。15.系统支持屏幕任意批注功能。16.支持教学软件界面录制信号和多目教学直播示范系统视频信号同步采集。17. 自动合成微课视频文件，提供文件管理维护功能，支持下载、上传、删除、重命名以及文件管理功能。 | 台 | 3
65 | 中学化学吊装实验室 教师总控电源 | ◆1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流 ≥25A，总负载电流≥63A，在线路中有漏电、过流、过压的时候，会自动启动保护并切断电路。◆2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温 (≤140℃) 的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工 作电流；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载 时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不工作 。◆3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座。 | 台 | 3
66 | ▲中学化学吊装实验 室实验桌 | ●1、规格1200×600×780 mm (±10mm）◆2、台面要求：厚陶瓷台面，厚度≥20mm，须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检 测专用章的合法有效第三方检测报告：①按照GB/T 17657-2022标准对台面板进行化学试剂检测，其中硫酸(98%)、孔雀绿(5%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%) 等检验结果达到5级，无明显变化。②承载能力：台面承载100kg，检测结果为：陶瓷板未出现损坏；③理化性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，1.抗老化性：调制(23±2)℃, (50±5)%,48h,老化(45±5)℃,65%~90%,72h；无开裂。2.耐龟裂性：（70±2）℃ , （24±1）h；不低于1 级。3.耐冷热循环（80±2）℃ , （120±10）min，（-20±2）℃ , （120±10）min，；四周期；无裂纹、鼓泡、起皱 和无明显变色。4.耐水蒸气，水蒸气（60±5）min；无凸起、龟裂和明显变色。5.耐干热（180±1）℃ , 20min；不低 于3级。3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。4、桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、上拉管、 挡水条组成。5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。6、上腿（分左右脚）规格： ≥长580*宽50*高88mm。7、下腿（分左右脚）规格： ≥长500*宽50*高102mm，下脚边缘厚度≥3.5mm，下角底部贴有防滑垫≥60*40mm、底部卡 槽内镶嵌注塑升降脚，直径≥40mm，10mm内自由升降，下脚正反面设有塑料卡盖。8、立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸≥50mm*110mm，采用丝杆上下联通连接。9、上拉管：经高温粉体烤漆处理。后横梁上侧设有挡水条下横梁固定金属拉杆。材料采用铝镁合金材料，材料表面经 高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。10、书包斗:尺寸≥430*270*160mm采用ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有学生电源盒。 | 张 | 72
67 | 中学化学吊装实验室 独立水槽实验台 | ●1.水槽台整体规格：长600*宽460*高820mm (±10mm）,柜体和水槽底座部分组成。水槽内规格≥400×300×240mm。2.柜体底座采用ABS注塑成型，水槽采用PP塑料一次模具成型，确保柜体结构稳固；柜体前后带有磁吸检修门，方便日 后维修，前沿带有围边挡水，带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴孔，洗眼器孔，按压洗手液孔，柜体内设有隐藏式抽屉 方便放置洗涤用品，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。◆3.须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第三方检测报告：依据 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》，塑料件外观：应 无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边褶皱、疙瘩等；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划 痕、毛刺、拉毛、污渍，应无明显色差。安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口，棱角。抗化学试剂：氢 氧化钠（40％） 、四氯化碳、乙酸（99％） 、双氧水（3％） 、磷酸（85％） 、氢氟酸（48％）光泽和颜色允许有轻微 变化应符合要求。◆4.实验室专用水槽须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第 三方检测报告：(1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:300mm次数:500 次，a,零部件无断裂、无豁裂 ;b,零部件未出现严重影响使用 功能的磨损和变形(2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件： (23+2)℃ , (50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 个 | 36
68 | 中学化学吊装实验室 化验水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：外径≥440×340×240mm，水槽厚度≥5mm。2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，排水口应有水封装置。3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S ”型防臭。 | 个 | 3
69 | 中学化学吊装实验室 三联水嘴 | ◆鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高 头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。须提供符合 以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第三方检测报告：QB/T 1334-2013(水嘴通用技术条件） GB/T 10125-2021（人造气氛腐蚀试验 盐雾试验）外观：喷涂件表面组织细密、光滑均 匀，不应流挂、露底及明显的划伤和磕碰等缺陷；产品内腔所附有的金山屑、杂质等应清除干净。 | 个 | 39
70 | 中学化学吊装实验室 实验凳 | 1.凳面尺寸明确宽和长Φ300*450-500mm (±10mm）；具螺旋升降式、椭圆形钢架结构4脚凳。◆2.须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第三方检测报告：依据GB/T 10357.2-2013(家具力学性能试验第2部分：椅凳类稳定性），GB/T 10357.3-2025(家具力学性能试验第3部 分：椅凳类强度和耐久性），GB/T 3325-2024（金属家具通用技术条件）GB/T 35607-2024 (绿色产品评价家具），GB/T 31106-2014（家具中挥发性有机化合物的测定），提供检测报告。3.外观要求：管材应无裂痕、叠缝外露管口端面应封闭。焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位。焊把表面波纹 应均匀。塑料外观要求：应无裂纹、无明显变形 应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。 外表用塑料件表面应光洁，无划 痕，无污渍，无明显色差。4.主要参数要求：①凳脚材质：4个凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型，厚度大于1.6mm。 ②升降高度：螺旋升降 式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。③带有升降固定把手，防止凳面的晃动。④托盘：托盘厚度3mm，底托双 层加厚。⑤螺旋升降杆底部设有垫片。⑥凳面材质：凳面直径300厚6mm，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 。⑦ 凳面四周圆弧处理，中间凳面碟高3mm。⑨凳面底部模具一次成型加强筋连接，镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆 型托盘固定。⑩脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料。 | 个 | 144
71 | 中学化学吊装实验室 全智能系统控制箱 | 1、规格≥450*200*600mm。2、控制箱内置：3P总电源开关1组，3P风机开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及 功能扩展模块1套，单片机保护模块1个，风机控制系统1套，急停控制系统1套，配有关键安全系统既长时间不操作， 自 动切断总电源。摇臂控制系统1套、电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、通风控制系统1套、供排水分组控制 系统1套。2.1、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制。（上升、下降或暂停，上升或下降 到底后摇臂会自动停止）。2.2、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-24V低压进行单独或分组控制。2.3、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制。 | 台 | 3
72 | 中学化学吊装实验室 智能控制屏 | 1、规格功能： ≥10寸彩色液晶触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制。2、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制。（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。3、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制。4、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。5、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量。6、供水控制：对全室供排水进行控制。 | 套 | 3
73 | 中学化学吊装实验室 app吊装控制系统 | 1、APP登入系统操作，可进行远程控制。2、能使用APP能控制总电源关闭。3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间。4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭。 | 项 | 3
74 | 中学化学吊装实验室 温湿度探测系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，在液晶屏上实时显示当前环境的温度和湿度，为舒 适的室内环境提供实时数据参考。 | 项 | 3
75 | 中学化学吊装实验室 火光烟雾系统 | 1.本系统支持对火光及烟雾进行实时监测，火光烟雾传感器操作，可通过接收器采用传感器读取数据库内容。◆2.须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第三方检测报告：GB 20517-2025《独立式感烟火灾探测报警器》不少于5项内容检测，试验前检查、功能试验、、重复性试验、方位试验 、辐射电磁场试验、火灾灵敏度试验检测结果均为合格；需提供国家认可的检测机构出具的检测报告 | 项 | 3
76 | 中学化学吊装实验室 手机语音控制(APP控制系统） | 手机APP控制，可控制主控台发送相应的动作指令，可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定。 | 项 | 3
77 | 中学化学吊装实验室 吊装主体框架 | 标准模块化组成，规格≥长度120mm为一组，主框架采用航空设计规格≥1.8MM-3mm厚铝合金模具成型，表面经环氧树脂 粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐 酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。 | 套 | 36
78 | 中学化学吊装实验室 智能摇臂升降系统 | 1、摆臂采用一次成型的拉铝型材制作，壁厚≥1.8mm。内部可集成吸风罩、给排水管、电源系统、信号控制系统。中部 有状态灯，通电后常亮，摆臂运动过程中闪烁，下部集成学生电源功能模块。2、摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，低噪声电动推杆，平均噪音水平低于 48dB（环境噪音≤40dB），铝合金 外管和内管，美观并耐腐蚀，动力采用直流24V减速低压电机，内置机械限位开关，推杆行程195mm，推杆速度4.5mm/s，推杆推力拉力6000N。 | 个 | 36
79 | 中学化学吊装实验室 电源操作系统供应模 块 | 1、采用阻燃级ABS材质，模具一体成型，表面光滑无瑕疵，环保无毒，模具注塑一次性加工成型，模块内部采用双舱体 设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。学生电源采用耐磨、耐腐 蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘输入，可以随意设置电压，准确、快捷.。2、双界面操作，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的≥2.0㎜厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，界面上有交直流 电源切换键、电压控制键、信息显示模块、交直流输出接线插口，二组国标五孔220V插座，保险过载保护。 低压交流 0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、输交流220V插座4个、显示屏1块，网络接口一组。3、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定后，学生接收老师输送的设定电源电压，教 师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；4、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；5、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。6、采用≥1.54显示屏，显示电源学生交直流电压。 | 组 | 36
80 | 中学化学吊装实验室 故障成像系统 | 接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。配置LED故障灯1个，计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均 匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 36
81 | 中学化学吊装实验室 活动式学生端抽风装 置 | 吸风罩集成于吊装一体内，不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线，整体整洁大方。1、伸缩风管：采用定向风管，随意弯曲定向。2、关节松紧旋钮：全铜材质，内嵌不锈钢轴承，于关节连接杆锁合。3、拱形集气罩：高密度PP材质，直径≥300mm，高≥150mm，不易老化高密度橡胶。4、独有360旋转装置：以固定架为中心最大活动半径可达1450mm。 | 套 | 72
82 | 中学化学吊装实验室 智能照明 | 1、智能照明灯光模块；规格： ≥1200×72mm，不少于2组，每组内置不少于2条功率≥24V标准LED灯带，置于塔吊主舱 体两侧，安装磨砂透明均光板灯罩，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用◆2、灯板采用≥2.0mm厚PC光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透 光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场 所照明。模块化安装，维修便捷。所有灯光模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行不少于2个模组 单个关闭及开启功能； | 套 | 72
83 | 中学化学吊装实验室 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、 自动保护系统1组。1、所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具 有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时 可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。 2、储水箱， ≥30L，采用材料PE聚乙烯。废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位是会自动开启排水功能。耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率40W，工作电压24V，流量10L/MIN，最大静态扬程8M；噪音 <40dB；具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转， 自带止回阀等功能。 | 套 | 36
84 | 中学化学吊装实验室 给排水接口 | 1、给排水接头采用PVC材质，宝塔接口；即插即用，带自动锁紧插功能带自动止水功能，即使在供水排水工作时，随时 拔掉接口不会有任何滴漏现象。2、给排水管采用金属包塑编织风暴软管，管外部由PVC包塑。 | 套 | 36
85 | 中学化学吊装实验室 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 3
86 | 中学化学吊装实验室 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接， 方便安装、检修。 | 项 | 3
87 | 中学化学吊装实验室 顶装电源供应线路 | 采用≥2.5mm² 电线进行系统布线。连接每组模块供电。 | 项 | 3
88 | 中学化学吊装实验室 系统调试 | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；其结构包含系统结构调试；系统控制调试；给排水调试；供 电系统调试；照明系统调试；通风安装调试等功能。 | 套 | 3
89 | 中学化学吊装实验室 系统安装辅件 | 1、安装盘规格: ≥225×225×180mm，采用厚度4mmSPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取 模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。2、升降支架规格：宽度≥230mm，长度≥500～820mm伸缩结构，采用厚度≥3mm，SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压 、数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 项 | 3
90 | 中学化学吊装实验室 万向吸风罩 | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360 °旋转调节方向。2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂。5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。6.拱形集气罩：直径≥220mm，高密度PC制成。7.伸缩导管：4节直径≥50mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙处理，耐酸、耐碱、耐划痕。8.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。9.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实 验室。 | 个 | 3
91 | 中学化学吊装实验室 室内通风系统 | 采用PVC风管，具有耐酸碱性能。规格：风管直径≥160mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 3
92 | 中学化学吊装实验室 室外通风系统 | 采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。规格：主风管直径400mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 3
93 | 中学化学吊装实验室 通风风机 | 1、风机：选用玻璃钢（FRP）防腐离心风机或PP（聚丙烯）防腐风机，电机功率为5.5kW，根据室内环境随意可调风量 大小，风量达≥11000立方米/小时，全压≥1000Pa，室内废气排放符合国家规定排放标准；2、风机减振器：橡胶减振器或弹簧减振器；配合柔性软接头连接风机进出口，有效降低振动和噪声传递。3、防雨帽：玻璃钢（FRP）防雨帽或不锈钢防雨帽，室外风机及排风口应配置防虫网。 | 套 | 3
94 | 中学化学吊装实验室 消音器 | ≥ φ300*600mm，通风消声器采用一体成型内置隔音棉等隔音装置，确保室外通负噪声≤65db，风机和消声器连接处采 用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对通风的影响。 | 套 | 3
95 | 中学化学吊装实验室 风机软连接 | φ600-φ300mm,pp材质。进出口接头采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对风机的影响。 | 套 | 3
96 | 中学化学吊装实验室 风机控制线 | 1、规 格：3x4+2x2.5mm²2、线芯材质：高纯度铜，无氧化铜芯3、绝缘护套：耐磨、耐老化、耐腐蚀、柔软，阻燃型聚氯乙烯（ZR-KVV）或低烟无卤阻燃交联聚乙烯（WDZ-YJY）绝缘。4、标称截面：4mm²5、电压等级：低压电缆（450/750V 或 0.6/1kV） | 项 | 3
97 | 中学化学吊装实验室 室内基础改造 | 1.文化展板建设：提供实验室文化宣传展板，材质为优质亚克力，尺寸900×1200mm，数量为4块。包含设计、制作及墙 面安全安装，具体安装位置及展示内容由使用学校最终确定。2.天棚吊顶工程：采用轻钢龙骨结构，面层铺设600×600mm铝扣板，板材厚度≥0.7mm。要求安装平整牢固，接缝均 匀，需配合吊装实验室的顶部管线布局预留检修口或设备穿孔位。3.实验室内原有旧设备的拆除、搬运及建筑垃圾的合规外运，做到工完场清；对原有墙面进行基层修补、打磨找平，并 涂刷环保耐擦洗涂料；对原有地面进行找平处理，铺设耐磨、防滑、耐酸碱腐蚀的实验室专用地胶或PVC卷材，确保地 面平整无起泡，与墙面交接处做好圆弧踢脚处理，便于日常清洁。 | 套 | 3
98 | 中学生物吊装实验室 教师演示台 | ●1、规格2400*700*850mm (±10mm）◆2、台面要求：采用≥13mm厚优抗板台面，须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检 测专用章的合法有效第三方检测报告：①化学性能要求：参照GB/T17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法 ”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸 （37%）等化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。②台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，甲醛性能需符合 GB/T39600-2021标准检验E1级。③台面符合国标GB/T43355/2023标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性 值≥1.0.抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.0.抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株 抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、 显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用≥1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面 经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。6、门铰：采用锌合金铰链。 自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万 次。7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。9、脚垫：ABS注塑专用垫。 | 张 | 1
99 | 中学生物吊装实验室 示范演示仪器 | 1.至少具有两个摄像头，一块触摸屏，整机≤5kg。2.整机一体化设计。3.整机待机电流： ≥12V/150mA；整机负载工作电流： ≥12V/450mA；4.触摸屏可以调整亮度。5.主摄像头：像素≥500W； 自动白平衡；支持多码流传输；帧率不低于25fps；支持 3D 数字降噪；支持 H.265/H.264/MJPEG视频压缩编码； 自动曝光；支持宽动态。6.辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置。7.辅助摄像头：像素≥500W； 自动白平衡；支持多码流传输；帧率不低于25fps；支持 3D 数字降噪；支持 H.265/H.264/MJPEG视频压缩编码； 自动曝光；支持宽动态。8.辅助摄像头采用活动摄像头，支持角度旋转调整。9.支持实验进行直播教学。10.支持示范画面自由组合切换成画中画等格式。11.支持视频画面接入大屏进行示范教学。12.支持录制高清示范视频，录制视频可作为实验微课资源。13.录制视频时支持同步录制教学音频。14.支持截取示范视频画面为图片。15.系统支持屏幕任意批注功能。16.支持教学软件界面录制信号和多目教学直播示范系统视频信号同步采集。17. 自动合成微课视频文件，提供文件管理维护功能，支持下载、上传、删除、重命名以及文件管理功能。 | 台 | 1
100 | 中学生物吊装实验室 教师总控电源 | ◆1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流 ≥25A，总负载电流≥63A，在线路中有漏电、过流、过压的时候，会自动启动保护并切断电路。◆2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温 (≤140℃) 的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工 作电流；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载 时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不工作 。◆3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座。 | 台 | 1
101 | ▲中学生物吊装实验 室实验桌 | ●1、规格1200×600×780 mm (±10mm）◆2、台面要求：厚陶瓷台面，厚度≥20mm，须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检 测专用章的合法有效第三方检测报告：①按照GB/T 17657-2022标准对台面板进行化学试剂检测，其中硫酸(98%)、孔雀绿(5%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%) 等检验结果达到5级，无明显变化。②承载能力：台面承载100kg，检测结果为：陶瓷板未出现损坏；③理化性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，1.抗老化性：调制(23±2)℃, (50±5)%,48h,老化(45±5)℃,65%~90%,72h；无开裂。2.耐龟裂性：（70±2）℃ , （24±1）h；不低于1 级。3.耐冷热循环（80±2）℃ , （120±10）min，（-20±2）℃ , （120±10）min，；四周期；无裂纹、鼓泡、起皱 和无明显变色。4.耐水蒸气，水蒸气（60±5）min；无凸起、龟裂和明显变色。5.耐干热（180±1）℃ , 20min；不低 于3级。3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式。4、桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、上拉管、 挡水条组成。5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。6、上腿（分左右脚）规格： ≥长580*宽50*高88mm。7、下腿（分左右脚）规格： ≥长500*宽50*高102mm，下脚边缘厚度≥3.5mm，下角底部贴有防滑垫≥60*40mm、底部卡 槽内镶嵌注塑升降脚，直径≥40mm，10mm内自由升降，下脚正反面设有塑料卡盖。8、立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸≥50mm*110mm，采用丝杆上下联通连接。9、上拉管：经高温粉体烤漆处理。后横梁上侧设有挡水条下横梁固定金属拉杆。材料采用铝镁合金材料，材料表面经 高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。10、书包斗:尺寸≥430*270*160mm采用ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有学生电源盒。 | 张 | 24
102 | 中学生物吊装实验室 独立水槽实验台 | ●1.水槽台整体规格：长600*宽460*高820mm (±10mm）,柜体和水槽底座部分组成。水槽内规格≥400×300×240mm。2.柜体底座采用ABS注塑成型，水槽采用PP塑料一次模具成型，确保柜体结构稳固；柜体前后带有磁吸检修门，方便日 后维修，前沿带有围边挡水，带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴孔，洗眼器孔，按压洗手液孔，柜体内设有隐藏式抽屉 方便放置洗涤用品，水封式水塞可防止废水回流和堵塞。◆3.须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第三方检测报告：依据 GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》，GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》，塑料件外观：应 无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边褶皱、疙瘩等；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁，应无划 痕、毛刺、拉毛、污渍，应无明显色差。安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口，棱角。抗化学试剂：氢 氧化钠（40％） 、四氯化碳、乙酸（99％） 、双氧水（3％） 、磷酸（85％） 、氢氟酸（48％）光泽和颜色允许有轻微 变化应符合要求。◆4.实验室专用水槽须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第 三方检测报告：(1)、垂直冲击试验要求：检测条件高度:300mm次数:500 次，a,零部件无断裂、无豁裂 ;b,零部件未出现严重影响使用 功能的磨损和变形(2)、密度检测结果符合GB/T1033.1-2008方法A，检测条件： (23+2)℃ , (50±5)%RH，24h浸渍液；水浸渍液密度:1.0165g'cm3浸渍液温度 22.3℃块状试样 | 个 | 12
103 | 中学生物吊装实验室 化验水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：外径≥440×340×240mm，水槽厚度≥5mm。2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，排水口应有水封装置。3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S ”型防臭。 | 个 | 1
104 | 中学生物吊装实验室 三联水嘴 | ◆鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高 头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。须提供符合 以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第三方检测报告：QB/T 1334-2013(水嘴通用技术条件） GB/T 10125-2021（人造气氛腐蚀试验 盐雾试验）外观：喷涂件表面组织细密、光滑均匀，不应流挂、露底及明显的划伤和磕碰等缺陷；产品内腔所附有的金山屑、杂质等应清除干净。 | 个 | 13
105 | 中学生物吊装实验室 实验凳 | 1.凳面尺寸明确宽和长Φ300*450-500mm (±10mm）；具螺旋升降式、椭圆形钢架结构4脚凳。◆2须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第三方检测报告：依 据GB/T 10357.2-2013(家具力学性能试验第2部分：椅凳类稳定性），GB/T 10357.3-2025(家具力学性能试验第3部分：椅凳类强度和耐久性），GB/T 3325-2024（金属家具通用技术条件）GB/T 35607-2024 (绿色产品评价家具）， GB/T 31106-2014（家具中挥发性有机化合物的测定），提供检测报告。3.外观要求：管材应无裂痕、叠缝外露管口端面应封闭。焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位。焊把表面波纹 应均匀。塑料外观要求：应无裂纹、无明显变形 应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。 外表用塑料件表面应光洁，无划 痕，无污渍，无明显色差。4.主要参数要求：①凳脚材质：4个凳脚采用椭圆形无缝钢管模具一次成型，厚度大于1.6mm。 ②升降高度：螺旋升降 式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。③带有升降固定把手，防止凳面的晃动。④托盘：托盘厚度3mm，底托双 层加厚。⑤螺旋升降杆底部设有垫片。⑥凳面材质：凳面直径300厚6mm，采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型 。⑦ 凳面四周圆弧处理，中间凳面碟高3mm。⑨凳面底部模具一次成型加强筋连接，镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆 型托盘固定。⑩脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料。 | 个 | 48
106 | 中学生物吊装实验室 全智能系统控制箱 | 1、规格≥450*200*600mm。2、控制箱内置：3P总电源开关1组，3P风机开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及 功能扩展模块1套，单片机保护模块1个，风机控制系统1套，急停控制系统1套，配有关键安全系统既长时间不操作， 自 动切断总电源。摇臂控制系统1套、电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、通风控制系统1套、供排水分组控制 系统1套。2.1、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制。（上升、下降或暂停，上升或下降 到底后摇臂会自动停止）。2.2、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-24V低压进行单独或分组控制。2.3、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制。 | 台 | 1
107 | 中学生物吊装实验室 智能控制屏 | 1、规格功能： ≥10寸彩色液晶触摸屏，集中控制系统，可执行各选项控制。2、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制。（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。3、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制。4、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制。5、通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量。6、供水控制：对全室供排水进行控制。 | 套 | 1
108 | 中学生物吊装实验室 app吊装控制系统 | 1、APP登入系统操作，可进行远程控制。2、能使用APP能控制总电源关闭。3、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间。4、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。5、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭。 | 项 | 1
109 | 中学生物吊装实验室 温湿度探测系统 | 系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，在液晶屏上实时显示当前环境的温度和湿度，为舒 适的室内环境提供实时数据参考。 | 项 | 1
110 | 中学生物吊装实验室 火光烟雾系统 | 1.本系统支持对火光及烟雾进行实时监测，火光烟雾传感器操作，可通过接收器采用传感器读取数据库内容。◆2.须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第三方检测报告： GB 20517-2025《独立式感烟火灾探测报警器》不少于5项内容检测，试验前检查、功能试验、重复性试验、方位试验、 辐射电磁场试验、火灾灵敏度试验检测结果均为合格。 | 项 | 1
111 | 中学生物吊装实验室 手机语音控制(APP控制系统） | 手机APP控制，可控制主控台发送相应的动作指令，可控制交直流电压输出，高压输出，各组锁定。 | 项 | 1
112 | 中学生物吊装实验室 吊装主体框架 | 标准模块化组成，规格≥长度120mm为一组，主框架采用航空设计规格≥1.8MM-3mm厚铝合金模具成型，表面经环氧树脂 粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐 酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。顶部设有防尘盖，防止灰尘进入影响设备运行，增加设备寿命。 | 套 | 12
113 | 中学生物吊装实验室 智能摇臂升降系统 | 1、摆臂采用一次成型的拉铝型材制作，壁厚≥1.8mm。内部可集成吸风罩、给排水管、电源系统、信号控制系统。中部 有状态灯，通电后常亮，摆臂运动过程中闪烁，下部集成学生电源功能模块。2、摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，低噪声电动推杆，平均噪音水平低于 48dB（环境噪音≤40dB），铝合金 外管和内管，美观并耐腐蚀，动力采用直流24V减速低压电机，内置机械限位开关，推杆行程195mm，推杆速度4.5mm/s，推杆推力拉力6000N。 | 个 | 12
114 | 中学生物吊装实验室 电源操作系统供应模 块 | 1、采用阻燃级ABS材质，模具一体成型，表面光滑无瑕疵，环保无毒，模具注塑一次性加工成型，模块内部采用双舱体 设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。学生电源采用耐磨、耐腐 蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘输入，可以随意设置电压，准确、快捷.。2、双界面操作，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的≥2.0㎜厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，界面上有交直流 电源切换键、电压控制键、信息显示模块、交直流输出接线插口，二组国标五孔220V插座，保险过载保护。 低压交流 0-24V输出1组、直流1.5-24V输出1组、输交流220V插座4个、显示屏1块，网络接口一组。3、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定后，学生接收老师输送的设定电源电压，教 师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；4、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；5、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。6、采用≥1.54显示屏，显示电源学生交直流电压。 | 组 | 12
115 | 中学生物吊装实验室 故障成像系统 | 接收智能平台控制，摇臂运动故障亮红灯警报故障。配置LED故障灯1个，计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均 匀更能起到安全防护作用。 | 套 | 12
116 | 中学生物吊装实验室 智能照明 | 1、智能照明灯光模块；规格： ≥1200×72mm，不少于2组，每组内置不少于2条功率≥24V标准LED灯带，置于塔吊主舱 体两侧，安装磨砂透明均光板灯罩，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用◆2、灯板采用≥2.0mm厚PC光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透 光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场 所照明。模块化安装，维修便捷。所有灯光模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行不少于2个模组 单个关闭及开启功能； | 套 | 24
117 | 中学生物吊装实验室 自动给排水系统 | 自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、 自动保护系统1组。1、所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具 有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出）。当学生水槽柜量达 到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。2、储水箱，规格≥30L，采用材料PE聚乙烯。废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位是会自动开 启排水功能。耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率40W，工作电压24V，流量10L/MIN，最大静态扬程8M；噪音<40dB；具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转， 自带止回阀等功能。 | 套 | 12
118 | 中学生物吊装实验室 给排水接口 | 1、给排水接头采用PVC材质，宝塔接口；即插即用，带自动锁紧插功能带自动止水功能，即使在供水排水工作时，随时 拔掉接口不会有任何滴漏现象。2、给排水管采用金属包塑编织风暴软管，管外部由PVC包塑。 | 套 | 12
119 | 中学生物吊装实验室 给水管路 | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1
120 | 中学生物吊装实验室 排水管路 | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接， 方便安装、检修。 | 项 | 1
121 | 中学生物吊装实验室 顶装电源供应线路 | 采用≥2.5mm² 电线进行系统布线，连接每组模块供电。 | 项 | 1
122 | 中学生物吊装实验室 系统调试 | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；系统结构调试；系统控制调试；给排水调试；供电系统调 试；照明系统调试；通风安装调试。 | 套 | 1
123 | 中学生物吊装实验室 系统安装辅件 | 1、安装盘规格:采用厚度4mmSPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安 装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。2、升降支架规格：采用厚度3mm，SPCC冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂 、高温固化处理，耐腐蚀。 | 项 | 1
124 | 中学生物吊装实验室 室内基础改造 | 1.文化展板建设：提供实验室文化宣传展板，材质为优质亚克力，尺寸900×1200mm，数量为4块。包含设计、制作及墙 面安全安装，具体安装位置及展示内容由使用学校最终确定。2.天棚吊顶工程：采用轻钢龙骨结构，面层铺设600×600mm铝扣板，板材厚度≥0.7mm。要求安装平整牢固，接缝均 匀，需配合吊装实验室的顶部管线布局预留检修口或设备穿孔位。3.实验室内原有旧设备的拆除、搬运及建筑垃圾的合规外运，做到工完场清；对原有墙面进行基层修补、打磨找平，并 涂刷环保耐擦洗涂料；对原有地面进行找平处理，铺设耐磨、防滑、耐酸碱腐蚀的实验室专用地胶或PVC卷材，确保地 面平整无起泡，与墙面交接处做好圆弧踢脚处理，便于日常清洁。 | 套 | 1
125 | 中学物理实验室准备 间准备台 | ●规格：3000*700*800mm (±10mm）◆1、台面要求：采用≥13mm厚优抗板台面，须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检 测专用章的合法有效第三方检测报告：①化学性能要求：参照GB/T17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法 ”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸 （37%）等化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。②台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，甲醛性能需符合 GB/T39600-2021标准检验E1级。③台面符合国标GB/T43355/2023标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性 值≥1.0.抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.0.抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株 抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环 氧树脂喷涂处理。3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪 音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。4、拉手：采用一字拉手。5、门铰：采用115度阻尼铰链， 自闭式，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过 程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长；6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 | 台 | 6
126 | 中学物理实验室准备 间设备电源 | 1、采用优质冷轧钢板（厚度≥1.0mm）经CNC数控冲压、折弯、焊接成型。表面须经除油、酸洗、磷化等前处理后，采 用环氧树脂静电粉末喷涂（或喷塑）处理，确保防腐防锈、耐磨耐用。2.配置220V交流五孔带防触电保护门安全型电源插座。插座面板须配备透明阻燃PC材质防护盖。插座回路配备高灵敏度 漏电过载保护器，并具备可靠的接地保护。 | 组 | 12
127 | 中学物理实验室准备 间仪器储存设备 | ●1.规格：1000*500*2000mm (±10mm）2.柜体：PP材质，侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体 之坚固及密封性，耐腐蚀性强。3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃4.上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面 相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层， 自由组 合各层空间。6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 个 | 48
128 | 中学物理实验室准备 间加大仪器储存装置 | ●1.规格尺寸：1200*600*2050mm (±10mm）2.柜体：PP材质，侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体 之坚固及密封性，耐腐蚀性强。3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃4.上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面 相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层， 自由组 合各层空间。6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 个 | 12
129 | 中学物理实验室准备 间室内基础改造 | 准备间内原有旧设备的拆除、搬运及建筑垃圾的合规外运，做到工完场清；对原有墙面进行基层修补、打磨找平，并涂 刷环保耐擦洗涂料；对原有地面进行找平处理，铺设耐磨、防滑、耐酸碱腐蚀的实验室专用地胶或PVC卷材，确保地面 平整无起泡，与墙面交接处做好圆弧踢脚处理，便于日常清洁。 | 套 | 6
130 | 中学化学实验室准备 间准备台 | ●规格：3000*700*800mm (±10mm）◆1、台面要求：采用≥13mm厚优抗板台面，须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检 测专用章的合法有效第三方检测报告：①化学性能要求：参照GB/T17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法 ”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸 （37%）等化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。②台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，甲醛性能需符合 GB/T39600-2021标准检验E1级。③台面符合国标GB/T43355/2023标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性 值≥1.0.抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.0.抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株 抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环 氧树脂喷涂处理。3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪 音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。4、拉手：采用一字拉手。5、门铰：采用115度阻尼铰链， 自闭式，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过 程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长；6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 | 台 | 6
131 | 中学化学实验室准备 间试剂架 | ●规格：2400*300*750mm (±10mm）1、铝合金或钢制结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；2、试剂架立柱截面尺寸： ≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 6
132 | 中学化学实验室准备 间设备电源 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面 经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。2.220V交流输出为五孔插座，防护盖：透明。 | 组 | 12
133 | 中学化学实验室准备 间化验水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：外径≥440×340×240mm，水槽厚度≥5mm。2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，排水口应有水封装置。3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S ”型防臭。 | 个 | 6
134 | 中学化学实验室准备 间三联水嘴 | ◆鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高 头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。须提供符合 以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第三方检测报告：QB/T 1334-2013(水嘴通用技术条件） GB/T 10125-2021（人造气氛腐蚀试验 盐雾试验）外观：喷涂件表面组织细密、光滑均 匀，不应流挂、露底及明显的划伤和磕碰等缺陷；产品内腔所附有的金山屑、杂质等应清除干净。 | 个 | 6
135 | 中学化学实验室准备 间实验室专用洗眼器 | ◆台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1.5 m供水软管，PVC 管外覆不锈钢网。洗眼喷头采用不助 燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂 的高水压，避免冲伤眼睛。1、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定；2、标志：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm；3、抗压强度：1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象；4、外观：主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷；5、启动开关灵活：压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象；6、水柱喷射高度：0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，冲洗液喷出高度应为150mm-300mm；7、水流量：0.3MPa动水压下打开开关，流量≥12L/min，保持洗眼至少15min。 | 个 | 6
136 | 中学化学实验室准备 间滴水架 | 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 个 | 6
137 | 中学化学实验室准备 间仪器储存设备 | ●1.规格：1000*500*2000mm (±10mm）2.柜体：PP材质，侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体 之坚固及密封性，耐腐蚀性强。3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃4.上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面 相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层， 自由组 合各层空间。6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 个 | 48
138 | 中学化学实验室准备 间加大仪器储存装置 | ●1.规格：1200*600*2050mm (±10mm）2.柜体：PP材质，侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体 之坚固及密封性，耐腐蚀性强。3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃4.上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面 相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层， 自由组 合各层空间。6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 个 | 12
139 | 中学化学实验室准备 间准备室通风系统 | 110w轴流风机、电机，含设备调试等；1.主通风管规格： φ160mm/200mm，优质PVC成品管道； 2.支管道规格： φ 110mm，优质PVC成品管道；3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。 | 套 | 6
140 | 中学化学实验室准备 间易燃品储存柜 | ●1、规格：900mm×450mm×1800mm (±10mm）。2、结构：2.1 柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面喷塑处理。2.2 柜体内胆（上，下、左、右及搁板）全部采用贴面理化板或pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置90mm×50mm×145mm 进风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目不锈钢网；柜体底部设 h=160mm黄沙档板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易 燃物品；柜底装有四个Φ60mm的移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆。2.3 柜中部有三层阶梯式的实芯理化板活动搁板或pp（聚丙烯树脂）板，下层搁板外沿镶装有护栏, 护栏中间嵌有红 、蓝、黄警示标识，标识的厚度为0.5mm的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有 一排导风口，阶梯高度50mm。2.4 柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m3/h、转速2550 转/min、环境温度（-10～+70）℃ , 控制开关设置柜体顶部的右上角。3、材料：3.1 人造板：甲醛释放量应符合GB 19580-2001中E1级的要求；防火级别应达到GB 8624-2006中B级的规定。3.2 岩棉： 体应填充具有保温 隔热作用 的岩棉 ，岩棉应符合GB/T 11835-2007 的要求 ，（密度 150 ㎏ /m3 , 厚 度:35mm）。 3.3 密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体 门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀， 膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。）3.4 机械锁：存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合GA/T 73-94的要求。3.5 电子锁：应符合GB 10409—2001中5.4的要求。3.6 电源：应符合GB 10409-2001中5.5的要求。3.7 附加装置：应符合GB 10409-2001中5.6的要求。4、柜体抗破坏要求：应符合GB 10409-2001中5.7条A1类防盗保险柜的要求。5、整体要求：防火、防盗（双锁）、防腐蚀。 | 个 | 6
141 | 中学化学实验室准备 间毒害品储存柜 | ●1、规格：900mm×450mm×1800mm (±10mm）。2、结构：2.1柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面喷塑处理。2.2柜体内胆（上，下、左、右及搁板）全部采用贴面理化板或pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置90mm×50mm×145mm进 风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目不锈钢网；柜底装有四个 Φ60mm的移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆。2.3柜中部有三层阶梯式的实芯理化板活动搁板或pp（聚丙烯树脂）板，下层搁板外沿镶装有护栏, 护栏中间嵌有红、蓝、黄警示标识，标识的厚度为0.5mm的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一 排导风口，阶梯高度50mm。2.4柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m3/h、转速2550转 /min、环境温度（-10～+70）℃ , 控制开关设置柜体顶部的右上角。3、材料：3.1人造板：甲醛释放量应符合GB 19580-2001中E1级的要求；防火级别应达到GB 8624-2006中B级的规定。3.2岩棉：体应填充具有保温隔热作用的岩棉，岩棉应符合GB/T 11835-2007的要求，（密度150㎏/m3 ,厚度:35mm）。3.3密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安 装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。）3.4机械锁：存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合GA/T 73-94的要求。3.5电子锁：应符合GB 10409—2001中5.4的要求。3.6电源：应符合GB 10409-2001中5.5的要求。3.7附加装置：应符合GB 10409-2001中5.6的要求。4、柜体抗破坏要求：应符合GB 10409-2001中5.7条A1类防盗保险柜的要求。5、整体要求：防火、防盗（双锁）、防腐蚀。 | 个 | 6
142 | 中学化学实验室准备 间危险化学品储存柜 | ●1、规格：900 mm×510 mm×1200 mm (±10mm）。2、结构：2.1柜外壳体全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面喷塑处理。2.2柜体内胆（上，下、左、右及搁板）全部采用贴面理化板或pp（聚丙烯树脂）板；柜底部设置90mm×50mm×145mm进 风口，进风口底部有不锈钢可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目不锈钢网；柜底装有四个 Φ60mm的移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆。2.3柜中部有三层阶梯式的实芯理化板活动搁板或pp（聚丙烯树脂）板，下层搁板外沿镶装有护栏, 护栏中间嵌有红、蓝、黄警示标识，标识的厚度为0.5mm的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一 排导风口，阶梯高度50mm。2.4柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m3/h、转速2550转 /min、环境温度（-10～+70）℃ , 控制开关设置柜体顶部的右上角。3、材料：3.1人造板：甲醛释放量应符合GB 19580-2001中E1级的要求；防火级别应达到GB 8624-2006中B级的规定。3.2岩棉：体应填充具有保温隔热作用的岩棉，岩棉应符合GB/T 11835-2007的要求，（密度150㎏/m3 ,厚度:35mm）。3.3密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安 装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。）3.4机械锁：存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合GA/T 73-94的要求。3.5电子锁：应符合GB 10409—2001中5.4的要求。3.6电源：应符合GB 10409-2001中5.5的要求。3.7附加装置：应符合GB 10409-2001中5.6的要求。4、柜体抗破坏要求：应符合GB 10409-2001中5.7条A1类防盗保险柜的要求。5、整体要求：防火、防盗（双锁）、防腐蚀。 | 个 | 18
143 | 中学化学实验室准备 间室内基础改造 | 准备间内原有旧设备的拆除、搬运及建筑垃圾的合规外运，做到工完场清；对原有墙面进行基层修补、打磨找平，并涂 刷环保耐擦洗涂料；对原有地面进行找平处理，铺设耐磨、防滑、耐酸碱腐蚀的实验室专用地胶或PVC卷材，确保地面 平整无起泡，与墙面交接处做好圆弧踢脚处理，便于日常清洁。 | 套 | 6
144 | 中学生物实验室准备 间准备台 | ●规格：3000*700*800mm (±10mm）◆1、台面要求：采用≥13mm厚优抗板台面，须提供符合以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检 测专用章的合法有效第三方检测报告：①化学性能要求：参照GB/T17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法 ”进行检验：对硫酸（98%）、盐酸 （37%）等化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。②台面物理性能及甲醛性能：物理性能需提供符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准的报告，甲醛性能需符合 GB/T39600-2021标准检验E1级。③台面符合国标GB/T43355/2023标准进行抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：甲型流感病毒H1N1抗病毒活性 值≥1.0.抗病毒活性率≥90%；甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.0.抗病毒活性率≥90%；脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株 抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥55%。2、结构：全钢结构，含座人位，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环 氧树脂喷涂处理。3、框架：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪 音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞。4、拉手：采用一字拉手。5、门铰：采用115度阻尼铰链， 自闭式，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过 程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长；6、防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 | 台 | 4
145 | 中学生物实验室准备 间试剂架 | ●规格：2400*300*750mm (±10mm）1、铝合金或钢制结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头；2、试剂架立柱截面尺寸： ≥42mm*82mm,型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；3、试剂架托架≥1.0mm高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm，单面镶嵌另色色条。4、立杆牢固固定于C型钢架底端，层板采用8mm厚的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。 | 组 | 4
146 | 中学生物实验室准备 间设备电源 | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级高强度镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面 经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。2.220V交流输出为五孔插座，防护盖：透明。 | 组 | 8
147 | 中学生物实验室准备 间化验水槽 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：外径≥440×340×240mm，水槽厚度≥5mm。2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，排水口应有水封装置。3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S ”型防臭。 | 个 | 4
148 | 中学生物实验室准备 间三联水嘴 | ◆鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高 头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。须提供符合 以下技术指标且带有CMA认证标识、加盖检测机构公章或检验检测专用章的合法有效第三方检测报告：QB/T 1334-2013(水嘴通用技术条件） GB/T 10125-2021（人造气氛腐蚀试验 盐雾试验）外观：喷涂件表面组织细密、光滑均 匀，不应流挂、露底及明显的划伤和磕碰等缺陷；产品内腔所附有的金山屑、杂质等应清除干净。 | 个 | 4
149 | 中学生物实验室准备 间实验室专用洗眼器 | ◆台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1.5 m供水软管，PVC 管外覆不锈钢网。洗眼喷头采用不助 燃PC材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂 的高水压，避免冲伤眼睛。1、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定；2、标志：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm；3、抗压强度：1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象；4、外观：主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷；5、启动开关灵活：压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象；6、水柱喷射高度：0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，冲洗液喷出高度应为150mm-300mm；7、水流量：0.3MPa动水压下打开开关，流量≥12L/min，保持洗眼至少15min。 | 个 | 4
150 | 中学生物实验室准备 间滴水架 | 1、整体采用PP材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。2、滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成）。3、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 个 | 4
151 | 中学生物实验室准备 间仪器储存设备 | ●1.规格：1000*500*2000mm (±10mm）2.柜体：PP材质，侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体 之坚固及密封性，耐腐蚀性强。3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃4.上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面 相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层， 自由组 合各层空间。6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 个 | 32
152 | 中学生物实验室准备 间加大仪器储存装置 | ●1.规格尺寸：1200*600*2050mm (±10mm）2.柜体：PP材质，侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体 之坚固及密封性，耐腐蚀性强。3.下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃4.上柜视窗门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型,外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。5.层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面 相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层， 自由组 合各层空间。6.门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。7.门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。8.螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 | 个 | 8
153 | 中学生物实验室准备 间室内基础改造 | 准备间内原有旧设备的拆除、搬运及建筑垃圾的合规外运，做到工完场清；对原有墙面进行基层修补、打磨找平，并涂 刷环保耐擦洗涂料；对原有地面进行找平处理，铺设耐磨、防滑、耐酸碱腐蚀的实验室专用地胶或PVC卷材，确保地面 平整无起泡，与墙面交接处做好圆弧踢脚处理，便于日常清洁。 | 套 | 4
154 | 高中物理两用气筒 | 活塞胶垫；气嘴应为金属材料，外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口；抽气压强达到6.7kPa时，放置30s，漏气引起的 压强变化应不大于2.6hPa；充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应不大于9.8hPa | 个 | 10
155 | 高中物理仪器车 | 600mm×400mm×1000mm，橡胶包车轮，车轮Φ75mm，厚25mm；2轮带刹车，车轮固定时车架扭动量（上部）≤20mm；钢 材制作，载重≥60kg | 辆 | 5
156 | 高中物理充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm，能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于 42mm×24mm的蹄形磁体以及截面积小于42mm×24mm的条形磁体，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V | 台 | 5
157 | 高中物理注射器 | 100mL，分度值5mL，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏 | 个 | 10
158 | 高中物理透明水槽 | 400mm×80mm×100mm | 个 | 10
159 | 高中物理方座支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆组成；立杆长600mm；方形座长210mm，宽135mm， 质量≥1.5kg；烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层 | 套 | 65
160 | 高中物理多功能实验 支架 | 组合座架1个，最小组合支承面积应不小于560mm×100mm；滑块式垂直夹5个、烧瓶夹1个、万向夹1个、大铁环1个、方 托盘1个、绝缘环2个、吊钩4个 | 套 | 10
161 | 高中物理高中学生电 源 | 交流输出：2V～16V/3A，每2V一挡。直流稳压输出：2V～16V/2A，每2V一挡。有过载保护。安全要求：电源端与外壳抗 电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V | 台 | 65
162 | 高中物理高中教学电 源 | 交流：2V～24V，每2V一挡，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分挡连续可调，2V~6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断。安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或 3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V | 台 | 5
163 | 高中物理电池盒 | R6（5＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口，电池装反时不能接通 | 个 | 65
164 | 高中物理感应圈 | 应带有高压输出插座和高压连接导线，可有放电电极。输出电压调节范围应为9kV～300kV（单边脉冲峰值），正反向（或反正向）电压峰值之比应不小于1.5。输出电流最大应达到4mA（平均值）。不设放电电极，外部没有火花放电时感 应圈不应损坏；设放电电极时，放电电极应定位，在可能调节到的最大放电距离时感应圈应不损坏。在最高输出电压， 放电间隙5mm时感应圈连续放电15min，温升应不超过15℃ 。感应圈高压绕组与电源输入端的抗电强度应不低于3000V，高压绕组与保护接地线之间的抗电强度应不低于3000V。应带有高压输出插座和高压连接导线，可有放电电极；应设防 护罩，面板显著位置应有“当心触电 ”的安全警示标志 | 台 | 10
165 | 高中物理电子起电机 | 放电距离应为5mm～35mm，输出高压电流应≤500 μA，有短路保护和开路保护，连续工作时间不少于30min，输出电压对 地正负对称 | 台 | 10
166 | 高中物理游标卡尺1 | 测量范围0mm～150mm，分度值0.02mm，尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的 固定在尺身上，带深度尺 | 把 | 65
167 | 高中物理游标卡尺2 | 测量范围0mm～150mm，分度值0.05mm，尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的 固定在尺身上，带深度尺 | 把 | 65
168 | 高中物理外径千分尺 | 测量范围0mm～25mm，分度值0.01mm。螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与 轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 | 只 | 65
169 | 高中物理数显游标卡 尺 | 测量范围0mm～150mm，分辨力0.01mm | 把 | 10
170 | 高中物理托盘天平 | 测量范围0g～500g，分度值0.5g | 台 | 65
171 | 高中物理电子天平1 | 测量范围0g～100g，分度值0.001g | 台 | 5
172 | 高中物理电子天平2 | 测量范围0g～1000g，分度值0.1g | 台 | 5
173 | 高中物理金属钩码 | 10g × 1，20g ×2，50g × 1，100g × 1，200g ×2；材料采用纯度99.6%、粒度不小于80#的铁基粉或其他钢材，钩码表面 应有防腐镀层；硬度不小于HB70；上下钩的连线应通过钩码主体的轴线 | 套 | 65
174 | 高中物理金属槽码 | 2g ×4，5g ×4，10g ×4，20g ×4，50g ×4，100g ×2，200g × 1；5g ×1金属槽码盘和10g ×1金属槽码盘 | 套 | 65
175 | 高中物理机械停表 | 分度值0.1s，一等 | 块 | 65
176 | 高中物理电子停表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年 | 块 | 65
177 | 高中物理电火花计时 器 | 包括单频率电火花计时器、重锤、弓形夹、纸带、备用墨粉纸（不少于30张）等。交流电压220V±22V，单频率50Hz，电火花能击穿10mm的空气间隙。实验效果：重力加速度实验值与当地重力加速度的相对误差应不大于3%。高压脉冲端子 应有当心触电警告文字 | 个 | 65
178 | 高中物理电磁打点计 时器 | 磁电式，单频率：50Hz，连续打50点应无漏点、重合点，点迹清晰，附固定夹 | 个 | 65
179 | 高中物理数字计时器 | 四位及以上，数据存储。可通过液晶屏选择控制菜单，可设定多种计时模式，包括通过时间、挡光时间、速度、周期、 平均周期、平均频率、计数、单摆周期、平均单摆周期、平均单摆频率、周期数等，能显示不少于10个挡光间隔时间、 10周振动、n次振动时间总和、加速度计时3个时间、 自由落体时间不少于2个、2路光电门分别计2个挡光时间(对碰、追 碰)，对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度；电磁铁可调释放延时补偿。具有2路光电门接口、2 路独立计时触发按钮，有电磁铁接口，统一通用接口，1个电磁释放按钮，能够存储不少于20组数据。用于匀加速运动 、 自由落体、圆周运动、牛顿第二定律、单摆、碰撞、声速测量等实验 | 台 | 5
180 | 高中物理频闪光源 | 分挡不少于5Hz、10Hz、20Hz、25Hz、40Hz、50Hz，光触发同步 | 台 | 10
181 | 高中物理温度计 | 红液，-30℃~100℃ , 分度值1℃ , 误差±1.5℃ | 支 | 65
182 | 高中物理数字测温计 | 双路或多路高精度铂电阻（PT100）或热电偶（支持表面测温）；测量范围-50℃~+300℃; 分辨力0.1℃; 示值误差±0.5℃; 响应时间≤5s； 自带彩色液晶显示屏，支持实时曲线绘制、数据记录与导出，可独立运行，支持无线传输至 学生平板或教师主机。 | 个 | 5
183 | 高中物理条形盒测力 计1 | 测量范围0N～10N，分度值0.2N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 10
184 | 高中物理条形盒测力 计2 | 测量范围0N～5N，分度值0.1N；示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 个 | 125
185 | 高中物理圆盘测力计 | 测量范围0N～5N，分度值0.1N，示值误差1/4分度，升降示差1/2分度，重复性偏差1/4分度 | 个 | 10
186 | 高中物理拉压测力计 | 测量范围-10N～10N，分度值0.2N，示值误差1/4分度，升降示差1/2分度，重复性偏差1/4分度 | 个 | 10
187 | 高中物理学生数字测 力计 | 测量范围0N～2N，分辨力0.001N，采样频率不低于100次/秒，有调零、校准、记忆（能显示稳定值）功能，能测拉力、压力 | 个 | 65
188 | 高中物理高中数字演 示电表 | 4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200 μA、2mA、20mA、200mA、2A、20A，不确定度 0.2％ ；直流电压：2V、20V、200V，不确定度0.1％ ；电阻：200 Ω 、2k Ω、20k Ω 、200k Ω 、2M Ω 、20M Ω , 不确定度0.2％ ；交流电压：2V、20V、200V，不确定度0.5％ ；交流电流：2mA、20mA 、200mA、2A，不确定度1.0％ 。2A、20A自动过载保护，故障排除自动恢复。可测量电容、电感、频率、晶体管放大倍数、温度等；交流供电，采用II类变压器 | 只 | 10
189 | 高中物理直流电流表 | 0.6A、1.5A、3A三量程，2.5级 | 只 | 125
190 | 高中物理直流电压表 | 3V、6V、15V三量程，2.5级 | 只 | 125
191 | 高中物理灵敏电流计 | 测量精度2.5级，测量范围-300 μA～0 μA～300 μA；表头内阻：G0挡80 Ω~125 Ω , G1挡2400 Ω~3000 Ω | 只 | 65
192 | 高中物理多用电表1 | 指针式，不低于2.5级，学生用电表功能不低于MF47型电表，教师用电表功能不低于MF10型电表 | 只 | 65
193 | 高中物理多用电表2 | 数字式，4-1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 只 | 65
194 | 高中物理教学示波器 | DC～5MHz，扫描范围10Hz～100kHz，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 台 | 5
195 | 高中物理电阻箱 | 四位，9999 Ω , 1级 | 个 | 65
196 | 高中物理便携式直流 单双臂电桥 | 校准测量低电阻阻值用 | 台 | 10
197 | 高中物理湿度计 | 指针式 | 个 | 5
198 | 高中物理空盒气压表 | 教学型，多膜盒，量程80kPa～106kPa，分度值0.25kPa，任意方向倾斜90 °时指针改变不大于1/2分度值，带橡皮球 | 台 | 5
199 | 高中物理惯性演示器 | 器观察的物体应能收回，成功率不小于98% | 套 | 10
200 | 高中物理螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成；各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆 拉环，附标度板 | 只 | 65
201 | 高中物理帕斯卡球 | 活塞筒长200mm，外径25mm，壁厚≥1.5mm；圆球外径60mm，不锈钢或者铝合金材质；喷嘴数量≥10个，孔径0.5mm | 个 | 5
202 | 高中物理摩擦力演示 器 | 由底板、摩擦板、摩擦块、电机、固定支撑杆等组成；提供3种不同摩擦系数的摩擦面；摩擦板不小于300mm×90mm×10mm，平面度误差不大于0.6mm，质地坚硬，表面均匀；摩擦块尺寸不小于110mm×50mm×35mm，两摩擦 面平面度误差应不大于0.1mm，侧面有挂钩；电机拉动速度0cm/s～5cm/s，可调节；匀速运动速度误差±5% | 台 | 5
203 | 高中物理微小形变演 示器 | 利用光杠杆原理，激光光源 | 套 | 15
204 | 高中物理力的合成与 分解演示器 | 由测力计﹑测力计定位夹﹑单滑轮夹与滑轮﹑双滑轮定位夹与滑轮、带刻度的演示板、立杆、底座和拉绳等组成 | 套 | 15
205 | 高中物理支杆定滑轮 | 含单滑轮、桌边夹、尼龙线各3件，小铁环1件；支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度应≥70mm，夹入深度应≥40mm，支杆 长度≥100mm，单滑轮外径40mm，轮毂厚10mm，轮缘厚8mm | 套 | 65
206 | 高中物理高中静力学 演示教具 | 为组合式结构，仪器可进行多种高中静力学基础实验 | 套 | 5
207 | 高中物理高中力学演 示板 | 为组合式结构，可进行多种高中力学基础实验。 | 套 | 5
208 | 高中物理滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径125mm；摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm； 支架高460mm，横梁长300mm；摆体质量为0.6kg～0.8kg；每根摆线能承受静拉力不小于摆体重力的5倍。摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm | 个 | 10
209 | 高中物理离心轨道 | 由底板、环形轨道、钢球、塑料球和接球装置等组成。环形轨道有供球出、入的2个斜坡，长坡顶部有球座，短坡顶部 有接球装置。环形轨道环内径≥140mm，短坡高≥120mm，长坡高/圆环半径倍数不大于4。钢球和塑料球直径Φ25mm。球 自长坡顶部滚下，应能连续（在轨道顶部不脱离与轨道的接触）沿轨道滚动一周，并在短坡顶部进入接球装置 | 套 | 5
210 | 高中物理手摇离心转 台 | 由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成；从动轮与主动轮的转速比不低于6的整数倍，支杆直径10mm，全长 140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端 直径10mm，上偏差允许＋0.15mm；深度不小于45mm | 台 | 5
211 | 高中物理毛钱管(牛 顿管) | 金属片和羽毛片有明显的颜色区分；抽气使管内压强降至-0.095MPa，停止抽气静置1min，管内压强应保持－0.095MPa 不变；金属片和羽毛片同时到达时间相差不超过0.02s；附外置磁钢 | 套 | 15
212 | 高中物理运动合成分 解演示器 | 运动分解与合成；可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 套 | 10
213 | 高中物理演示轨道小 车 | 由铝合金轨道、2辆小车及配件组成，应有调节轨道倾斜度的装置，轨道始端应有固定及释放小车的装置，终端有捕捉 小车的装置。轨道的有效运动长度≥900mm，轨道轨面的直线度误差不大于有效长度的0.03%。可用打点计时法开展加速 度的测量、滑动摩擦与滚动摩擦、惯性、弹性碰撞、非弹性碰撞等实验；在倾斜度1:50的轨道上小车应能从静止开始运 动；测量加速度相对误差≤8% | 套 | 10
214 | 高中物理轨道小车 | 车拖纸带打点式；由轨道、1辆小车及配件组成，应配有打点纸带，应有调节轨道倾斜度的装置，轨道始端应有固定及 释放小车的装置、固定计时器的平台，终端有捕捉小车的装置；轨道的有效运动长度≥600mm，轨道轨面的直线度误差 不大于有效长度的0.03%；安装计时器后，记录纸带应能平行轨道运动；在倾斜度1:50的轨道上小车应能从静止开始运 动 | 套 | 65
215 | 高中物理演示斜面小 车 | 斜面板长≥1200mm，一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；附摩擦材料丁腈橡 胶、砂纸等，有摩擦材料的固定夹 | 套 | 5
216 | 高中物理斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915mm×100mm×20mm，一端 应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于2mm；摩擦材料宜采用丁腈橡胶、硅胶、聚苯乙烯胶体等，砂纸、棉布等仍可用 | 套 | 65
217 | 高中物理气垫导轨 | 导轨长1200mm～2000mm，含滑行器、配备块、挡光片、挡光条、弹性碰撞器、非弹性碰撞器、滑轮、垫脚、定高垫块、砝码盘、弹簧振子、光电门架等附件 | 台 | 5
218 | 高中物理小型气源 | 在额定出口面积条件下输出气压应不小于5.8kPa，噪声不大于65dB，应有配合弹簧振子和气垫导轨使用的接口或过渡接 口；泄漏电流：II类电器应不大于0.25mA；电气强度：II类电器应为3000V | 台 | 5
219 | 高中物理自由落体实 验仪 | 包括主杆、支架座、电磁铁、光电门、钢球、钢球俘获装置、标尺及方向调节座等 | 套 | 10
220 | 高中物理牛顿第二定 律演示仪 | 由双轨道、刹车装置、滑轮、2辆小车、拉力挂钩等组成。轨道有效运动长度不小于600mm，轨面直线度误差不大于有效 运动长度的0.03%，两轨面平行度误差不大于有效运动长度的0.1%；小车质量应为200g+n×50g (n=0、1、2……)，误差 不大于小车标称质量的2%；小车放在斜度1：50的轨道上应能从静止开始运动；刹车装置应能调节，使两辆小车同时静 止或者同时开始运动；滑轮倾斜角度应可调节且固定可靠。当两小车质量相同，拉力相同，同时释放，行程误差不大于 5％； 当两小车质量相同，拉力为1:2，同时释放，行程误差不大于10% | 套 | 5
221 | 高中物理牛顿第二定 律实验仪 | 1.轨道与支架系统：配备一端带有定滑轮的长木板（或铝合金导轨），长度80cm~100cm；附带用于垫高木板以平衡摩擦 力的薄木块，以及用于固定打点计时器的支架。2.运动与牵引组件：配备带挂钩的木质或塑料小车（质量约200g），配套金属槽码（或钩码）组（2g、5g、10g、20g、 50g、100g等不同规格）及槽码盘，用于改变拉力大小和小车质量；配有细绳用于连接小车与槽码盘。3.计时与记录系统：配备电磁打点计时器或电火花计时器（1台/组），配套学生低压交流电源；配备足量的实验专用纸 带、复写纸（或墨粉纸盘）及固定胶带。4.测量与辅助工具：配备毫米刻度尺。5.教学用途：学生分组实验器材，支持学生通过控制变量法，利用纸带打点计算加速度，探究并验证物体加速度与所受 合外力、物体质量之间的定量关系。 | 套 | 65
222 | 高中物理反冲运动演 示器 | 水介质压力驱动式；盛水器盛水量≥1500mL，一次储水后应能使旋转体转动不少于5周；旋转式各喷嘴都为顺时针（或 逆时针）方向，应沿旋转时圆周的切线方向；喷嘴在旋转体上的分布应能保持旋转体的动平衡；喷出的水应能收集在储 水槽内 | 套 | 10
223 | 高中物理超重失重演 示器 | 由铝合金U形轨道、落体（含轨道滑块、固定支架、短焦摄像头、沙漏、蜡烛、砝码、力传感器、数据显示模块）、弹 簧底座构成；配合摄像头，能在软件中慢速回放超重、失重对沙漏和蜡烛的影响。数据显示模块可将力传感器的数据无 线传输至计算机，数据图线可与视频画面同步；轨道长≥2000mm；摄像头≥400万像素，视频帧率30fps；力传感器量程 ±20N，分辨力0.01N | 套 | 10
224 | 高中物理动能势能演 示器 | 由斜槽轨道，弹簧，木块，钢珠等组成 | 台 | 5
225 | 高中物理平抛运动演 示仪 | 由三个电磁铁钢球释放装置、水平并列固定相同弧形的两条轨道、3个带运动指示灯的钢球捕捉装置、3组时间测量器与 刻度尺、重锤等组成。1个电磁铁释放的钢球做平抛运动，1个电磁铁释放的钢球做匀速直线运动，1个电磁铁释放的钢 球做自由落体运动。相同高度、同时释放的3个钢球应同时被捕捉装置捕获，对应的3个运动指示灯应同时点亮。也可再 同时进行3个运动钢球的各自位移与运动时间的测量，以定量探究平抛运动分解规律 | 套 | 20
226 | 高中物理平抛和碰撞 实验器 | 包含钢制演示板、钢球释放装置、钢球、铝合金钢球轨道、水平挡板、支球柱、重锤等。入射小球或被碰小球从斜轨轨 道末端飞出后做平抛运动，落到挡板上，挤压复写纸，留下痕迹，挡板上下位置可调 | 套 | 65
227 | 高中物理碰撞实验器 | 由轨道、小球、重锤、支架和台夹等组成。小球应不少于4个，玻璃球和钢球各2个。轨道由金属材料制成，分为倾斜和 水平两段，连接处应以圆弧过渡，圆弧的曲率半径为70mm±10mm，两段之间的夹角α应为150 ° ±5 ° 。支球柱由Φ4mm±0.1mm不锈钢管制成，应能竖立于轨道前面支撑小球，支球柱高度上下可调，调节范围应不小于3mm。实验误差≤ 5% | 台 | 65
228 | 高中物理冲击摆实验 器 | 完全非弹性碰撞 | 台 | 5
229 | 高中物理运动频闪观 测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 | 套 | 15
230 | 高中物理向心力实验 器 | 包含手动、电机驱动两种旋转模式。主要由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成 | 台 | 5
231 | 高中物理凹凸桥演示 器 | 主要由塑钢框架、背板、模拟凹凸桥、调节旋钮、钢球等组成。 | 套 | 5
232 | 高中物理动量传递演 示器(碰撞球) | 包括底板、立柱、横杆、横梁、钢球等。支架上悬挂5个等质量、等直径且相互接触的钢球，并设有微调装置，用来调 节钢球高低。钢球直径不小于20mm | 套 | 10
233 | 高中物理音叉 | 512Hz，由音叉、共鸣箱和音叉槌组成 | 套 | 10
234 | 高中物理声速测量仪 | 主要由信号发生器、一对结构相同的超声压电陶瓷换能器（分别作发射器与接收器）、数显游标尺（或鼓轮读数机构） 以及双通道示波器组成。将抽象的波动干涉理论转化为直观的示波器波形与机械位移，帮助学生深入理解驻波、相位差 等概念，并掌握逐差法处理实验数据的科学方法。 | 台 | 5
235 | 高中物理纵横波演示 器 | 由不锈钢杆、弹性片及支架等组成；演示波传播的过程中质点不随波迁移，一个周期波传播一个波长 | 台 | 10
236 | 高中物理绳波演示器 | 由可调频电动振源（如直流调速电机或曲柄滑块机构）、弹性细绳（或橡皮筋）、固定支架及底座组成。部分进阶款配 备频闪仪，用于定格观察波的振动状态。支持手动或电动驱动。学生可通过改变电机的转速（调节频率）或调整绳子的 松紧程度（改变张力），直观观察驻波数量（波长）与振幅的动态变化，探究波速与绳张力的关系。 | 套 | 5
237 | 高中物理波动弹簧 | 由可调频电动振源（如曲柄滑块机构）、轻质圆柱形螺旋弹簧、固定支架及底座组成。将抽象的“纵波 ”、“波长 ”、 “波节/波腹 ”等概念转化为可视化的宏观现象，帮助学生透彻理解纵波的形成条件、特征及波的干涉原理 | 个 | 5
238 | 高中物理发波水槽 | 电由水波槽、振动器、频闪光源和投影设备等组成，振动器的振幅应能调节，水槽尺寸不小于30cm×30cm×35cm,屏幕 尺寸不小于26cm×24cm。性能要求：能消除边缘产生的反射波；能够演示小孔的口径不变，调整频率，衍射由不明显到 明显；能够演示频率不变，改变小孔的口径，衍射由不明显到明显；投影清晰，可见度好 | 套 | 10
239 | 高中物理弹簧振子 | 气垫式；附气源，不附气源用气垫导轨气源的需配接口（接口大端30.5mm±0.5mm，小端29.5mm±0.5mm，长不小于 35mm）；振动10个周期，无配重时振幅≥80％ ，配重20g时振幅≥70% | 套 | 10
240 | 高中物理弹簧振子振 动图像描绘器 | 由可见光感光材料、带发光二极管频闪的运动物体、单摆支架等组成。频闪频率10Hz、25Hz、50Hz、100Hz可调，荧光 材料用电动机带动匀速运动 | 台 | 10
241 | 高中物理单摆组 | 5个摆球，含3个直径不同的钢球，1个木球，1个塑料球；木球直径与直径最大的钢球相同。摆线应能承受9.8N拉力，且 在施加4.9N力时，伸长率应不大于1%。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应 不变 | 组 | 65
242 | 高中物理单摆运动规 律演示器 | 由铝合金底座、支撑杆、摆球等组成；可改变摆长、摆球质量；配置光电门、计时器、无线传输模块等，与演示用显示 屏配套使用显示频率、周期等；实验误差不大于5% | 套 | 10
243 | 高中物理受迫振动和 共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆发生共振，用来演示驱动力周期和单摆固有周期相同时发生共振 | 台 | 10
244 | 高中物理空气压缩引 火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm，外径Φ25mm，长130mm，底座Φ65mm，手柄Φ40mm，活塞杆Φ8mm。活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封 圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 个 | 15
245 | 高中物理双金属片 | 由铜片、铁片和手柄组成。 | 个 | 15
246 | 高中物理气体做功内 能减少演示器 | 气体做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气口（带单向阀）、排气阀组成，固定在底座上。贮气 筒应采用透明材料制造，应能承受0.35MPa的内压强；在贮气筒内绝对压强达到0.25MPa时，15min后压强应不小于0.22MPa。与两用气筒配套使用 | 套 | 15
247 | 高中物理油膜实验器 | 由盛水盘、计数板、滴液器、油酸稀释液（或油酸）、粉、粉盒等组成。盛水盘深度不小于20mm，中心点到边沿的最小 距离不小于100mm，中心点应有明显标记。计数板需透明并印有正方形格子，格子边长5mm，计数板应能覆盖整个盘面。 粉盒内滤粉网不小于300目，粉不溶于水。滴液器灵活好用，不漏液 | 套 | 65
248 | 高中物理液体表面张 力实验器 | 由圆环框、凸圆环框、正四面体框、正六面体框、收缩框、双圆环框等组成。性能要求：各线框总高度≥170mm，线框 中各圆形线框内径≥48mm，正方体线框与三角体线框的各边长≥45mm | 套 | 65
249 | 高中物理毛细现象演 示器 | 应由直立的毛细管组和玻璃连通装置两部分组成，分别固定于支架背板上。毛细管组由三根固定在支架上的毛细管组成，毛细管的内径分别为Φ0.3mm±0.1mm、 Φ0.6mm±0.1mm和Φ0.9mm±0.1mm，管长为200mm±1mm。毛细管的外径、外观缺陷和内应力要求应符合JY/T0450。每套实验器应另配三种规格的毛细管各10支作为备件。毛细管的耐水性应达到 HGB1级 | 套 | 15
250 | 高中物理伽尔顿板 (道尔顿板) | 固定速率，能利用小球堆积的包络线模拟正态分布曲线，从而模拟统计规律 | 台 | 15
251 | 高中物理气体定律实 验器 | 不小于50mL活塞式气室，应提供修正体积数据。宜配套使用气压传感器 | 套 | 65
252 | 高中物理玻意耳定律 演示器 | 由带刻度气室、活塞、支架、底座、气压表等组成。利用活塞改变气体体积，气密性好，无漏气现象 | 套 | 5
253 | 高中物理盖-吕萨克 定律演示器 | 由容器筒、变量测定器、水槽、连接管、排水孔、温度计等组成。水浴加热改变气体温度，气室压强能自动调节到等于 大气压 | 套 | 5
254 | 高中物理气压模拟演 示器 | 由透明塑料气缸、活塞、钢球、振动器等组成，振动器振动幅度可调（模拟温度变化） | 套 | 5
255 | 高中物理饱和水汽膨 胀液化演示器 | 透明容器内能承受3个以上大气压，成雾明显，使用安全 | 套 | 5
256 | 高中物理玻棒(附丝 绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm×350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉 出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30 ° (≥50 ° ) | 对 | 15
257 | 高中物理胶棒(附毛 皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸酯棒），做一次快速 拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30 ° (≥45 ° ) | 对 | 15
258 | 高中物理箔片验电器 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采 用透明材料，透明材料透光率≥90%，箔片长度≥25mm。性能要求：相对湿度≤65%的环境，圆盘上加8kV直流高压，箔 片张开与中位片角度≥45 ° 。移去高压后，箔片张开角度保持30 ° 以上的时间≥10min | 对 | 15
259 | 高中物理指针验电器 | D－YDQ－Z－100型指针验电器，由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱构成。外壳应 由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%），指针用非磁性材料，长度≥100mm，带法拉 第圆筒，指针刻度应为收敛式。性能要求：相对湿度≤65%的环境，圆球加9kV直流高压，指针张开角度在45º~50º , 移去高压后，指针保持30 ° 以上的时间≥20min | 对 | 15
260 | 高中物理感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔 交替分布，电刷应采用束状磷铜线，导电膜与起电盘的90 °剥离强度应≥8N（或者用机械方法固定），使用硅橡胶带。 性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min，火花放电距离应≥55mm；在温度为5℃~ 30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm | 台 | 15
261 | 高中物理枕形导体 | 由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。半枕形导体下方应有一个导电挂钩，导电挂钩不应有尖端。圆筒导 体的直径应不小于55mm，长度应不小于100mm。半枕形导体应宜用304号及以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要 求：使各静电导体与D－YDQ－Z－100型指针验电器连接，用9kV高压使导体带电，10min内指针验电器的指针张角应≥30º | 副 | 15
262 | 高中物理小灯座 | 由底座、接线柱和灯座等组成。最高工作电压应为36V，最大工作电流应为2.5A。灯座口圈应采用厚0.4mm～0.5mm的黄 铜材料制作，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料制作，中心电极应有弹性。抗电强度850V，两接线柱之间绝缘 电阻应≥2M Ω | 个 | 250
263 | 高中物理单刀开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质，接触可靠。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃ , 操作手柄允许温升≤25℃ 。开关 的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 个 | 125
264 | 高中物理滑动变阻器 1 | 20 Ω , 2A，滑杆宜采用正多边形截面（正六边形、正四边形、正三角形）；滑片不应滑出端夹以外；全部电阻线以额定 电流连续工作30min，温升不应超过300℃ | 个 | 65
265 | 高中物理滑动变阻器 2 | 50 Ω , 1.5A，滑杆宜采用正多边形截面（正六边形、正四边形、正三角形）；滑片不应滑出端夹以外；全部电阻线以额 定电流连续工作30min，温升不应超过300℃ | 个 | 65
266 | 高中物理滑动变阻器 3 | 200 Ω , 1.25A，滑杆宜采用正多边形截面（正六边形、正四边形、正三角形）；滑片不应滑出端夹以外；全部电阻线以 额定电流连续工作30min，温升不应超过300℃ | 个 | 5
267 | 高中物理电阻定律演 示器 | 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为 0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm，直径均为0.3mm） | 台 | 5
268 | 高中物理电阻定律实 验器 | 由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为500mm，直径分别为 0.5mm、0.3mm）；镍铬线2根（长分别为500mm、300mm，直径均为0.3mm） | 台 | 65
269 | 高中物理演示线路实 验板 | 1.示教板主体面板需采用优质工程塑料制作，具备良好的阻燃、防潮及绝缘性能；尺寸不小于295mm×255mm×25mm；示 教板两侧需开有飞机孔或配备可调节角度的底角，便于安装支撑脚，确保在讲台面上摆放平稳、无倾斜；需配有螺丝固 定位或暗扣接口，方便固定在铁架台上或与传统教具组合使用。2.核心电气指标需兼顾实验精度与防触电保护，机械性能需考量学生反复操作的耐用性；面板上需合理布置不少于5组 插线装置及交直流电源接线柱，插孔连通规则需在板面明确标示；板上需集成电感、电容、电阻、二极管、开关等相应 的电学元件，元件焊接牢固，引脚处理平整无毛刺；需配备数字显示屏（用于电压/电流读数）或高亮度LED指示灯组， 以直观显示电路状态或电流方向。面板上需集成调校开关（含高、低档位）或保险丝装置，防止短路或长时间过载导致元件损坏；所有带电金属接线柱及 裸露导线部分需有安全防护罩或合理的间距设计，确保师生操作安全；面板上的电路图、接线柱正负极、开关档位、调 校开关高低标注必须清晰、醒目且不易磨损。 | 套 | 5
270 | 高中物理学生线路实 验板 | 1.核心结构：采用绝缘底板（高密度胶木板或工程塑料），尺寸不小于300mm×200mm。板上需固定有标准螺口小灯座2个、单刀开关 1个、双刀双掷开关 1个、1号干电池盒 1个（支持串联/并联切换），不少于 6个 标准接线柱 （红黑两色区分正负极）。整体布局合理，便于学生进行串并联电路的接线操作。2.基础元器件：配套包含额定电压为2.5V的小灯泡 2只、定值电阻 3个（5 Ω 、10 Ω 、15Ω各1个）、滑动变阻器 1 个（20 Ω , 2A），满足搭建基础闭合回路及探究欧姆定律的硬件需求。3.连接配件：配备专用实验连接导线不少于 10根（两端带有香蕉插头或鳄鱼夹，长度约30cm-50cm，红黑两色各一 半）。导线导电性能良好，插拔顺畅且接触紧密，不易松动。4.教学用途：作为高中物理电学入门及分组实验的基础器材，主要用于学生动手连接简单的串联、并联电路，探究串并 联电路的电流、电压规律，以及进行基础的欧姆定律验证实验。 | 套 | 65
271 | 高中物理单刀双掷开 关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质，接触可靠。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃ , 操作手柄允许温升≤25℃ 。开关 的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 个 | 65
272 | 高中物理双刀双掷开 关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质，接触可靠。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃ , 操作手柄允许温升≤25℃ 。开关 的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 个 | 65
273 | 高中物理范氏起电机 | 由大金属壳、绝缘支架、传送带、转轮、尖端导体、接地导体板组成，电压可达数百万伏 | 台 | 5
274 | 高中物理球形导体 | 由圆球形导体或开口的圆球形导体、绝缘支杆和底座构成。导体宜用304号以上不锈钢制成，球体直径应不小于90mm。性能要求：使静电导体与D－YDQ－Z－100型指针验电器连接，用9kV高压使导体带电，10min内指针验电器的指针张角应 ≥30 | 个 | 15
275 | 高中物理验电器连接 杆 | 含导电杆、绝缘手柄等，导电杆直径不小于2mm，长度不小于250mm，绝缘柄直径不小于10mm，长度不小于150mm | 个 | 15
276 | 高中物理移电球(验 电球) | 带有绝缘棒的金属小球 | 个 | 15
277 | 高中物理验电羽 | 由绝缘支架、金属片、细尼龙绳、螺钉等组成。绝缘支架上装有两片金属片，两金属片间夹有若干长条形细尼龙绳 | 对 | 15
278 | 高中物理验电幡 | 由长方形铜丝网、绝缘支柱、底座等部分组成。绝缘部分宜用有机玻璃制成 | 个 | 15
279 | 高中物理尖形布电器 | 由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆及底座等组成；锥形部分尖端和圆柱形部分需有挂钩。导体宜用不锈钢（304号 以上）制成，直径应不小于70mm，柱体长度应不小于100mm。性能要求：使静电导体与D－YDQ－Z－100型指针验电器连 接，用9kV高压使导体带电，10min内指针验电器的指针张角应≥30º | 个 | 15
280 | 高中物理正负电荷检 验器 | 由机壳、指示灯、复位开关、电源开关、探头、电路板、电池盒等组成。起电棒在距离20mm范围内，应能准确检验到电 荷。最大输入直流电压50kV。可用于检验摩擦起电的电荷、电容等带电体的正负，还可演示静电感应现象等实验。在周围没有静电场干扰的条件下,仪器应不显示正电荷或负电荷 | 台 | 15
281 | 高中物理静电实验箱 | 可演示静电除尘、静电屏蔽、静电植绒、静电乒乓、静电喷漆、静电复印、静电离子风发动机等实验 | 套 | 15
282 | 高中物理金属网罩 | 法拉第笼，细密铜筛 | 个 | 15
283 | 高中物理电荷间作用 力实验器 | 由球形导体、轻质带电小球、绝缘横杆、角度标尺等组成，要求采用表面光滑的镀金或抛光金属小球（作为点电荷模型），轻质带电小球需质量极小且悬挂灵活，两球直径应远小于实验时的中心间距，以满足点电荷的理想化条件；采用 高绝缘性能的轻质材料（如有机玻璃或聚四氟乙烯），表面需做防潮防静电处理，防止电荷泄漏配备至少2个与轻质带 电小球完全相同的金属小球，用于通过接触平分电荷，实现电荷量的量化调节（如减半）；配备专用直流高压静电发生 器（如感应起电机或高压静电电源），输出电压需连续可调，且具备短路保护和自动放电功能，确保学生操作安全。 | 套 | 65
284 | 高中物理库仑定律演 示器 | 精确到千分位的电子天平，三个带有绝缘底座的相同的金属小球，带刻度（最小刻度1mm）的支架，一个金属小球通过 绝缘杆连接在支架上，并可自由升降和固定。将以上仪器封装于矩形有机玻璃罩内，有开口可进行相应调节，另附红外干燥器 | 台 | 10
285 | 高中物理电场线演示 器 | 由单点电极演示板、双点电极演示板（同种电极和异种电极）、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板组成 | 套 | 15
286 | 高中物理电势演示仪 | 核心结构：由底座、内外绝缘支架、内外金属球及绝缘丝线（验电羽）组成，绝缘件需采用高绝缘材料（如有机玻璃）演示功能：通过丝线分布直观显示电场线，清晰反映内外导体电场状况、电势差及等势面。配套电源：需配套高压静电发生器（如范氏起电机），确保起电稳定、现象明显。定量拓展：推荐配套静电计及探针，用于定量测量球体表面及内外球间的电势差。环境要求：建议在相对湿度≤60%环境下使用，实验后必须接地放电。 | 套 | 15
287 | 高中物理平行板电容 器 | 由底座、极板、介质板等构成，两平行板间距离可调，最大应不小于100mm，最小距离应不大于3mm。介质板插入两极板 中间后，极板与介质板间应能接触。极板装配后，两块板面之间的相对面积应能任意调节，相对面积变化应能从100% 变化到零。宜采用转动或平移错开极板改变相对面积的方式 | 套 | 15
288 | 高中物理电场中带电 粒子运动模拟演示器 | 核心功能：直观模拟带电粒子在加速电场和偏转电场中的运动轨迹，支持动态调节加速/偏转电压、极板间距及粒子比 荷。演示内容：清晰展示粒子在电场中的加速、类平抛偏转及出电场后的匀速直线运动全过程。配套设备：需配备专用直流高压电源，确保电压连续可调，保障演示现象稳定清晰。拓展应用：支持示波管成像原理的联动演示，便于学生理解电场对电子束的调控机制。 | 套 | 15
289 | 高中物理常用电容器 示教板 | 电解电容器、陶瓷电容器、独石电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等。性能要求：电容器要标明相应参数 | 套 | 15
290 | 高中物理条形磁铁 | D－CG－LT－180，表面磁感应强度≥0.07T | 对 | 65
291 | 高中物理蹄形磁铁 | 一体成型，D－CG－LU－100，表面磁感应强度≥0.07T | 个 | 65
292 | 高中物理磁感线演示 器 | 油封铁粉式，无色透明塑料外壳，尺寸≥200mm×120mm，环境温度≥10℃时，摇匀铁粉时间≤20s | 套 | 15
293 | 高中物理立体磁感线 演示器 | 由六块平面磁感线演示板在空间交叉均匀分布，单块面积约150mm×100mm，在中间预留放置条形或蹄形强磁体的位置； 未放入磁体前小铁针均匀排布，放上磁体后，小磁针应模拟出空间各个位置的磁感线分布 | 套 | 15
294 | 高中物理电流磁场演 示器 | 由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成。 | 套 | 15
295 | 高中物理菱形小磁针 | 16支，磁针28mm×8mm，底座Φ25mm×25mm，磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT | 套 | 65
296 | 高中物理翼形磁针 | 2支，针体140mm×8mm，底座Φ71mm×112mm。磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9mT | 对 | 50
297 | 高中物理原副线圈 | 原线圈：0.56mmQZ型漆包线310匝～330匝，线圈架内径11mm，绕线宽度57mm。副线圈0.25mmQZ型漆包线670匝~ 680匝，线圈架内径24mm，绕线宽度52mm。性能要求：各线圈都应带绕向标识 | 套 | 65
298 | 高中物理演示电磁继 电器 | 立式，包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流9V，工作电 流100mA±15mA，吸合电流≤70mA，释放电流20mA～40mA。触点常闭电阻≤1 Ω , 常开电阻≤0.5 Ω , 开距≥2mm | 个 | 5
299 | 高中物理左右手定则 演示器 | 由底座、支架、接线板（棒）及方形线圈组成，支架需采用金属杆与横梁构成“ 门 ”字形结构，装接牢固；底座采用非金属材料制成，尺寸不小于190mm×140mm×4mm，底部需安装防滑垫角，底板上需集成接线柱和按钮开关；方形线圈：线圈框架为非金属材料，呈正方形结构，内边长不小于63mm，并设有绕线槽；线圈引线采用截面积不大于0.8mm²的多股 软线制成，线端接线叉需加绝缘套管；线圈固定在外方内圆的透明骨架内，通过金属悬杆悬挂，保证线圈摆动自如。性 能指标：配合蹄形电磁铁（磁极端面磁感应强度约0.1T~0.5T）演示时，当方形线圈输入电流为1.5A时，线圈偏离平衡 位置的位移应不小于13mm（或130mm，视具体型号规格而定），实验效果需明显、直观。 | 个 | 15
300 | 高中物理手摇交直流 发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环等组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷 与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应不小于8V。接16 Ω 电阻负载时，输出端交流和直流电压均应不小于5V。不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应不大于4V，电流应 不大于0.4A | 个 | 15
301 | 高中物理阴极射线管 1 | 磁偏转管，使用高压为60kV，负载电流为200μA的直流高压电源，阴极射线管应能工作，电子束轨迹的亮度应≥ 100cd/m2 | 个 | 15
302 | 高中物理阴极射线管 2 | 示直进管，十字板竖立时在玻壳端面应有十字板的阴影。荧光亮度应比环境亮度高1.5cd/m2以上 | 支 | 15
303 | 高中物理阴极射线管 3 | 机械效应管，卧式、立式。滚轮叶片上应涂有不同颜色的荧光粉。工作时亮度应不低于50cd/m2 | 支 | 15
304 | 高中物理阴极射线管 4 | 静电偏转管，在偏转板上加250V直流电压时，电子束轨迹末端偏转应不小于12mm，工作时亮度不低于100cd/m2 | 支 | 15
305 | 高中物理低频信号发 生器 | 频率范围0.05Hz～50kHz，可产生正弦波、三角波及方波信号，各种输出波形不应有明显失真，I类电器，电源端与信号 输出端抗电强度1500V | 台 | 5
306 | 高中物理高频信号发 生器 | 0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5% | 台 | 5
307 | 高中物理教学信号发 生器 | 445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz， ±2%；低频正弦波、方波、锯齿波信号 | 台 | 5
308 | 高中物理条形强磁体 | D－CG－LT－180，表面磁感应强度≥0.8T | 个 | 15
309 | 高中物理蹄形强磁体 | 一体成型，D－CG－LU－100，表面磁感应强度≥0.8T | 个 | 15
310 | 高中物理通电平行直 导线相互作用演示器 | 电源输出空载电压4V～36V。旋转式，两导线的最大间距应不小于70mm。接触处需去除氧化层。接入同向电流后，两导 线作相互吸引运动，能运动到相互接触；接入反方向电流后作相互排斥运动；连续运行10次不应出现故障。接通电2s， 间隔4s的过程，连续操作10次后，变压器的初级线圈温升应不高于80℃。 | 套 | 15
311 | 高中物理电流天平 | 由指针、刻度盘、天平臂、立柱、螺线管线圈、砝码、底座等组成 | 套 | 15
312 | 高中物理安培力演示 器 | 由底座、磁体组、转盘（角度调节范围0 °~360 ° ) 、矩形线框、可调节匝数的线圈（匝数：50、100、150、200、250 、300）、挂钩和支架等组成；可研究安培力与导线长度、电流、磁场强度、电流方向和磁场方向夹角的关系 | 套 | 15
313 | 高中物理安培力实验 器 | 由带导轨的底座，U型磁铁、空心铜管、框型铜导线、连接导线等组成。 | 套 | 65
314 | 高中物理自感现象演 示器 | 由小灯泡、灯座、变压器、电位器、单刀开关、旋钮开关、接线柱等组成。仪器面板分为“通电自感现象 ”和“断电自 感现象 ”两部分。表面印有电路原理图并分别标有两部分的工作电压。导线采用暗线布置，内部接线应与面板上的原理 图一致。性能：通电时，与自感线圈串联的小灯泡亮的时间应明显滞后于与滑动变阻器串联的小灯泡；断电时，与自感 线圈并联的小灯泡应瞬间闪亮（亮度比断电前有明显增强）后熄灭，或持续亮片刻后再熄灭 | 台 | 15
315 | 高中物理电磁感应演 示器 | 匀强磁场的磁感应强度应足够大，闭合矩形线框面积应小于匀强磁场区域的面积。部分切割或旋转时能够产生较大电流：单根导线切割磁感线，经过微电流放大器，可用演示电表指示；电动机线圈及支架在电磁铁磁场的匀强区内旋转， 感生电动势（峰值）应为0.5V～1.6V；软线圈移出电磁铁匀强区时感生电动势应为0.4V～1.5V（峰值）；长方形线圈的 长边在匀强磁场中约0.5m/s～1m/s的速度作切割磁感线运动，感生电动势应为0.3V～1.0V（峰值） | 套 | 15
316 | 高中物理楞次定律演 示器 | 由铝梁、开口铝环、闭口铝环和带顶针的支柱座组成。铝梁长度不小于140mm,宽不小于10mm，厚为0.5mm，有两条通长 加强筋，铜轴承套嵌在铝梁中间，内嵌玻璃轴承。铝环直径不小于40mm，宽不小于10mm，厚0.5mm～1mm。铝梁和铝环表 面应氧化处理。铝梁置于支柱顶针时应能保持水平，两端高度差不大于2mm，并转动灵活 | 套 | 15
317 | 高中物理电磁阻尼演 示器 | 管式；由底座、支架、透明亚克力管、铜管2根（其中一根侧壁开有等间距细缝）、铝管1根以及同尺寸的塑料柱、钕磁 铁等组成；管的尺寸：长400mm～600mm；内径20mm、厚2mm；可呈现强阻尼、弱阻尼、无阻尼 | 套 | 15
318 | 高中物理动能发电手 电筒 | 基于法拉第电磁感应定律，通过摇晃或按压使内部磁铁与线圈发生相对运动（切割磁感线）产生感应电流。能量转化：实现“机械能 → 电能 → 光能 ”的转化，是物理教学中演示电磁感应与能量守恒定律的直观教具。 内部结构：主要由线圈、磁铁（转子/定子）、齿轮传动机构（按压式）或滑轨（手摇式）及LED发光元件组成。供电模式：分为非蓄电型（边摇边亮）与蓄电型（内置可充电电池，手摇充电后照明）两类。 | 套 | 5
319 | 高中物理单匝线圈电 机原理演示器 | 基于通电导线在磁场中受安培力（或左手定则）的作用，直观演示电能向机械能的转化过程。主要由定子磁铁、单匝铜线圈（转子）、换向器（半圆环）及电刷组成。通过换向器与电刷的配合，在转子每转动半圈时自动改变线圈中的电流方向，从而保证线圈受力方向一致，实现持续单 向转动。支持对比演示“无换向器（仅惯性转动） ”与“有换向器（持续转动） ”的区别，帮助学生深刻理解直流电动机的换向 原理。 | 套 | 5
320 | 高中物理三相电机原 理演示器 | 由蹄形磁体、磁针、铝框、塑料框、方形线圈、支架、转轴、接线柱等组成。性能要求：包含永磁式旋转磁场演示器和 电磁式旋转磁场演示器，用于说明旋转磁场的性质和三相感应电动机的原理。励磁电压6V，发电机转速达到1500r／min 时，由三相线圈产生的旋转磁场应能使磁针、铝框、鼠笼转子连续转动 | 套 | 5
321 | 高中物理手摇三相交 流发电机 | 励磁电流应不大于2A；空载输出相电压不小于20V；每相连接42Ω负转电阻时，输出相电压不小于10V；负载线电压不小 于16V；输出功率为7VA～8VA；三相电压均衡度不小于95%。负载板应有Y形和△形两种 | 台 | 5
322 | 高中物理交流电路特 性演示器 | 频率连续可变（1Hz～60Hz）的正弦电源；用于交流电路中感抗、容抗和纯电阻实验，需包含大电感、小电感，大电容 、小电容，电阻等比较实验 | 台 | 5
323 | 高中物理可拆变压器 | 单相芯式结构，铁芯以优质钢硅片冲制并经绝缘处理。变压器初级线圈1400匝在220V、50Hz电源供电时，空载电流应不 大于100mA。空载时变压器电压比与线圈匝数比误差应不大于3%；变压器的电流比与线圈匝数比的误差升压时应不大于 10%，降压时应不大于15%，均不应出现正误差。变压器的效率应不低于65%。额定功率35VA，变压器在额定功率时连续 运行30min，温升应不高于30℃ 。变压器抗电强度：初级线圈与铁芯间应不小于3000V。初级线圈与铁芯、初级线圈与次 级线圈绕组间的电气间隙和爬电距离应均不小于6mm。接线柱周围不应使用金属面板 | 台 | 15
324 | 高中物理洛伦兹力演 示器 | 核心组件：由电子枪、充有稀薄气体的玻璃泡（激发荧光显示径迹）、励磁线圈及专用直流电源组成，结构稳固，便于 课堂演示。现象显示：电子束在玻璃泡内形成清晰可见的发光轨迹，直观展示运动电荷在磁场中的偏转及匀速圆周运动现象。调节功能：支持调节加速电压与励磁电流（大小及方向），便于学生观察电子束径迹（圆弧半径）的动态变化。教学用途：将抽象的微观粒子受力转化为可视化的宏观轨迹，帮助学生定性探究洛伦兹力规律，理解回旋加速器、质谱 仪等现代技术原理。 | 台 | 5
325 | 高中物理门电路和传 感器应用实验箱 | 由与门、或门、非门电路、干簧管、霍尔元件、应变片、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、湿度传感器、压力传感器 、气敏传感器温度传感器、光电门、LED灯、电机、蜂鸣器、电源、信号采集器等组成，能够实现基于传感器的电路设 计、 自动控制 | 套 | 65
326 | 高中物理电学元件黑 箱 | 核心功能：作为“ 由外推内 ”的逻辑推理教具，通过外部电学测量，推断并还原盒内未知元件的连接方式与参数。核心配置：三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换)，支持多种组合与灵活替换，满足不同难度的探究需求 。外部接口：盒外设有三个标准接线柱，便于使用多用电表进行测量与外部电路连接。探究方式：学生需使用多用电表（欧姆挡、直流电压挡）测量各接线柱间的正反向电阻或电压，结合串并联电路规律， 绘制出盒内的等效电路图。 | 套 | 65
327 | 高中物理电谐振演示 器 | 感应圈供电，火花放电产生电磁波，放电距离0.2mm～2mm可调。发射端由莱顿瓶（固定电容器，电容≥500pF）和电感 环组成串联谐振；接收端由可变电容（350pF～850pF）和电感（电感环在有效长度100mm～600mm范围可调节）组成，接 收部分应有电谐振指示灯 | 台 | 15
328 | 高中物理赫兹实验演 示器 | 由带电球、发射天线杆、接收天线杆、接收金属杆、感应圈连接金属杆、固定螺丝、氖泡架、底座等组成。接收端天线与发射端天线平行，相距400mm；在环境照度为240lx±50lx的室内接通高压电源，接收端氖灯发光；接收天线与发射天 线距离减小到200mm时，氖灯亮度应不低于6cd/m2；接收端天线与发射端天线垂直，距离在200mm以内（不接触），接收端氖灯应不亮 | 台 | 15
329 | 高中物理电磁振荡演 示仪 | 由具有铁芯的电感线圈、电容器、集成电路等组成，包括等幅振荡演示电路和阻尼振荡演示电路，仪器面板上印有原理图 | 台 | 15
330 | 高中物理电磁波的发 送和接收演示器 | 由高频振荡器和接收器组成。采用声、光、电表指示等手段，可演示电磁波的发射、接收、调制、调谐、电谐振及电磁 波的波动特性 | 套 | 15
331 | 高中物理电磁波的干 涉衍射偏振演示器 | 发射器采用体效应管振荡发射器或微波振荡器模块，工作波段通常为3厘米波段（X波段），具有频率稳定、输出功率适 中的特点。接收器配备高灵敏度喇叭接收器及检波接收部件。检波接收部分通常与音频功率放大部分集成，支持通过扬 声器发出声音信号来指示微波强度，实现“听、看 ”结合的直观演示效果。配备振子接收器，用于精确探测微波的偏振 方向和辐射模式。包含金属导线网格（微波偏振滤波器），金属平行板棱镜、单缝/双缝挡板、光栅等，配备四分之一波片板、二分之一 波片板，金属反射板、玻璃板及吸水材料。仪器整体工作电压低、电流小，确保学生在课堂环境下的使用安全，仪器结构需紧凑，体积小、重量轻，便于携带与课 堂移动演示；各部件安装支架稳固，使用维修方便。 | 套 | 15
332 | 高中物理密立根油滴 仪 | 成像与观察系统：采用传统光学显微镜系统，配备低发热量照明光源。显微镜总放大倍数不低于30倍，确保能清晰观察 到微米级油滴。通过显微镜目镜直接观察油滴运动， 目镜内带有分划板刻度线，用于估测油滴运动的距离。电源与控制系统：内置或外置直流高压电源，提供0～500V连续可调的直流电压；配备换向电键，可改变平行极板的极 性以控制油滴升降；面板配备数字直流电压表（分辨率不低于1V），用于准确指示两极板间的电势差。机械结构与油滴室：油滴室内置两块水平平行金属极板，极板间距固定为 5.00mm ± 0.01mm；底座配备水准器及可调 底脚，用于调节仪器水平；配备微型气压喷雾器，用于产生微小油滴。计时与数据处理：采用手动秒表计时，根据手动记录的电压和时间数据，结合空气黏滞系数、油密度等参数，在实验报 告纸上进行手工计算，以验证电荷的量子化特质。仪器的平均相对误差应控制在≤3%以内，满足高中物理教学对电荷量 子化验证的精度要求。 | 台 | 15
333 | 高中物理玻璃砖 | 外形尺寸：上底长为35mm，两底角为60 ° ±0.5 °和45 ° ±0.5 ° , 高度为35mm±1mm，厚度为15mm±1mm；上下两面底 面平行度为0.10mm；以抛光的梯形面为基准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0.1mm；玻璃砖中的一梯形面 为粗加工面，表面粗糙度为Ra6.3，上下底面、两斜面及另一梯形面为精加工面，应进行抛光处理 | 块 | 65
334 | 高中物理三棱镜 | 主要由光学玻璃制成的三棱镜（常用横截面为等腰三角形或直角三角形）、白光光源（如平行光源、手电筒或激光笔） 、光具座及接收屏组成，支持手动调节光源入射角或旋转三棱镜角度。学生可直观观察到出射光线向棱镜底边偏折的现 象，并能清晰分辨不同色光的偏折程度差异（红光偏折角最小、波长最长，紫光偏折角最大、波长最短）。 | 个 | 10
335 | 高中物理光的干涉衍 射偏振演示器 | 包括光具座、白光光源（亮度和焦距可调）、光屏、光栅、多缝、双缝、单缝3个、偏振片1对、牛顿环、起偏器等。性 能要求：可以观察清晰的白光干涉条纹 | 套 | 15
336 | 高中物理微型物理光 学观察器 | 包括半导体激光器、光刻衍射片、胶片衍射片、可调单缝器、针尖器、薄片、劈尖、双棱镜、偏振片、两维夹持架、U 形架、白屏、磁性圆柱座、平板等； | 套 | 45
337 | 高中物理光导纤维应 用演示器 | 包括传光束、传像束、有机玻棒、通信演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等。视听距离≥6m，传光束长度≥ 400mm，横截面≥2.55mm2，白光透过率≥50%，传像束长度≥350mm，传像工作面积≥100mm2。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于900个 | 台 | 15
338 | 高中物理紫外线作用 演示器 | 包括日光灯1支、紫外灯2支（波长254nm、365nm）、紫外线防护罩、滤光片4片（红、黄、绿、蓝色）、荧光片1片等 | 套 | 15
339 | 高中物理红外线作用 演示器 | 核心组件：主要由红外线发射装置、红外线接收装置、信号显示/指示装置及稳固支架组成，整体结构设计合理，便于 课堂演示与操作。发射装置：能产生明显的近红外线信号，发射功率适中，在保证演示效果清晰可见的同时，兼顾用电安全与师生健康。接收与显示：接收装置响应灵敏，无明显延迟，有效探测距离满足常规教室演示需求；配备电子显示屏或直观的声光指 示器，能清晰、流畅地显示红外信号的接收与变化过程。教学用途：用于直观演示红外线的不可见性、热效应及信号传输等物理特性，帮助学生理解电磁波谱及传感器在生活中 的实际应用。 | 套 | 15
340 | 高中物理棱镜分光镜 | 1. 核心组件与结构：主要由平行光管（含可调狭缝）、色散棱镜、观测望远镜（或目镜）及稳固底座组成。整体光路 设计合理，各部件安装牢固，便于课堂演示与操作。2. 光学系统要求：- 狭缝：宽度连续可调，能产生边缘清晰、亮度适中的细窄光束，满足光谱观测需求。- 棱镜：采用优质光学玻璃材质，透光率高，色散性能良好，能将白光清晰分解为连续可见光谱。- 望远镜/目镜：具备足够的放大倍数与视场角，成像清晰无明显畸变，便于学生长时间观察。3.观测功能：支持直接观察太阳光谱（明线光谱）及常见气体放电管（如钠管、氢气等）的原子光谱（暗线或亮线）， 光谱色彩分明，谱线清晰可辨。4.教学用途：用于直观演示光的色散现象，验证白光的复色光本质，帮助学生理解光的折射规律，并初步认识光谱分析 在物质成分鉴定中的基本原理。 | 台 | 15
341 | 高中物理光谱管组 | 可选光谱管：Ne光谱管、Hg光谱管、H2光谱管、He光谱管、Ar光谱管、O2光谱管、Kr光谱管、N2光谱管、CO2光谱管、 Xe光谱管等 | 套 | 5
342 | 高中物理钠的吸收光 谱演示器 | 核心原理：利用高温钠蒸气对连续光谱中特定波长（钠黄光）的选择性吸收，在连续光谱背景上呈现明显的暗线（吸收 线），直观演示原子能级跃迁规律。核心组件：由钠管、钠管加热炉、防护散热罩、光源、立柱、底盘等组成。关键部件：钠管加热炉用于将钠管加热至适当温度以产生钠蒸气；防护散热罩确保操作安全并防止烫伤。教学用途：用于演示吸收光谱的产生原理，帮助学生理解太阳光谱中夫琅禾费线的成因及原子吸收光谱的物理机制。 | 台 | 15
343 | 高中物理光电效应演 示器 | 由锌板、镀镍铁板或铜板、紫外线灯、微安表及接线柱等组成，内附微电流放大器和高压电源。其中，紫外线灯的功率 范围为5W～20W | 台 | 15
344 | 高中物理仿真实验 | 包含中学物理电学、电磁学、力学、光学各部分的三维仿真实验，学生能够随时随地验证自己的想法，无需受到特定的 实验室环境和器材限制。软件需基于专业的底层物理引擎开发，内置符合真实物理规律的算法模型，确保宏观现象与微 观原理的同步联动展示（如电磁场分布、电子定向移动、分子热运动等可视化），严禁使用简单的视频或预设动画替代 真实物理交互。支持全三维实验资源，直观展示物理实验的宏观和微观世界，可直观地观察真实的实验现象和实验结果。实验资源需覆 盖高中物理核心模块（力学、电磁学、光学、热学），支持按“教材版本 ”、“知识模块 ”、“实验类型（验证型/探 究型） ”进行多维度检索，满足日常教学演示与探究需求。支持实验器材的自由拖拽、组装及核心参数（如质量、摩擦系数、电压、磁场强度等）的动态调节。系统需具备智能容 错与反馈机制，发生违规操作时，能触发符合物理规律的后果模拟，并提供实时纠正引导。具备实时数据采集与可视化功能。在定量实验中能实时生成v-t图、U-I图等数据图表，支持数据导出及基础的曲线拟合 与实验误差分析。采用云端部署或标准化单机/网络授权模式，兼容主流操作系统（Windows/macOS/Android/iOS/等）,并全面兼容统信 UOS、麒麟Kylin等主流国产操作系统。支持在常态化多媒体教室进行演示，并满足学生机房分组探究的网络并发需求， 无需复杂的本地服务器部署。 | 套 | 5
345 | 高中物理磁分子模型 | 采用全透明塑料盒作为外壳，盒内下底面需均匀安插钢针，用于固定小磁针。配置24枚钢针，呈规则阵列排列。每枚钢 针上需安放一枚小磁针片，且每枚小磁针都必须能绕钢针在水平面内自由、灵活转动，无明显卡顿或摩擦阻力。小磁针 需具备稳定的磁性，且相互之间的磁力作用在演示过程中表现明显。 | 套 | 5
346 | 高中物理晶体空间点 阵模型 | 碳的同素异构体模型，包括金刚石、石墨、碳60、石墨烯四种结构模型，球管式，可拆卸。二氧化硅晶体模型，球直径 ≥25mm。金属晶体模型，球直径≥30mm | 套 | 5
347 | 高中物理高压输变电 模拟演示器 | 由模拟发电厂（交流6V、 ≥2A电源）、升压变压器（6V升到18V或36V）、高压输电线（镍铬电阻线）、降压变压器（18V或36V降到6V）、用户等组成。演示内容：对比低压、高压输电的线路损耗和用户端电压；对比不同高压输电时的输电电路电流 | 套 | 15
348 | 高中物理汽车变速箱 模型 | 核心原理：基于齿轮啮合与传动比原理，直观演示通过改变齿轮组合来实现“变速变扭 ”（低挡降速增矩、高挡升速降 矩）的物理机制。核心组件：采用全金属材质打造，主要由输入轴、输出轴、多组啮合齿轮及操纵机构组成，结构坚固耐用。交互功能：支持两档齿轮变速操作，学生可手动参与换挡，真实演示汽车变速过程（动力传递与齿轮切换）。教学用途：将抽象的机械传动转化为可视化操作，帮助学生深入理解汽车动力系统的工作逻辑、齿轮传动比与传动效率。 | 套 | 5
349 | 高中物理机械机构模 型 | 核心原理：基于运动学与动力学原理，直观展示各类经典机械机构的运动规律、传动特性及能量转换过程。核心组件：模型涵盖曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构及凸轮机构。构件采用优质材料精密制 造，运动副（转动副、移动副、高副）配合合理，运行平稳。交互功能：支持手动或电动驱动，学生可直观观察从动件的往复摆动、连续旋转或直线运动，深入体验机构的急回特性 、死点位置及凸轮轮廓对运动规律的决定作用。教学用途：将抽象的机械原理转化为可视化、可操作的实物模型，帮助学生透彻理解复杂机械系统的运动逻辑，培养工 程思维与物理建模能力。 | 套 | 5
350 | 高中物理机械传动模 型 | 核心原理：基于运动学规律，直观演示不同传动方式下的速度、转矩传递关系及运动方向变化，全面覆盖高中物理圆周 运动传动问题的核心考点。核心组件：模型高度集成五大经典传动机构，包含齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动及摩擦轮传动。各机构 构件精密制造，运动副配合合理，运行平稳。交互功能：支持手动或电动驱动，学生可实时观察并验证各传动方式的核心物理规律：齿轮传动：轮缘线速度大小相等，角速度、周期与齿数（或半径）成反比，转动方向相反。皮带传动：轮缘线速度大小相等，角速度与半径成反比，转动方向相同。链传动：无弹性滑动，传动比准确，但存在多边形效应（瞬时速度不匀）。蜗轮蜗杆传动：用于空间交错轴传动，可实现极大的减速比，且具备自锁特性。摩擦轮传动：靠接触面摩擦力传动，轮缘线速度大小相等，转动方向相反。 | 套 | 5
351 | 高中物理量筒 | 100mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 150
352 | 高中物理量杯 | 250mL，无色透明玻璃制，口部应熔光，壁厚≥1.2mm，耐水性HGB3级 | 个 | 10
353 | 高中物理试管 | Φ 15mm×150mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 100
354 | 高中物理烧杯 | 250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少 于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 150
355 | 高中物理烧瓶 | 圆底，长颈，250mL，透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 个 | 25
356 | 高中物理酒精灯 | 150mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 150
357 | 高中物理漏斗 | 透明钠钙硅玻璃制造；滤碗为60 ° 圆锥形，碗口直径为60mm或75mm；尾端磨成45 °角；漏斗表面和内层不允许有薄皮气 泡密集条纹存在 | 个 | 25
358 | 高中物理分液漏斗 | 锥型，100mL，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 5
359 | 高中物理平底管 | φ 12mm×150mm | 支 | 10
360 | 高中物理T形管 | 选用钠钙玻璃制成T形，用于导管分流。 | 个 | 25
361 | 高中物理可密封长玻 璃管 | 宜用有机玻璃管，外径7mm～8mm，长1000mm，附刻度衬板、胶塞，有配套乳胶管 | 支 | 10
362 | 高中物理镊子 | 不锈钢，长125mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状，直头、弯头各1把 | 支 | 5
363 | 高中物理石棉网 | 由铁丝网及石棉组成，尺寸：125mm*125mm | 个 | 150
364 | 高中物理玻璃管 | Φ5mm~Φ6mm，中性料，管口应为熔光 | 支 | 5
365 | 高中物理乳胶管 | 外径6mm，内径4mm，弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100% | 米 | 10
366 | 高中物理电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险 管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等 | 套 | 5
367 | 高中物理电子元件 (工业产品) | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等)；玩具电动机、电磁继电器、电容、电感、二 极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 套 | 5
368 | 高中物理一般材料 | 磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、 玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉 ﹑松香等 | 套 | 5
369 | 高中物理彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 5
370 | 高中物理1号电池 | R20，无汞，每组2-3个 | 组 | 250
371 | 高中物理电珠(小灯 泡) | 2.5V，0.3A，螺口式，E10 | 个 | 250
372 | 高中物理集成电路实 验板(面包板) | 长；90mm，宽5.5mm | 个 | 65
373 | 高中物理传感器器材 | 各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)、光敏电阻、硅光电池、光电 二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器等 | 套 | 5
374 | 高中物理滚珠盒 | 自行车小滚珠200粒 | 盒 | 5
375 | 高中物理演示实验器 材 | 云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1k Ω 电阻、 74LS00 | 套 | 5
376 | 高中物理学生实验纸 材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸 | 套 | 125
377 | 高中物理温度报警实 验器材套件 | 热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB) | 套 | 65
378 | 高中物理电熨斗控温 电路套件 | 双金属片、弹性片、触点、绝缘支架、调温螺母等组成。 | 盒 | 5
379 | 高中物理防盗报警电 路器材套件 | 小永磁体、干簧管、74LS14、2.2k Ω 电阻、蜂鸣器(YMD或HMB) | 套 | 65
380 | 高中物理光控开关实 验器材套件 | 光敏电阻、电阻、蜂鸣器、单管放大器、三极管放大器等 | 套 | 65
381 | 高中物理火灾报警器 | 核心原理：基于“感、传、用 ”的自动控制模式，利用敏感元件（如光敏电阻或热敏电阻）感应火灾产生的烟雾或温度 变化，将其转化为电学量的改变，进而触发报警电路。核心组件：主要由直流电源、敏感元件（烟雾散射装置或热敏电阻）、信号处理元件（如斯密特触发器或运算放大器） 以及执行机构（如蜂鸣器、LED灯或电磁继电器）组成。交互与探究：支持学生动手组装与调试电路。可通过调节滑动变阻器的阻值，改变触发报警的阈值（如调整光控开关的 暗度或温度报警器的报警温度），直观验证电路的动态控制过程。教学用途：将抽象的传感器原理转化为可视化的声光报警现象，帮助学生掌握非电学量向电学量的转化机制，以及逻辑 电路在生活中的实际应用。 | 个 | 5
382 | 高中生物仪器车 | 600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg | 辆 | 3
383 | 高中生物生物显微镜 | 双目，消色差物镜：4×、10×、40×; 广视场目镜：WF10×; 带照明光源，亮度连续可调；双层移动式载物台 | 台 | 78
384 | 高中生物数码显微镜 | 双目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×（选配）；广视场目镜：WF10× ; 带照明光源，亮度连续可调；双层移动 式载物台；需外接电脑等其他设备（配套相关图像处理软件），拍照≥500万像素，录像分辨率≥720p/30fps | 台 | 3
385 | 高中生物双目立体显 微镜 | 双目，广视场目镜：WF10× ; 连续变倍物镜：0.7～4.5，工作距离＞90mm；调焦范围＞50mm；带LED反射照明，亮度连 续可调 | 台 | 9
386 | 高中生物放大镜 | 手持式，有效通光孔径50mm，5× | 个 | 72
387 | 高中生物电动离心机 1 | 0r/min～4000r/min，10mL、20mL、50mL等，6或8孔等，无刷电机 | 台 | 6
388 | 高中生物电动离心机 2 | 3000r/min～16000r/min，1.5mL、0.5mL等，12孔，无刷电机，有条件的宜进行低温离心，温度达到4℃ | 台 | 3
389 | 高中生物磁力加热搅 拌器 | 最大搅拌量1L，转速0r/min～1200r/min，加热盘温度50℃~200℃ | 台 | 3
390 | 高中生物高压灭菌锅 | 30L～50L，立式或卧式，功率:≥2000瓦，桶身材料:约2.0厚SUS304，温度、时间可设、 自动排气 | 台 | 6
391 | 高中生物恒温水浴锅 | 水浴控温范围：室温+5℃~99.9℃ , 水温控制±0.5℃ , 不锈钢内胆，数字显示 | 台 | 12
392 | 高中生物烘干箱 | 电热鼓风型，最高工作温度为250℃ , 温度波动度限值为±1.5℃ , 箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm | 台 | 3
393 | 高中生物恒温培养箱 | 控温范围：室温+5℃~65℃ , ±1℃ | 台 | 3
394 | 高中生物光照培养箱 | 光照强度：0lx～12000lx，分级可调，控温范围10℃~50℃(有光照)，温度波动性±1℃ , 温度均匀度±2℃ | 台 | 3
395 | 高中生物注射器 | 50mL，塑料材质 | 支 | 27
396 | 高中生物整理箱 | 矮型，储存及分发试剂用 | 个 | 15
397 | 高中生物塑料洗瓶 | 250mL或500mL，水嘴略向下倾斜, 口径1mm～2mm，瓶口紧实不漏气 | 个 | 15
398 | 高中生物三脚架 | 铁制，环内径75mm，高150mm | 个 | 72
399 | 高中生物试管架 | 木质或塑料质，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固 | 个 | 90
400 | 高中生物电子天平 | 200g，0.1g | 台 | 12
401 | 高中生物分析天平 | 200g，0.0001g，最大称量200g，精度0.1mg 采用电磁力平衡式称量传感器， 自动外置砝码校准，全自动校正，大尺寸 玻璃防风罩，超大液晶显示屏。超载保护，内置USB接口，可直接连接打印机 | 台 | 3
402 | 高中生物酸度计(pH 计) | 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 18
403 | 高中生物血球计数板 | H型凹槽，两个计数池，计数池深度0.1mm，配套盖玻片 | 片 | 72
404 | 高中生物接种环 | 接种棒为铜或不锈钢材质，接种丝为耐热合金，环内径2mm～3mm | 支 | 78
405 | 高中生物研磨过滤器 | 容量20mL | 个 | 72
406 | 高中生物光照培养架 | 多层，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx/5000lx/7000lx三挡可调 | 台 | 6
407 | 高中生物普通手术剪 | 不锈钢材质 | 把 | 81
408 | 高中生物眼用手术剪 | 不锈钢材质，尖头，100mm | 把 | 6
409 | 高中生物手术刀柄 | 不锈钢材质 | 把 | 12
410 | 高中生物手术刀片 | 与刀柄配套 | 包 | 12
411 | 高中生物解剖镊1 | 尖头，140mm | 把 | 81
412 | 高中生物解剖镊2 | 弯头，140mm | 把 | 81
413 | 高中生物电泳仪 | 四组输出，输出电压2V～200V、输出电流2mA～200mA，具有36V电压限制、稳压和稳流功能 | 台 | 6
414 | 高中生物恒温震荡器 | 室温+5℃~60℃ , ±1℃; 容量：100mL锥形瓶25个或以上 | 台 | 3
415 | 高中生物水平电泳槽 | 聚碳酸酯注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格60mm×60mm | 个 | 24
416 | 高中生物垂直电泳槽 | 聚碳酸酯注塑成型，具有开盖断电功能，凝胶面积88mm×82mm | 个 | 12
417 | 高中生物微量移液器 1 | 整支可耐受高温高压消毒；采用人体工程学设计；采用新型材料和耐受高温高压结构；精确分液，量程分别为： 1ul~1quL | 支 | 27
418 | 高中生物微量移液器 2 | 整支可耐受高温高压消毒；采用人体工程学设计；采用新型材料和耐受高温高压结构；精确分液，量程分别为：20µL~ 200µL | 支 | 27
419 | 高中生物微量移液器 3 | 整支可耐受高温高压消毒；采用人体工程学设计；采用新型材料和耐受高温高压结构；精确分液，量程分别为：100µL ~1000µL | 支 | 27
420 | 高中生物微量移液器 4 | 整支可耐受高温高压消毒；采用人体工程学设计；采用新型材料和耐受高温高压结构；精确分液，量程分别为：500µL ~5000µL | 支 | 27
421 | 高中生物移液器架 | 塑料或亚克力材质，可放置至少5支移液器 | 个 | 27
422 | 高中生物DNA电泳图 谱观察仪 | 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm | 台 | 6
423 | 高中生物PCR仪 | 96孔，具有程序设定、储存功能，温度范围4.0℃~99.9℃ , 控温精确到≤0.1℃ , 温度稳定性和升降温速度适宜，具有 4℃保温功能 | 台 | 3
424 | 高中生物果酒果醋发 酵装置 | 透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数 | 个 | 78
425 | 高中生物纯水机 | 核心产水与水质指标：设备额定产水量需达到10L/h。以城市自来水为进水水源，产水水质需严格符合国家标准GB/T 6682-2008三级水标准，核心指标为：25℃时电导率≤5 μS/cm（或电阻率≥0.2M Ω ·cm）。核心净化工艺：系统需采用成熟的“预处理+反渗透（RO） ”核心净化工艺。预处理模块需包含PP棉与活性炭滤芯，有 效拦截泥沙、铁锈并吸附余氯；RO反渗透膜需具备较高的脱盐率，确保产出水质稳定达标。智能控制与监测：配备微电脑全自动控制系统，支持一键式自动制水。设备需具备水质在线监测功能，能实时显示产水 的电导率（或电阻率）及水温。同时，系统需具备水满自动停机、缺水自动保护等基础安全防护功能。耗材与维护设计：整机需采用模块化设计，滤芯及反渗透膜的安装与更换需方便快捷，无需专业工具即可操作。设备需 具备滤芯寿命到期提醒功能，方便实验室日常维护。材质与安全：设备外壳需采用耐腐蚀、易清洁的工程塑料材质。内部涉水部件及管路需符合卫生级标准，确保制水过程 无二次污染。整机运行需平稳，噪音低，并具备过压、过载等电气安全保护功能。 | 台 | 3
426 | 高中生物玻璃三角刮 刀(涂布器) | 由耐高温玻璃制成，呈三角形结构。主要用于微生物实验中，将菌液均匀涂布于固体培养基表面。其表面光滑无毛刺， 不伤培养基，支持高温高压灭菌。 | 个 | 78
427 | 高中生物始祖鸟化石 及复原模型 | 由始祖鸟化石及复原模型组成，模型应采用硬塑料或复合塑料制作，不应采用软塑料。始祖鸟化石模型尺寸不小于 390mm×490mm,始祖鸟复原模型体长不小于450mm | 件 | 3
428 | 高中生物细胞亚显微 结构模型 | 包含细胞膜、细胞核（核膜/核仁/染色质）、线粒体、叶绿体、内质网（粗面/滑面）、高尔基体、核糖体、溶酶体、 中心体及细胞骨架等关键细胞器。 | 件 | 3
429 | 高中生物细胞膜结构 模型 | 采用立体拼接或磁吸设计，各组分可拆卸与组装；能直观体现磷脂双分子层的“流动性 ”以及蛋白质分布的“不对称性”。 | 件 | 3
430 | 高中生物细胞膜流动 镶嵌模型组件 | .磷脂双分子层（基本支架）：由成对的“磷脂分子 ”组件构成。每个磷脂分子通常设计为带有亲水性“头部 ”和疏水 性“尾部 ”的形状，排列时头部朝向膜内外两侧的水环境，尾部相对朝向内侧，构成双分子层骨架。2.膜蛋白（镶嵌结构）：包含多种形态的蛋白质组件。分为附着在磷脂双分子层表面的外周蛋白，以及部分嵌入或贯穿 整个磷脂双分子层的整合蛋白，体现蛋白质分布的不对称性。3.糖类分子（糖被）：以短链形式附着在膜外侧的蛋白质或脂质上，分别形成糖蛋白和糖脂组件，用于演示细胞表面的 识别、保护与润滑功能。胆固醇（动物细胞特有）：嵌入在磷脂双分子层内部（通常在磷脂分子之间）的立体组件，用 于调节膜的流动性并增加膜的稳定性。 | 件 | 27
431 | 高中生物减数分裂中 染色体变化模型组件 | 1.染色体组件：通常使用两种不同颜色（如红色和蓝色）的橡皮泥或塑料条制作。两种颜色分别代表来自父方和母方的 染色体；每种颜色需制作长短（大小）不同的染色体各两条，以模拟细胞中的两对同源染色体。2.着丝粒组件：使用小块橡皮泥或细铁丝等小物件。用于连接两条相同的染色单体，模拟着丝粒；在减数第二次分裂后 期，该组件会被分开，以模拟着丝粒分裂、姐妹染色单体分离的行为。3.细胞与纺锤体底图：配备较大的白纸或底板。用于绘制初级精母细胞、次级精母细胞的轮廓，以及中心体和纺锤体。 通常要求绘制3个纺锤体，且减数第二次分裂绘制的纺锤体需与第一次垂直。 | 件 | 27
432 | 高中生物DNA结构模 型 | 使用全新塑料材质，分子连接牢固可拆装，带底座，可旋转，模型为放大一亿倍的DNA分子结构教学示意模型。 | 件 | 3
433 | 高中生物DNA双螺旋 结构模型组件 | 四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离 | 件 | 27
434 | 高中生物蚕豆叶下表 皮装片 | 显示气孔和保卫细胞 | 片 | 90
435 | 高中生物植物细胞有 丝分裂 | 洋葱根尖纵切，玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 | 片 | 90
436 | 高中生物胞间连丝切 片 | 生物玻片，观察植物细胞的胞间连丝形态 | 片 | 90
437 | 高中生物黑藻叶装片 | 显示细胞核和叶绿体 | 片 | 90
438 | 高中生物酵母菌装片 | 生物玻片，观察酵母菌的形态 | 片 | 90
439 | 高中生物水绵装片 | 生物玻片，观察水绵营养时期的结构 | 片 | 90
440 | 高中生物大肠杆菌涂 片 | 生物玻片，观察大肠杆菌的基本形态 | 片 | 90
441 | 高中生物动物细胞有 丝分裂(马蛔虫受精 卵切片) | 动物细胞有丝分裂切片（马蛔虫受精卵切片） | 片 | 90
442 | 高中生物草履虫分裂 生殖装片 | 生物玻片，观察草履虫分裂时的形态 | 片 | 90
443 | 高中生物蝗虫精巢减 数分裂切片 | 生物玻片，蝗虫精巢减数分裂切片 | 片 | 90
444 | 高中生物蛙血涂片 | 生物玻片，观察血液中血胞的形态 | 片 | 90
445 | 高中生物表皮细胞装 片 | 生物玻片，动物表皮细胞的结构 | 片 | 90
446 | 高中生物骨骼肌纵横 切 | 生物玻片，观察骨骼肌纵横切破片标志 | 片 | 90
447 | 高中生物平滑肌分离 装片 | 生物玻片，观察平滑肌细胞的形态 | 片 | 90
448 | 高中生物心肌切片 | 多重染色，玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 | 片 | 90
449 | 高中生物运动神经元 装片 | 多重染色，玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 | 片 | 90
450 | 高中生物胰腺切片 (示胰岛) | 多重染色，玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 | 片 | 90
451 | 高中生物正常人染色 体装片 | 生物玻片，正常人染色体装片，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片 | 片 | 90
452 | 高中生物DNA和RAN在 细胞中的分布 | 多重染色，玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 | 片 | 90
453 | 高中生物线粒体切片 | 多重染色，玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷 | 片 | 90
454 | 高中生物仿真实验 | 1.支持高中生物实验，提供全三维实验资源，直观地展示生物实验的宏观和微观世界，可以直观地观察真实的实验现象 和实验结果。实验资源需覆盖高中生物核心模块（如分子与细胞、遗传与进化、稳态与调节等），支持按“教材版本 ” 、“知识模块 ”、“实验类型（验证型/探究型） ”进行多维度检索，满足日常教学演示与学生自主探究需求。2.提供显微镜仿真实验，每一部件均可仿真操作，可以一键调整也可分步操作。提供显微镜下高清图像，可全屏展示， 可拖动平移图像，转换倍数。系统需支持模拟真实的装片制作、染色、对焦等完整操作流程，并具备智能容错与反馈机 制，发生违规操作时能提供实时纠正引导。3.具备微观原理可视化功能。在细胞结构、遗传变异、生理调节等实验中，能动态展示细胞器、染色体、分子等微观结 构的运动与变化过程，帮助学生从微观层面理解宏观生物现象的本质。4.采用云端部署或标准化单机/网络授权模式，兼容主流操作系统（Windows、macOS、Android、iOS等），并全面兼容 统信UOS、麒麟Kylin等主流国产操作系统。支持在常态化多媒体教室进行演示，并满足学生机房分组探究的网络并发需 求，无需复杂的本地服务器部署。 | 套 | 3
455 | 高中生物量筒1 | 10mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容 纳体积 | 个 | 90
456 | 高中生物量筒2 | 25mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容 纳体积 | 个 | 90
457 | 高中生物量筒3 | 50mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容 纳体积 | 个 | 90
458 | 高中生物量筒4 | 100mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所 容纳体积 | 个 | 90
459 | 高中生物量筒5 | 500mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所 容纳体积 | 个 | 15
460 | 高中生物量筒6 | 1000mL，无塞、量出式，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所 容纳体积 | 个 | 15
461 | 高中生物容量瓶1 | 25mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久、粗细均匀、位于和瓶底平行的平面、围绕整个瓶颈 | 个 | 27
462 | 高中生物容量瓶2 | 100mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久、粗细均匀、位于和瓶底平行的平面、围绕整个瓶颈 | 个 | 15
463 | 高中生物容量瓶3 | 250mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久、粗细均匀、位于和瓶底平行的平面、围绕整个瓶颈 | 个 | 15
464 | 高中生物容量瓶4 | 500mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久、粗细均匀、位于和瓶底平行的平面、围绕整个瓶颈 | 个 | 15
465 | 高中生物容量瓶5 | 1000mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应清晰耐久、粗细均匀、位于和瓶底平行的平面、围绕整个瓶颈 | 个 | 15
466 | 高中生物移液管1 | 1mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 27
467 | 高中生物移液管2 | 2mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 27
468 | 高中生物移液管3 | 5mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 27
469 | 高中生物移液管4 | 10mL，B级，透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 27
470 | 高中生物试管 | φ 15mm×150mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 600
471 | 高中生物烧杯1 | 50mL，低型，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距 不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 600
472 | 高中生物烧杯2 | 100mL，低型，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距 不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 240
473 | 高中生物烧杯3 | 250mL，低型，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距 不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 180
474 | 高中生物烧杯4 | 500mL，低型，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距 不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 90
475 | 高中生物烧杯5 | 1000mL，低型，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 90
476 | 高中生物锥形瓶1 | 50mL，细口，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 300
477 | 高中生物锥形瓶2 | 100mL，细口，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 300
478 | 高中生物锥形瓶3 | 250mL，细口，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 180
479 | 高中生物锥形瓶4 | 500mL，细口，透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 180
480 | 高中生物酒精灯 | 150mL，透明钠钙玻璃制。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。玻璃灯罩应磨口，盖合后应密封不漏水 。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯，灯芯点燃后酒精灯火 焰高度应不低于70mm | 个 | 78
481 | 高中生物漏斗1 | 60mm，短颈，滤碗为夹角60 ° 的圆锥形，管的尾端磨成约45 °角 | 个 | 78
482 | 高中生物漏斗2 | 90mm，短颈，滤碗为夹角60 ° 的圆锥形，管的尾端磨成约45 °角 | 个 | 78
483 | 高中生物滴管 | Φ8mm×100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 支 | 180
484 | 高中生物广口瓶 | 250mL，透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 240
485 | 高中生物细口瓶1 | 250mL，透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 15
486 | 高中生物细口瓶2 | 500mL，透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 30
487 | 高中生物细口瓶3 | 1000mL，透明钠钙玻璃制；瓶塞与瓶口紧实，不晃动； 口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 30
488 | 高中生物滴瓶1 | 30mL，透明钠钙玻璃制；瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻；滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合 牢固稳定 | 个 | 240
489 | 高中生物滴瓶2 | 60mL，透明钠钙玻璃制；瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻；滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合 牢固稳定 | 个 | 240
490 | 高中生物滴瓶3 | 茶色滴瓶，30mL，透明钠钙玻璃制；瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻；滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与 滴管口套合牢固稳定 | 个 | 240
491 | 高中生物滴瓶4 | 茶色滴瓶，60mL，透明钠钙玻璃制；瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻；滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与 滴管口套合牢固稳定 | 个 | 240
492 | 高中生物试管夹 | 木制或竹制，长度≥200mm，宽度20mm，厚度20mm；试管夹闭口缝≤1mm，开口距≥25mm；毡块黏结牢固，试管夹弹簧做 防锈处理，试管夹持部位圆弧内径不大于15mm | 把 | 27
493 | 高中生物石棉网 | 由铁丝网及石棉组成，石棉材料涂敷面直径≥80mm。 | 个 | 27
494 | 高中生物药匙 | 中号13.5cm，一端带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 把 | 78
495 | 高中生物玻璃棒 | Φ7mm~Φ8mm，两端应平整倒边 | 千克 | 78
496 | 高中生物洗耳球 | 60mL，橡胶材质 | 个 | 27
497 | 高中生物培养皿1 | 60mm，玻璃，薄厚均匀、耐高温高压 | 套 | 900
498 | 高中生物培养皿2 | 90mm，玻璃，薄厚均匀、耐高温高压 | 套 | 180
499 | 高中生物研钵 | 瓷或玻璃制，60mm，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 45
500 | 高中生物载玻片 | 无色透明，平整 | 盒 | 150
501 | 高中生物盖玻片 | 无色透明，平整 | 包 | 90
502 | 高中生物测电笔 | 氖泡式，测量范围:100 ～ 500 V | 支 | 3
503 | 高中生物木工锤 | 0.25kg | 把 | 3
504 | 高中生物钢手锯 | A型（单面）300mm，齿数18（每25mm）；可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3mm。安装锯条后，锯条中 心平面与锯架中心平面的平行度≤2mm。钢锯在达到99N拉力后经1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落。钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm | 把 | 3
505 | 高中生物剥线钳 | 用于剥离线芯直径为0.5mm～2.5mm的导线；刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；剥线刃口硬度不应低于40HRC；剪切刃口硬度应为50HRC～59HRC | 把 | 3
506 | 高中生物钢丝钳 | 160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N ·m，15 ° ; 剪切性能Φ1.6mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22 ° | 把 | 3
507 | 高中生物活扳手 | 200mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40HRC | 把 | 3
交货地点：天水市育生中学、天水市玉泉中学、天水市罗玉中学、天水市第八中学、天水市第九中学、天水市麦积区新阳中学、天水市武山县第二高级中学等7所学 校。